全自动生化仪项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	全自动生化分析仪

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	满足医院病人临床肝功能，肾功能，血糖，血脂等检验临床检查需要



	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动生化分析仪
	台
	1
	


三、技术参数：
	技

术

参

数
	1、▲纯生化测试恒速：恒速≥400测试/小时,并可以选配ISE模块。

	
	2、试剂：仪器生产厂家需同时生产配套的生化试剂、质控品、校准品，且具有国际溯源性证书，提供ALT\AST\ALP\ALB\TP\G-GT\T-BIL\DBIL\CREA\UREA\UA\TC\TG\HDL-C\LDL-C\APOA1\APOB\CK\CK-MB\LDH\α-HBDH\GLU\α-AMY等35个以上检测项目的校准品溯源性检测报告复印件，保障结果具有准确性和溯源性。

	
	3.
 样本位：≥90个，支持原始样本管和微量样本杯

	
	4.
 ▲样本量：最小加样量1.5ul，0.1µl步进，同时准确度偏差≤±5%，精密度CV≤2%

	
	5%，精密度CV≤2%

	
	6.
搅拌针：≥1个       

	
	7.
▲反应杯：≥90个，8阶自动温水清洗

	
	8.
▲单个测试最小反应体积：120µl 

	
	9.
反应杯恒温装置：干浴式，温控精度37℃±0.1℃（不用添加恒温液）

	
	10.
吸光度线性范围：0～3.3 Abs

	
	11.
操作软件：中文，打印中文报告

	
	12.
主流品牌电脑一套

	
	14.▲具有完整的生化检测系统（原厂生化仪器、原厂生化试剂、原厂溯源性校准品、质控品）（提供证书等证明资料复印件）

	
	15.全自动生化系列产品在浙江装机用户不少于100家，并提供客户名单及联系方式，以便现场验证。


注：投标人拟供的货物质量及性能，不能低于文件规定的质量及性能指标。技术要求中星号参数为关键参数，需实质性相应，非星号参数三项不满足视为不能实质性相应。
四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）    交货

地点：     浙江师范大学医院 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。
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