高效液相色谱仪
一、项目要求

	项目名称
	高效液相色谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	套
	1
	


	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	见技术指标里功能
	一、环境条件：

1. 运行环境温度：4℃-55℃
2. 运行环境湿度：5%-95%

3. 工作电压：220+5% V 
二、主要技术指标和规格：

1、四元泵

1.1 ▲四元泵，模块化设计，易于升级和维护
1.2 两个双活塞串联泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计，在线真空脱气机

1.3 ▲具有连续自动可变冲程设计，串联双柱往复泵 (20ul-100ul)

1.4 ▲自动溶剂压缩因子校正功能。

1.5 流速范围：0.001～10.0mL/min, 0.001mL/min 步进

1.6 ▲流速精密度：<0.07%RSD 或 0.02min SD 

1.7 流速准确度：±1%或10uL/min

1.8 操作压力： 0～400 bar
1.9 在线动态seal wash：配seal wash泵，工作站可控
2、自动进样器

2.1 采用高压、阀进样技术，通过微型计量泵精确控制取样体积 

2.2 具有编程进样功能，具有柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等复杂进样功能。
2.3 ▲进样范围：0.1～100ul任意体积精确进样，无需更换定量环进样量，进样精度：<0.25%RSD 

2.4 pH 范围：1.0～9.5 

2.5 样品容量：100位

2.6 样品残留：<0.1% 
2.7 自动进样器控温范围：4-40°C
3、柱温箱

3.1 ▲控温原理：半导体加热、制冷

3.2 控温范围：室温下10℃～85℃ 

3.3 ▲控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min 

3.4 控温精度：±0.15℃
3.5 控温准确度：±0.5℃
3.6 柱容量：30cm×3 

4、在线真空脱气机

4.1 最大流速：5.0ml/min/流路

4.2 流路数目：≥4
4.3 pH耐受范围：1－14
5、二极管阵列DAD检测器外检测器

5.1 ▲光源：氘灯和钨灯
5.2 波长范围：190-950nm
5.3 ▲二极管个数：≥1024（对）
5.4 可编程狭缝宽度：可编程，可编程：1, 2, 4, 8, 16 nm

5.5 检测通道：能实时监测并输出8个波长处的色谱图
5.6 能实时观测紫外光谱图
5.7 波长精度：±1nm
5.8 ▲基线噪音：≤±0.8×10-5 AU，在254 nm 和750 nm 处
5.9 ▲基线漂移：≤1.0×10-3 AU/小时，在254 nm 处
5.10 线性范围：>2.5AU5.11 配标准流通池
6、化学工作站

6.1 仪器控制原装进口色谱工作站软件；图形用户界面参数输入，控制所有仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；

6.2 早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况

6.3 仪器状态分析软件功能，仪器故障时一键启动，方便对仪器的故障进行诊断，5.4以便用户及供应商对仪器故障进行诊断和排除

6.4 其它软件和功能要求：配置系统适用性软件、实时在线帮助软件、电子日志记录仪器使用和维护情况、自动漏液监测功能
7、技术支持服务

7.1 除现场提供标准的技术培训外，需对原有的液相色谱仪进行维修，负责维修左控温模块；

7.2 提供现有荧光检测器的搬迁、安装、调试与培训服务；

7.3 保修与免费维护2年。

三、配置清单

1. 四元泵（标配四通道脱气机、自动柱塞清洗装置）     1套

2. 液相色谱系统工具包                               1套

3. 液相色谱启始工具包                               1套

4. 100位液体自动进样器（有低温保存功能）           1套

5. 柱温箱                                           1套

6. DAD检测器 及标准流通池                          1套

7. 全中文操作软件                                   1套

8. 3D光谱软件                                      1套
9. 金密封垫                                         1个

10. PTFE过滤芯(过滤白头)  5个/包                      10包

11. 玻璃过滤头(solvent inlet)，4个/包                     4包

12. 手拧PEEK接头  10个/包                           1包

13. PEEK管(1/16in od, 0.007in id)  1.5米                   1根
14. 左控温模块  3UL                                  1套

15. 样品盘（要求配套2ml 收集管和自动进样器）           4个

16. 流动相溶剂瓶（带瓶盖）                           4个

17. 手动进样注射器1μl-100ul                           1 套

18. 2ML透明带刻度样品瓶和瓶盖（100/包）        10包
19. 2ML棕色带刻度样品瓶和瓶盖 （100/包）       10包

20. 用于96孔板的密封垫，硅橡胶 50/包            2包

21. 96孔板，150μl，圆锥形，聚丙烯 25/包          4包
22. ODS Analytical HPLC Column 4.6 x 250                2根
23. ODS Analytical HPLC Column 4.6 x 150                2根
24. C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 250                 1根
25. C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 150                 1根   
26. ZORBAX Eclipse XDB-苯基液相色谱柱 250x 4.6mm,氨基酸柱 1根                                               
27. 保护柱套                                          1套                                 

28. 预柱滤芯 ODS Guard Cartridges  4.6 x 12.5  4/包     4包

29. 预柱滤芯 C8 Guard Cartridges 4.6 x 12.5     4/包     2包
30. 预柱滤芯配套ZORBAX Eclipse XDB-苯基液相色谱柱 4/包    1包
31. 预柱卡套                                      4个
32. 不绣钢零死体积两通                            2个

33. 国产体积为00ul-200ul带塑料支脚的锥形内插管 （100/包）     10包
34. 进口高品质隔膜真空泵(无油）                          1套
35. 玻璃过滤器50mm玻璃滤片附磨砂过滤瓶（2L 滤瓶） 4套

36. 过滤膜                                        10盒

37. Merk 甲醇  4LX4                               1箱

38. Merk 乙腈  4LX4                               1箱

39. Merk 或Sigma 冰醋酸                           1瓶
40. 配主流配置电脑和惠普激光打印机                1套


	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   2  年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	【2014】9889号


