单BAR测试设备   项目谈判需求

编号： TP2013002A 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	单BAR测试设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	完成LED贴片封装和烘烤功能，并进行可靠性测试。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	贴片机
	套
	1
	

	2
	高温热台
	套
	1
	

	3
	LED老化测试设备
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	贴片机
	1、能适用于SMD LED以及平面型电子元器件；

2、能用于生产LED日光灯管、LED球泡灯和软灯条等灯具；

3、贴片最大长度
[image: image1.wmf]³

1.3m；

▲4、贴片宽度
[image: image2.wmf]³

0.38m;

5、贴片位置精度
[image: image3.wmf]³

0.1mm;

6、上料飞达
[image: image4.wmf]³

8个；

▲7、抛料率小于0.5%0；

8、吸嘴数
[image: image5.wmf]³

4个；

9、支持PCB、CAD、Protel 99等图纸导入功能；

10、贴片速度
[image: image6.wmf]³

8K/H；

▲11、震动盘飞达自动混合上料；

12、震动盘能够兼容至少三种以上SMD LED；

13、能自动判别灯珠的极性，误差小于0.0001；

14、吸嘴具有自动调节功能，能达到360度全方位旋转；

15、能够对PCB全自动接驳、自动夹紧定位功能；

	2
	高温热台
	▲1、在微观上观察试样的溶化、升华、结晶过程中的状态和各种组织变化等；
2、温度范围：室温～1300摄氏度（1atm）；

3、两加热面
[image: image7.wmf]³

12mm；
4、两加热面开裆：0.1～3mm；

5、窗口材质：Kaptom膜；

6、透光孔直径
[image: image8.wmf]³

3.5mm；
7、射线孔值径不大于60度；

8、电热材料：铂金；

9、最大升温速率不小于95度/min；

  10、温度显示精度和稳定性：1度；

  11、实验环境：腔体密闭，可通惰性气体；
▲12、真空度不小于：10-1pa；
13、热台温度控制仪温度设定方式：预置程序；
14、热台温度控制仪调节器精度：0.15级；
15、热台温度控制软件支持：RS232接口；
16、温度上限设定：可设定；
17、升温速率限定：可设；
18、试样温度校准：两点校准法；
19、温度设定曲线与运行曲线：实时显示；

20、水循泵扬程不小于2m。

	3
	LED老化测试设备
	1、适用于SMD LED、大功率LED等老化和光衰测试；

▲2、可进行恒流和脉冲驱动两种老化模式；

3、可对相对光强数据自动实时采集、保存及分析；

▲4、单灯独立电源驱动；

5、驱动电源具有时间设定和记忆功能，可自动关闭电源，断电可自动恢复；

6、老化驱动电源规格：
电压：最大电压不小于5V；

电流驱动：5～1000mA/路或更大范围；

电流分辨率：优于0.5mA；

电流精度：量程100mA以下的电流精度优于0.5mA，量程100mA以上的电流精度优于1mA；

脉冲输出频率：最大频率不小于3000Hz；

脉冲电流占空比：1:99-99:1范围内可调；

定时时间：不小于1000小时。

7、光衰记录设备规格：

可多路光衰数据独立记录和保存，通道数量不小于50路；

数据采集频率不小于360次/小时；

可测最大光强不小于23000mcd；

光衰量误差不大于1%；

数据丢失率：不大于2%；

具有数据自动备份功能。

8、平均无故障时间：不小于20000小时；


四、商务要求表

	质保期
	1、整机免费质保期限壹年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、免费运送（将设备运送至指定实验室内：科技北楼28幢5楼的房间）。

2、设备安装：设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；
3、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；
4、售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 50 天内）；
交货地点：浙江师范大学，科技南楼28-521；   

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。
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