编号： ZB2014049  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	高效液相色谱仪等

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于科学研究

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	液相色谱仪
	台
	1
	进口

	2
	液相色谱仪
	台
	1
	进口

	3
	显微镜
	台
	1
	

	4
	装柱机
	台
	1
	

	5
	空压泵
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	高效液相色谱仪
	1、可准确、高压输运液体介质，检测对象为化工、医药、食品及实验室等单位的检测液体输送，通过检测器出结果，做定量检测用。

b1、可以和质谱连接，可以增加额外的分析能力
	1、四元梯度输液泵

▲1.1、工作模式：相互独立控制的线性双柱塞驱动装置,双压力传感器反馈回路, 无脉动, 无需混合器和阻尼器

1.2、溶剂数：1—4

1.3、流速范围：0.010-10.000ml/min, 以 0.001ml/min 为增量

1.4、流速精度：≤0.075%RSD

1.5、流速准确度：±1.0%

1.6、延迟体积：<650µL，不随反压变化

▲1.7、压力：0—6000psi

C1.8、混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

1.9、梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.10、梯度精度：±0.15%，不随反压变化

1.11、梯度曲线：11种梯度曲线，线性、步进、凸线和凹线

▲1.12、系统可进行面板控制，无需软件即可查看系统压力，控制泵进行清洗、平衡色谱柱，控制脱气机开关，柱温设定，流动相比例，流速，设置进样程序，冲洗泵杆，洗针，查看累计进样针数及累计流动相体积，开机和关机记录，报警记录（验收时需当场演示以上所有功能）。

1.13、溶剂滤头可重复超声使用

2、进样器

2.1、自动进样方式

2.2、样品瓶数：≥120位1.5ml样品瓶，≥5个样品盘，每个样品盘可独立使用

2.3、进样次数：每个样品1—99次进样

▲2.4、进样精度：≤0.5%RSD

2.5、样品污染度：<0.05%，最少程度的交叉污染，保证热不稳定样品的完整性

2.6、进样范围：0.1—2000µL

2.7、进样线性度：>0.999 

3、光电二极管阵列检测器

3.1、波长扫描范围：190～800nm

3.2、光源：高能氘灯，全程（190～800nm）不用钨灯

3.3、波长准确度：±1nm

3.4、光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

4、色谱软件：原厂源代码级软件。
	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	2
	液相色谱仪
	1、可准确、高压输运液体介质，检测对象为化工、医药、食品及实验室等单位的检测液体输送，通过检测器出结果，做定量检测用。
	1、高压泵

1.1、 适用高浓度乙腈分析，要求泵工作模式下无需阻尼器。

1.2、 流速范围：0.0001~10.000mL/min，以0.001递增

▲1.3、 流速精度：<0.7%RSD

▲1.4、 最大耐受压力：40MPa

1.5 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

▲1.6、梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

▲1.7、脉冲幅・脉冲周期：≦0.5 %以下

2．二极管阵列检测器

2.1、 光源
氘灯、钨灯

2.2、波长范围185-800nm

2.3、波长重现性±0.1nm

▲2.4、噪音≦0.3×10-5Au

2.5、线性
>2AU（ASTM）

2.6、检测模式：支持高分辨模式和高灵敏度模式

▲2.7、飘移 ≦0.5×10-4Au/n

3、色谱软件

▲3.1、原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

3.2、软件配备自动化功能，支持开发符合用户独自操作环境的用户界面。


	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	3
	显微镜
	用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器
	▲1、光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统。

2、放大倍率：40X～l000X

3、目镜：平场大视场10X高眼点目镜，视场20mm，高眼点出瞳孔距离21mm，屈光度可调，具有防霉功能。

▲4、物镜：无穷远平场消色差物镜（具有防霉功能）4X/0.10 　10X/0.25　40X/0.65（弹簧）100X/1.25（弹簧、油）

c5、绞链式三目：可360°旋转的观察头。双瞳距离52mm-75 mm，视度可调。c6、物镜转换器：内定位四孔转换结构。

▲7、粗微调焦装置：扭矩可调工作台上限位可预置，粗微动同轴调焦手轮，手轮高度上下可调（国家专利），格值0.001mm；粗动松紧可调，工作台上限位可预置，最大行程20mm。

8、载物台：156mm×138mm，带移动尺，移动范围76mm×54mm，精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手轮。

▲9、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.1.25，配相衬插孔，手轮升降式，精准的聚光镜上下可调系统。c10、照明系统：大孔径非球面聚光镜系统。内置照明220V，卤素灯6V/20W，亮度可连续调节。

▲11、垂直荧光装置：

11.1、 B、G、UV、V四组激发光波滤色系统；

11.2、 5W LED照明，四组波段激发。 14.专用搬运把手。

12、成像系统：
2048×1536全分辨率下每秒8帧、小分辨率下每秒30帧的高速时预览
	国家标准
	送有关部门进行检测

	4
	装柱机
	1、采用高压气动增压原理， 是湿法填充高效液相色谱柱的专用设备
	▲1、驱动气源要求：    压力0.05-0.8MPA

耗气量：800L/MIN

输出压力：0-120MPa;

输出流量：  200ml/min

匀浆罐：50ML（订制）

2、色谱柱适配器：    压力比：150:1

外形尺寸：长×宽×高：450×400×500

重量：30Kg

3、驱动气源（空压机）选配  220V   3KW
	无
	送有关部门进行检测

	5
	空压机
	1、为装柱机提供驱动气源
	1、电压Volt/Hz：220/50

2、功率Kw：2.48

▲3、排气量L/min：400

▲4、最高压力Mpa：0.8（0-0.8可调）

5、储气罐L：100

6、露点℃：无

7、噪音dB(A)：54

8、重量Kg：118

9、外形尺寸mm：970x590x1100
	国家标准
	送有关部门进行检测


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90   天内交货

地点：      浙江金华                      

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	由厂家提供售后。


