编号： ZB2018101
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	光纤通信实验设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	光纤通信实验教学

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光无源器件参数测试实验系统
	台
	4
	

	2
	掺铒光纤放大器特性测试实验系统
	台
	4
	

	3
	光纤误码测试实验系统
	台
	4
	

	4
	光上下载复用实验系统
	台
	4
	

	5
	光纤光栅实验系统
	台
	4
	

	6
	光纤熔接机
	台
	1
	




[bookmark: _GoBack]三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	光无源器件参数测试实验系统
	一、功能
1、无源器件测试基础知识
2、光纤耦合器的测试实验
3、光纤隔离器的特性和参数测试实验
4、波分复用/解复用器（WDM）参数的测试实验
5、光纤衰减器（VOA）参数测试实验
6、光纤几何参数测量实验
二、技术参数
▲1、光源：工作波长：1310±20nm，1550±20nm，输出功率：>-3dBm（0.5mW）；连续可调，输出端口：FC/PC，稳定性：<0.5dB(5h,0.001mW), <0.1dB(15Min)，光源类型：LD，波长稳定性：<±0.6nm(5h,温度变化≤2℃)
▲2、光功率计：波长范围：800～1700nm，输入接口：FC，校准波长：850nm,1310nm,1480nm,1550nm
3、偏振控制器：插损：<0.1dB，PDL：<0.1dB
4、固定衰减器：5db，10db
5、可调衰减器：0~30db
6、隔离器：>30dB
7、波分复用器：1*2,1310nm/1550nm
8、光纤耦合器：2*2,1:1
9、近场测量仪：0-1000X连续可调
10、光纤几何参数测量软件：可测量纤芯直径、包层直径、光纤光强分布等。
11、虚拟仿真软件：内容包含光纤耦合器的测试实验、光纤隔离器的特性和参数测试实验、波分复用/解复用器（WDM）参数的测试实验、光纤衰减器（VOA）参数测试实验等。


	2
	掺铒光纤放大器特性测试实验系统
	一、功能
    1、EDFA的输入功率测试实验
2、ASE噪声功率测试实验
3、放大信号和ASE的混合功率测试实验
4、EDFA的增益曲线测试实验
5、EDFA噪声系数曲线及噪声系数测试实验
二、技术参数
▲1、光源：输出波长：1550±2nm，线宽：≤10MHz；输出功率连续可调谐，最大输出功率：>-3dBm（0.5mW），接口类型：FC/PC
▲2、功率计：波长范围：800～1700nm，输入接口：FC，校准波长：1310nm/1550nm，测量范围：-67dBm～3dBm（20nW~2mW），读出分辨率：0.001dB
3、EDFA放大器：▲饱和输出功率：≥13dBm（20mW），接口类型：FC/APC
4、可调衰减器：法兰式机械调节，调谐范围-3dB～-30dB
5、隔离器：中心波长：1550nm，隔离度：>30dB，峰值隔离度：>36dB，插入损耗：<0.5dB，回损：>60dB，偏振相关损耗：<0.1dB，接口类型：FC/PC－FC/APC
6、滤波器：滤波范围：1547～1551nm，插入损耗：<0.4dB，0.1dB@1547～1551nm，接口类型：FC/PC

	3
	光纤误码测试实验系统
	一、功能
    1、光纤误码仪的启动和设置实验
2、输入光功率与误码的关系测试
3、码型变换误码测试实验
4、眼图测试实验
二、技术参数
1、电发射部分：
▲时钟：2.048MHz±50ppm，8.448MHz±50ppm，34.368MHz±50ppm
图形：PRBS: 215-1，PRBS: 220-1，PRBS: 220-1-ZS（ZS：zero suppression)，PRBS: 223-1（时钟为2.048MHz时，不支持此编码格式），1010和1100，1byte，2byte ，3byte，4byte
误码插入：误码方式： 比特误码，误码率： 10-3,10-6
2、电接收部分：
时钟、图形与发射部分相同 
误码显示方式：误码计数、误码率、秒误码率、不可用秒、不可用秒百分数、严重误码秒、严重误码秒百分数、误码秒、误码秒百分数、无误码秒。
▲3、光纤发射/接收部分：光发射机平均输出功率：>-10dBm（0.1mW）@PRBS，光发射机速率：同电发射部分，光发射机工作波长：1310/1550 ±20nm(默认为1550nm)，光发射机光源类型：LD，光接收机灵敏度：<-38dBm（16nW），光接收元件：InGaAs PIN，光接收机时钟：锁相环恢复，输入/输出光纤：G.652 光纤，输入/输出端口：SC/PC
4、实验软件：配套仪器使用，实时数据采集及处理，包括误码计数、误码测量、秒误码率、误码秒、误码秒百分数、时钟总数、时钟选择（2.048MHz、8.448MHz、34.368MHz）、误码率选择（NONE\10E-3\10E-6）编码方式选择等。

	4
	光上下载复用实验系统
	一、功能
1、模拟视频点对点单芯单向的复用和解复用传输
2、模拟视频点对点单芯双向的复用和解复用传输
3、菲涅耳反射现象及研究实验
4、宏弯曲现象显示实验
5、三点OADM单芯光纤通信系统组建实验
6、组建两个骨干网通过一个光交叉互联传输系统实验
7、利用波长变换器组成OXC光网络系统实验
二、技术参数
▲光信号部分：发射波长：1310nm±20nm、1550nm±20nm，发射功率：≥－10dBm（0.1mW），接口：FC/PC，输出光纤：G.652光纤
▲电信号部分：视频带宽：5Hz～8MHz，信号电平：1Vp-p，信号阻抗：75Ω，电信号接口：BNC，信号制式：PAL、NTSC、SECAM制式兼容，信噪比：≥65dB，调制方式：FM，功耗：≤12W
WDM:1*2,1310nm/1550nm，FC/PC接口，插入损耗<0.5dB
OADM：工作波长1260~1620nm，1310nm/1550nm上下载，隔离度>30dB
OXC:输入/输出光纤G.652 光纤；输入/输出端口FC/PC；
工作波长：1310、1550nm；插入损耗：<0.8dB@1550nm； <1.2dB@1310nm；串扰：> 55dB；最大承受功率：25dBm（0.32W）；
供电电压：AV 220V±10%(50Hz)

	5
	光纤光栅实验系统
	一、功能
1、光纤光栅特性测试实验
2、光纤光栅微位移测试实验
3、光纤光栅微应变测试实验
4、光纤光栅微负荷测量实验
5、光纤光栅温度测量实验
二、技术参数
▲1、光源：中心波长1550nm/1310nm±20nm；光谱宽度＞30nm；输出功率＞-6dBm（0.25mW） 
2、悬臂梁：光输入输出接口：FC；包含微负荷系统和微位移系统 
3、微位移分辨率：≤10um
▲4、光纤光栅温度传感器：分辨率0.1℃；精度≤1℃；范围－30～100℃；插损≤0.2dB 
5、恒温箱：恒温范围：室温～100℃
6、实验软件：波长光谱界面：实时显示波长光谱图像，支持波长数值存储。温度应变界面：温度应变计算公式显示，同时测量多组温度应变，每组对应线性系数、初始波长、常数项设置。

	6
	光纤熔接机
	1、 功能
1、光纤端面处理基本操作实验
2、光纤耦合技术基本操作实验
3、光纤熔接技术基本操作实验
2、 技术参数
1、光纤熔接机：
▲适用光纤：SM (单模), MM (多模), DS (色散位移)光纤, NZDS (非零色散位移，即G.655光纤)
▲光纤切割长度：8-16mm, 被覆光纤直径250um，16(标准) 或8-16mm (选用)，被覆光纤直径250um-1000um
▲平均接续损耗：≤0.02dB(SM)、≤0.01dB(MM)、≤0.04dB(DS)、≤0.04dB(NZDS)
显示：高性能5.6英寸彩色LCD显示屏，提供清晰的数字图像显示
电极寿命：≥2500次
锂电池容量：约160次接续及加热 (省电模式)
电源：交流适配器输入电压100-240V  50／60Hz，输出电压：DC13.5V /5A，直流输入电压11-14V ( 内置锂电池8000mAh 



投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 

四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   三  年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货
地点：    浙江师范大学28幢四楼                        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	售后服务：
1、免费保修期3年。
2、要求现场安装、调试和培训。
6、售后服务响应时间：2小时内反馈，3个自然日解决问题。






