
离子色谱仪项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	离子色谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	离子色谱仪
	套
	1


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	离子色谱仪
	见技术指标里功能
	技术要求

▲1  离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器（实物，非使用电子抑制等软件功能）和电导检测器。
2  所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。具有在线梯度淋洗功能（包括从低浓度到高浓度和高浓度到低浓度），或高压二元梯度功能。
3  泵：
3.1高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
3.2流速范围：单泵头最大流速需达到4.50 mL/min。
3.3最大压力：(31 Mpa(4500 psi)。
3.4流速最大误差<0.1%

3.5流量精密度：<0.1%

3.6 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

3.7 可升级为二元高压梯度淋洗系统
3.7.1 高压梯度重复性偏差限：<0.2%

3.7.2 高压梯度误差限：<0.15%

4  电导检测器：
4.1必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比；也可与柱抑制与二氧化碳抑制器的双抑制方式联用。
4.2 类型：数字信号控制处理器
4.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。
4.4 电导池体积：<1.0 μL.

4.5 全程信号输出范围：0--8000 μS 

4.6 检测器分辨率（检测器最小分度值）：0.005 nS/cm。
4.7 检测器耐受最大压力：8 MPa。
4.8 电子漂移： 5ns/cm.h（满量程）
4.9信号采集频率：100Hz

4.10电导池电极材料：钝化316不锈钢
4.11电导池体材料：化学惰性聚合材料
4.12线性：1%

5 阴阳离子分析系统
▲5.1具有自动电解连续再生微膜抑制器：无需外加硫酸而能进行轮流再生。需具备容量高，背景电导低，噪声低和基线稳定，不需使用蠕动泵。
5.2阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，可耐反压300 psi 以上
5.3 阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 1 套，须有实物，不能以虚拟软件功能代替，具备连续再生电解抑制和化学抑制功能，可耐反压300 psi以上。
6  色谱分析柱:

6.1由高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,能够使用强酸强碱作为淋洗液。
▲6.2高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量达220 μeq/根以上，一次进样能完成阴离子和溴酸根的分析。
6.3 高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量2800μeq/根以上，一次进样能完成Li+,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+的分析
7
 软件:

7.1操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista

7.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序
7.3能自动进行快速数据采集和后处理.

7.4能提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。
7.5需具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，以方便故障排查。
7.6 能通过升级兼容第三方仪器，升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器
7.7 能使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。
8  在线电解淋洗液发生器
8.1利用去离子水作为水源，在线电解能产生高纯度无污染的梯度或等浓度氢氧化钾淋洗液。在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。不可使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。
8.1 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移。
8.2梯度产生区为高压区，能有效避免由于压力过低产生气泡的问题。
8.3 控制浓度:0.1 - 100 mM 

8.4 流速:0.01 - 3.0 mL/min

8.5 最大操作压力:3000psi

8.6 梯度精度0.2%。
8.7梯度准确度0.15%，
9. 配置要求（保证仪器正常运行的所有配件）:

9.1. 主机                                        1台
9.2. 阴离子抑制器                                1套
9.3. 阳离子抑制器                                1套
9.4. 在线电解淋洗液发生器（含氢氧化钾试剂罐）    1套
9.5. 国产柱温箱                                  1台
9.6. 电脑和打印机                                1套 
9.7. 阴离子分析柱两套；阳离子分析柱一套（含保护柱）。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；
2、履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后60天内）      交货

地点：     浙江师范大学 地环学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2012】79962
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