
X射线荧光光谱仪项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	X射线荧光光谱分析仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	对各种材料（金属材料、非金属材料、块状样品、粉末样品）进行O～U元素定性、定量和无标样分析。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	X射线荧光光谱分析仪主机
	台
	1
	

	2
	循环水装置
	台
	1
	

	3
	压片机及模具
	台
	1
	

	4
	振动磨
	台
	1
	

	5
	稳压电源
	台
	1
	

	6
	电脑
	台
	1
	

	7
	打印机
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	X射线荧光光谱分析仪主机
	X射线荧光光谱仪用于化学元素成分快速的定性定量分析。仪器主要包括X射线发生器、X射线光管、测角仪、光学系统、计算机控制系统、数据处理软件及其它的相关附件和附属装置。
	仪器运行环境：温度范围10-40 °C；相对湿度不大于95%。

1. X射线发生器

▲1.1  连续输出功率：≥4kW；

1.2  最大电压：≥60KV；

1.3  最大电流：≥140mA ；

1.4  外电压波动±1%时，输出电压波动不高于±0.0001%；
2. X射线光管

▲2.1  功率：≥4KW，端窗式结构，Rh靶；

▲2.2  铍窗厚度：不小于75微米；

2.3  控制方式：全自动计算机控制，自动开机、停机；

2.4  保护功能：过电压、过电流、过负荷、输入电压异常、冷却水异常；

3. 样品室

3. 1 样品种类：直接分析固体、粉末压片等样品；

3. 2 样品台：最少八座，旋转台自动进样，预抽真空室和分析室；

4. 分光检测系统

4.1  测角仪：θ/2θ独立驱动，角度再现精度 1/10000°以内；

4.2  准直器：至少三位，可程序控制，能满足分析精度及检测要求；

4.3  晶体：能很好覆盖8O-92U，配置最少四块晶体，可以双向旋转；

4.4  检测器：流气正比计数器和闪烁计数器，最大记数能力不小于3×106 cps；

5. 真空系统

5.1  分光室气氛：真空，大气；

5.2  有真空度稳定装置和真空度检测装置；

5.3  有温度调节机构，温度波动：±0.1ºC；

6. 数据处理系统

▲6.1  软件：必须提供定性、半定量、定量等基本分析软件；必须提供无标样定量分析软件，配置不少于17块的校正标样；必须提供无标痕量定量分析软件；必须提供多层薄膜测量软件； 

6.2 提供微区分布成像功能分析软件；
6.3遥控诊断软件；数据管理功能软件；报表软件；自动监护、检测、报警、通讯功能软件等。

7. 备品备件：五年用零配件包；

8. 检测精度要求

8.1 分析精度：能准确测定微量（ppm级）到高含量（100%）的元素含量。
8.2 精密度：连续测量20 次，RSD≤2.0/N1/2 X 100% 。（N 为平均累计计数）

8.3 稳定性：测试时间24小时，每小时测10次，RSD≤1.3/N1/2 X 100% （N 为平均累计计数）

9. 提供进口计量器具型式批准证明文件及X射线辐射环保安全证书。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	2
	循环水装置
	
	8kw 空冷分体式
	行业标准
	符合配置要求
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	3
	压片机及模具
	
	40吨自动压片机； 
	
	
	
	

	4
	振动磨
	
	振动磨带铬钢；
	
	
	
	

	5
	稳压电源
	
	稳压电源；
	
	
	
	

	6
	电脑
	
	四核i5处理器 ；4G内存；1TB硬盘；1G独显；DVD刻录；正版Win8；22寸液晶显示器。
	
	
	
	

	7
	打印机
	
	HP1020 Plus。
	
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：整机质保期至少  一  年。
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  180  天内交货

地点：   浙江师范大学指定地点 

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1. 保质期：整机质保期至少一年。

2. 投标方必须在维修要求后4小时内响应，在48小时内到达现场。

3. 产品厂商在国内必须有专职维修工程师，提供专职维修工程师具体信息。
4. 软件升级：投标方应免费向用户提供自验收之后终身的软件升级。

5. 产品厂商在国内要有备品备件库，保证备件及时供应。

6. 投标方必须承诺先维修后付费的维修方式。

7. 仪器质保期满后，投标方每年必须要免费对仪器进行一次回访。

8. 产品厂商在国内要有培训中心，必须承诺终身免费培训，提供不少于5个工作日的免费现场培训及2个投标方国内应用中心培训名额。

9. 投标方必须承诺终身为用户提供免费技术支持，包括用户现场的再培训，用户现场的制作工作曲线，应用中心的再培训等。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2013】10773
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