招标需求
编号：ZB2017065 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	光合-荧光全自动测量系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	通过控制叶片周围CO2浓度、H2O浓度、温度、相对湿度、光照强度和叶室温度等相关环境因子。配置荧光叶室，系统可同时测量叶片的气体交换、荧光参数和呼吸参数等指标。仪器包括主机，叶室，锂电池，备件包等组成

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	主机
	1
	便携式荧光-光合作用测量系统
	1台
	具体要求见技术需求表

	配件
	1
	叶室
	1个
	

	
	2
	锂电池
	3块
	

	
	3
	CO2钢瓶
	3盒
	

	
	4
	配件包
	1套
	

	
	5
	备件包 
	1包
	


三、技术需求表

	设备名称
	性能及技术指标

	便携式荧光-光合作用测量系统
	功能：主要用于从事植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用、叶绿素荧光等相关研究。

一、工作条件

1.1环境温度： 0-50˚C

1.2 环境湿度：0-100% RH

二、技术性能

2.1主机 

处理器：800 MHz ARM®CortexTMA8 

存储卡：512 MB RAM；8 GB闪存

显示屏：TFT LCD可触摸屏；

分辨率：1024×600 

2.2分析器头 

▲分析器位置：红外分析器位于叶室头部，以实现参比室和样品室测量的同步性
显示屏像素：128×128像素

显示屏尺寸：对角线长度3.15 cm 

传感器输入：叶温热电偶×2；LI-190R×1 

传感器头部光源连接器：1   

2.3 CO2气体分析器 

类型：绝对开路式非色散红外气体分析器

量程：0~3,100 μmol/mol 

精确度：400 μmol/mol时，RMS≤0.1μmol/mol@4s平均信号

方位敏感度：400 μmol/mol时，任意方位上的变异≤±1 μmol/mol 

2.4 H2O气体分析器 

类型：绝对开路式非色散红外气体分析器

量程：0~75 mmol/mol 

精确度：10 mmol/mol时，RMS≤0.01mmol/mol@4s平均信号

2.5温度 

工作温度范围：0~50 ℃

储存温度范围：-20℃~60℃

温度控制范围：环境温度±10℃；分辨率＜0.1℃

2.6空气温度和温度控制模块

类型：热敏电阻

量程：-10~60℃

准确度：±0.15℃

2.7叶温传感器

类型：E型叶温热电偶

量程：-10~60℃

准确度：≤±0.5℃；±0.2℃冷端参比；±0.3℃热电偶@±10℃冷端温度范围内

2.8通讯 

RJ-45 以太网；TCP/IP：1 

头部连接：2 

辅助连接：2   

▲2.9气流流速 

整体流速：680~1700 μmol/s@SATP 

叶室流速：0~1400 μmol/s@SATP   

2.10压强 

主机压强传感器

工作范围：50~110 kPa 

准确度：±0.4 kPa 

分辨率：1.5 Pa 

信号噪音：≤0.004 kPa@4 s平均信号

叶室压强传感器

量程范围：-2~2 kPa 

分辨率：＜1 Pa 

信号噪音：≤1 Pa@4 s平均信号

▲控制量程：0~200 Pa

设定值分辨率：1.0 Pa   

2.11电池 

重量：0.435 kg 

容量：6800 mAh 

类型：锂离子电池

储存：-20~60℃；≤80% RH   

2.12 CO2 控制 

CO2控制范围：0~2000 μmol/mol （具体数值视总体流速大小而定）

CO2钢瓶：8 g 

CO2吸收剂：苏打  

2.13 H2O 控制 

H2O控制范围：0~90% RH 

加湿药品：细粒无定型和晶体硅酸盐混合物

干燥剂：Drierite   

2.14光强测量 

叶室和光源PAR传感器

检测质：磷砷化镓（GaAsP）

量程：0~3000 μmol m-2s-1 

分辨率：＜1 μmol/mol 

精确度：读数±5%，NIST可追溯

外置PAR传感器

检测质：硅光电二极管

灵敏度：5~10 μA每1000μmol m-2s-1 

精确度：读数±5%，NIST可追溯   

2.15多相闪光（MPF）荧光叶室 

调制光：软件控制及软件可选

▲调制频率：1 Hz~250 kHz，可以测量OJIP曲线
测量光波峰波长：625 nm 

红作用光和饱和闪光波峰波长：625 nm 

蓝作用光和饱和闪光波峰波长：475 nm 

远红光波峰波长：735 nm 

作用光输出范围：

      总光强0~3000 μmol m-2s-1 @25℃；

      蓝光0~1000 μmol m-2s-1@25℃；

      红光0~2000 μmol m-2s-1@25℃

饱和闪光输出范围：0~16,000 μmol m-2s-1@25℃

远红光输出范围：0~20 μmol m-2s-1@25℃

荧光信号温度依赖性：每℃漂移0.24% 

测量面积：6 cm2，圆形

三、基本配置

3.1.系统主机           1台；

3.2.荧光叶室           1个；

3.3.锂电池             3块；

3.4. CO2钢瓶           3盒； 

3.5.配件包              1个；

3.6.备件包              1包；


说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少 壹 年； 

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划；

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作；

3、投标方应制定科学合理的技术人员培训方案，确保设备到位后我方技术人员能够科学、正确的使用此项目的相关设备；

▲4、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，3h内电话响应，两个工作日内现场技术支持；承诺技术人员到达现场后24小时内修复故障，若不能修复的，为确保设备正常运行，15天内不能解决则质保期顺延；

5、验收要求：国际标准样品现场检测；
6、维修服务完成后支付相关维修费用，无需维修前预付费。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后100天内交货。

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]38813


