
谈判需求

编号：TP2013040
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	相移干涉仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	干涉条纹分析，动态干涉测量和绝对干涉测量的研究。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	相移干涉仪
	套
	1
	


三、技术需求表

	功能要求
	必要功能
	▲a1、能用相移方法测量平面光学元件和球面光学元件；

	
	
	▲a2、提供配套的软件开发包， 包括条纹分析和相移器控制；

	
	
	▲a3、提供条纹读取接口，可让用户进行条纹分析软件开发。

	
	辅助功能
	b1、口径100mm的平面标准镜1个；

	
	
	b2、F/3.3 的标准球面镜1个。

	性能及技术指标
	▲A1、通光口径：100 mm； 

	
	▲A2、测量方式：菲索干涉原理；

	
	▲A3、连续变焦倍数：不小于3倍；

	
	▲A4、球面标准镜精度：λ/15（PV）；

	
	▲A5、平面标准镜精度：λ/20（PV）；

	
	▲A6、系统测量重复性：

空腔PV值重复性（16次测量值的标准差）： 0.03λ；
空腔RMS值重复性（16次测量值的标准差）： 0.001λ；

	
	▲A7、系统精度：

空腔PV值（16次测量值的平均值）：0.1λ；

空腔RMS值（16次测量值的平均值）：0.03λ；

	
	▲A8、CCD 分辨率：不低于640×480；

	
	▲A9、光源：HE-NE激光器（λ=632.8nm）；

	
	▲A10、导轨长度：1000mm；

	
	A11、监视器：9″。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限至少 壹年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，在承诺的质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	所有产品均免费保修壹年，保修期后负责长期有偿维修及软件的免费升级（不含甲方自配设备）。在保修期内如发现产品质量缺陷的，免费维修或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

	交货时间及地点
	时间：  （合同签订后 60 天内）     

交货地点： 浙江师范大学信息光学研究所科技北楼29-116   

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。



