项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	荧光定量PCR仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	荧光定量PCR仪是在普通PCR仪的基础上增加一个荧光信号采集系统和计算机分析处理系统，PCR扩增时加入的引物是利用同位素、荧光素等进行标记，使用引物和荧光探针同时与模板特异性结合扩增。通过荧光信号采集系统实时采集信号连接输送到计算机分析处理系统得出量化的实时结果。主要用于医学临床检测，生物医药研发，食品行业，科研院校等机构。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	荧光定量PCR仪
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	荧光定量PCR仪
	见技术指标里功能
	技术参数
1.热循环系统

1.1加热和冷却方式：半导体方式；

1.2升降温速率：≥ 3.5℃/秒；
1.3温度范围：4℃-99.9℃；
1.4控温精确度：±0.25℃。
2.样品系统

2.1样品通量：单管、8联管、96孔板；
2.2反应体积：10-100ul；
3.荧光系统

3.1荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5；支持Rox荧光校正去除误差。
4.光学系统
4.1激发光源：卤钨灯；

4.2滤光系统：五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm，570nm-590nm，540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm）。
▲4.3成像检测：
CCD摄像机。
4.4检测范围：可同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光。
5.检测性能

5.1检测灵敏度：≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%；线性范围在109以上；检测分辨率为99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异

6.分析功能：

6.1可进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析。
7.软件系统
▲7.1含正版引物与探针设计软件、CopyCaller和AutoCaller分析软件。

7.2有绝对定量和相对定量软件，能进行绝对定量和相对定量，同时对无限个数据同时进行分析，比对和作柱形图；
基本配置和附件

1 荧光定量PCR仪一台
2 原装进口商用主流计算机工作站（与PCR仪配套）
3 安装试剂盒和纯荧光校正板

4 RNASE P校验板

5 SDS系统操作软件

6 Primer Express3.0引物和探针设计软件

7 独立相对定量分析软件

8 SNP分析软件

9 CNV分析软件
10 其他附件

MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode（20 plates） 配套光学96孔板（20块）：20

MicroAmp® 96-Well Optical Adhesive Film, 25 films 配套96孔板光学膜（25张）：8

MicroAmp™ Optical 8-Cap Strip(300 strips)  配套八连管盖（300*8）：1

MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip (0.2 mL) 1000 tubes 配套八连管（125*8）：3

Power SYBR® Green Master Mix 1-Pack (5 x 5 mL) 配套SYBR Green试剂：1

或提供Invitrogen、Takara品牌相应产品。
其他要求：

需要原生产厂家现场安装调试和培训。

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   3  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额10%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1. 投标方必须在维修要求后4小时内响应，在48小时内到达现场。

2. 产品厂商在国内必须有专职维修工程师，提供专职维修工程师具体信息。
3. 软件升级：投标方应免费向用户提供自验收之后终身的软件升级。

4. 产品厂商在国内要有备品备件库，保证备件及时供应。

5. 投标方必须承诺先维修后付费的维修方式。

6. 仪器质保期满后，投标方每年必须要免费对仪器进行一次回访。

7. 产品厂商在国内要有培训中心，必须承诺终身免费培训，提供不少于3个工作日的免费现场培训.
8. 投标方必须承诺终身为用户提供免费技术支持，包括用户现场的再培训。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2012】77674


