   光电探测实验设备  项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	光电探测实验设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于学生实验，主要完成光电传感和光电探测相关实验。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光电探测综合实验仪
	套
	3
	

	2
	光纤传感综合实验仪
	套
	3
	

	3
	近红外光纤光谱仪
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	光电探测综合实验仪
	可以实现以下功能：

可测光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、APD光电二极管、PIN光电二极管、色敏光电二极管、光电倍增管。

可测得光生电流特性、光生电压特性、伏安特性、光电特性、时间响应特性、光谱特性、灵敏度特性等。
	▲1.测量光电器件至少包含以下器件：光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、APD光电二极管、PIN光电二极管、色敏光电二极管、光电倍增管。

2.电压表：200mV/2V/20V三档可调，精度0.1mV。

3.电流表：200uA/2mA/20mA/200mA四档可调，精度优于0.1uA。 

▲4.光源:至少包含七色光源，波长覆盖范围包含400nm～630nm。

5.光照度计：量程：200，2000，20000，50000Lux自有切换，分辨率：0.1Lux。

▲6.光电倍增管：波长光谱响应范围包含：300～700nm，最大响应波长：420nm±5nm，锑铯光阴极，阴极最小有效尺寸不小于φ12mm，侧筒及窗材料：硼硅玻璃，倍增系统结构：端窗盒栅型(8级)，阳极脉冲上升时间不大于7.0ns，电子渡越时间不大于70ns，阴极灵敏度：≥100uA/lm，阳极灵敏度：≥10A/lm。

7.高压电压源：高压调节范围：0～-1200V，输入电压：＋12V，电压漂移：±0.03%/8hMax，温度系数：±0.03％/ºC，控制电阻：10KΩ。
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	2
	光纤传感综合实验仪
	可以实现以下功能：

光纤光学基本知识演示实验；光纤与光源耦合方法实验；多模光纤数值孔径（NA）测量实验；光纤传输损耗性质及测量实验；M-Z光纤干涉实验；光纤温度传感原理实验；光纤压力传感原理实验。
	▲1.光纤干涉演示仪：光纤峰值波长分析分辨精度≤0.01nm，630nm±5nm单模分束器，光纤应变传感分辨≤10μm；自配数字温控系统温度传感分辨≤0.1℃，温度调节室温≥60℃ ；

▲2.光功率测试仪：光谱响应范围包含400-1050nm；测量范围包含2uW-200mW；测量分辨率≤0.001μW；显示器：3位半数字显示器；

3.He-Ne激光器：波长632.8nm，▲功率>1.5mW。


	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	3
	近红外光纤光谱仪
	可以实现以下功能：

  能在近红外谱段快速进行光谱分析。

	▲1.适用波段包含: 900-1700 nm。

▲2.狭缝宽度:≤25μm。 

▲3.分辨率: ≤5.5 nm。

▲4.探测器: InGaAs探测器，像素≥256pixels。

5.光路: 交叉C-T光路，焦距大小100 mm。 

6.信噪比: 15000:1。 

7.动态范围: 15000:1。

8.积分时间: 1 ms-120s。 

9. 通用光谱仪控制软件，运行环境: Windows XP/ Win7/ Win8。 

▲10.支持二次开发。 

▲11.直通光纤，适用波段包含360-2500 nm;长度≥2m;芯数:[1]1芯-[2]1芯;接口:[1]SMA905-[2]SMA905。 
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1  年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90 天内交货

地点：   浙江师范大学数理与信息工程学院（28幢4楼实验室）           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1．质保期内定期巡查不少于3次/年；

2．调试后培训时间不少于3天；
3．维修响应时间为2天之内。

	备品备件及耗材等要求
	无


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能、环保等国家政策要求

	质量管理、企业信用要求
	已通过标准质量管理体系认证。

	能力或业绩要求
	从事实验室相关试验和教学设备的研发、生产、销售的经历。

	原厂商承诺
	主要设备材料的原厂商对本项目的支持与承诺要求








