招标需求

编号：ZB2017098
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	教育学院实验室设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	前处理及基础设备，为样品测试配套。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	紫外分光光度计
	台
	1
	核心设备

	2
	雪花制冰机
	台
	1
	核心设备

	3
	电子天平
	台
	1
	

	4
	Ph计
	台
	1
	

	5
	移液器
	只
	10
	

	6
	微型离心机
	台
	2
	

	7
	琼脂糖水平电泳槽
	台
	1
	

	8
	电脑三恒多用电泳仪电源
	台
	2
	

	9
	数显恒温水浴锅
	台
	2
	

	10
	灭菌器
	台
	1
	

	11
	脱色摇床
	台
	2
	

	12
	电热鼓风干燥箱
	台
	2
	

	13
	托盘天平
	台
	1
	

	14
	微波炉
	台
	1
	

	15
	涡旋混合仪
	台
	2
	

	16
	磁力加热搅拌器
	台
	1
	

	17
	恒温摇床
	台
	2
	

	18
	液氮罐
	台
	1
	

	19
	医用冰箱
	台
	1
	

	20
	冷藏柜
	台
	1
	

	21
	家用冰箱
	台
	2
	

	22
	稳压电源
	台
	2
	

	23
	加宽双垂直电泳仪
	台
	4
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	紫外分光光度计
	1. 光学系统：双光束比例监测；
2. 波长范围：波长范围190-1100nm

3. ▲波长示值误差: ±1.0nm

4. 光谱带宽:2nm

5. 透射比示值误差：±0.002 Abs（0～0.5Abs）、±0.004 Abs（0.5Abs～1Abs）、±0.004 Abs（0.5Abs～1Abs）
6. 透射比重复性：≤0.001 Abs（0～0.5Abs）、≤0.002 Abs（0.5Abs～1Abs）、≤0.15 %

7. 杂散光：≤0.05 %

8. 基线平直度：±0.002

9. 漂移：:≤0.35%/h
	核心设备

	2
	雪花制冰机
	1. ▲制冰量：≥130kg/天（环境温度20，水温15）

      ≥110kg/天（环境温度30，水温25）

2. ▲贮冰量：≥46KG；
3. 制冰方式：旋转挤压式；
4. ▲冰块形状：碎花型；
5. 压缩机：≤300W，全封闭；
6. 耗电量：≤435W；
7. 报警：微电脑控制，故障自我诊断；
	核心设备

	3
	电子天平
	1. 最大称量值：120g

2. ▲可读性：≤0.1mg

3. ▲重复性：≤0.1mg

4. 稳定时间：2 s

5. 线性误差：0.2mg

6. 灵敏度温度漂移：2.0 ppm/˚C

7. 秤盘外形尺寸：Ø 90 mm
	

	4
	Ph计
	1.  PH测量范围:0.00-14.00

2.  PH分辨率:0.01

3.  ▲PH精度:0.01

4.  MV测量范围（mv）:1500

5.  MV分辨率(mv):0.1

6.  MV精度(mv)：0.4

7. 温度范围（℃）:-5.0~105.0

8. 分辨率（℃）:0.1

9. 精度（℃）:0.2

10. 校准点:最多达3个

11. 自动识别缓冲液:16种

12. 自动温度补偿(ATC):有

13. 显示电极斜率:有

14. 显示屏:LCD
	

	5
	移液器
	1. 量程:适配10 μl吸头0.1–2.5 μl

2. 适配20 μl吸头0.5 - 10 μl

3. 适配20 μl L吸头2–20 μl

4. 适配200 μl 吸头2–20 μl、10–100 μl、20–200 μl

5. 适配300 μl 吸头30–300 μl

6. 适配1000 μl 吸头100–1.000 μl

7. 以上6种规格任选10只。
	

	6
	微型离心机
	1. 性能及用途:适用于全血中提取血清，各种样品提取上清液，样品快速沉降，微量血细胞分离，微生物样品处理

2. 转速:5500-6000转/分

3. 样品处理量: 6×1.5ml/0.5ml/0.2ml（离心管）、2×8×0.2ml（0.2mlPCR排管）；
4. 最大相对离心力：约2000g；
5. 最大噪声:≤62dB
	

	7
	琼脂糖水平电泳槽
	1. 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；

2. 试样格:6、8、11齿，1.5mm厚；11齿，1.0mm厚；

3. 缓冲液总容量:约120ml；
	

	8
	电脑三恒多用电泳仪电源
	1. 并联输出:2组； 

2. 输出范围（显示分辨率）：20~5000V；（2V） 2~200mA（1mA） 5~200W（1W）；
	

	9
	数显恒温水浴锅
	1. 工作室尺寸:160*160*115（mm）

2. 温度范围:室温~100（℃）

3. 温度波动度:1（℃）

4. 温度均匀度:1（%）

5. 控温方式:温控表
	

	10
	灭菌器
	1. 电源:220VAC 50Hz 10A

2. 腔体尺寸: 50 升

3. 腔体材料: 304 不锈钢，内部抛光

4. 腔内规格: 不锈钢网筐、无孔不锈钢圆桶、有孔不锈钢圆桶

5. 腔内尺寸:Φ340mm×250mm (50 升专用，2 个/每台)
	

	11
	脱色摇床
	1. 功率:40W

2. 频率:10～80转/分

3. 速度控制：数字式

4. 托盘:280×260mm

5. 摆幅:上下20mm
	

	12
	电热鼓风干燥箱
	1. 控温范围:室温+5～250℃
2. 分辩率:1℃
3. 波动度:±1℃(100℃)
4. 均匀度:±1℃(100℃)
5. 输入功率：550W
6. 载物托架：2块
7. 定时范围：0～999分钟
	

	13
	托盘天平
	1. 最大秤：500g

2. 分度值：0.5g

3. 标尺最大秤量：10g
	

	14
	微波炉
	1. 产品容量:23L

2. 操控方式:机械式

3. 内胆材质:抗菌内胆

4. 底盘类型：平板式
	

	15
	涡旋混合仪
	1. 振荡方式:圆周

2. 周转直径[mm]:4

3. 混匀仪MX-S速度范围[rpm]:0-2500

4. 转速显示:刻度

5. 运行方式:连续运转/点动
	

	16
	磁力加热搅拌器
	1. 转速rpm：100-1500

2. 功率W：550

3. 搅拌点位数量：1

4. 电机类型：直流无刷电机

5. 最大搅拌量（H2O）L：20

6. 工作盘尺寸mm：直径135

7. 加热温度范围℃：室温-340，步长1

8. 工作盘安全温度℃：360

9. 温度传感器控温精确度℃：0.2
	

	17
	恒温摇床
	1. 旋转频率：20~300rpm
2. 频率精度：±1rpm
3. 振 幅：Φ20mm
4. 控温范围：RT+5℃~50℃
5. 温控精度：±0.2℃(37℃时)
6. 摇 瓶 量：500ml×9，250ml×16，150ml×25
7. 摇板尺寸：380×380（mm）
9. 功 率：320W
	

	18
	液氮罐
	1. 容积（L）: 50

2. 皮革保护套：配备

3. 提桶数量：3
	

	19
	医用冰箱
	1. 箱内温度范围（℃）：-10~-25

2. 有效容积（L）：≥262

3. 温控方式：电脑板温控

4. 温度显示：LED数字式

5. 产品形式：立式

6. 冷却方式：直冷

7. 制冷剂：无氟制冷剂
	

	20
	冷藏柜
	1. 有效容积：≥310
2. 温控方式：电脑版温控
3. 产品形式：立式
4. 箱内温度控制范围：2-8℃
5. 冷却方式：风冷
6. 报警系统：有
	

	21
	家用冰箱
	1. 产品类别：多开门

2. 总容积：≥455L

3. 温控方式：电脑温控

4. 制冷方式：风冷

5. 能效等级：1级

6. 制冷剂：R600a

7. 压缩机：变频
	

	22
	稳压电源
	1. 额定容量：6KVA/4.8KW；
2. 输入配线：单相二线＋地线；
3. 电压范围：120~275V；
4. 频率范围：46~64Hz50/60HZ自适应；
5. 输入功因：>0.99；
6. 电压范围：220×（1±1%）VAC；
7. 频率范围：市电模式：(46~54)Hz/(56~64)Hz(与输入市电频率同步); 电池模式：(50×(±0.1%)Hz/60(±0.1%)Hz；
8. 电流峰值比：3:1；
9. 额定功率因数：0.8；
10. 超载能力：Load<105%长期运行;105%<Load≤125%>1min;125%<Load≤150%>30sec；
11. 效率：upto90%；
13. 电池模式：16节12V7AH；
	

	23
	加宽双垂直电泳仪
	1. 凝胶板规格（L×W）：130×180mm

2. 试样格：25齿、1.0、1.5mm厚、40、52齿、1.0mm厚

3. 缓冲液总容量：750ml
	


说明：

上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少壹 年。

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1.在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供；可提供免费的仪器使用、数据采集、数据分析等的高级研讨机会；

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货。

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


