光催化系统气相色谱仪等设备项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	光催化系统气相色谱仪等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	光催化系统气相色谱仪，与前端反应系统联用，实现系统中无机气体及其他有机物的在线定性及定量分析，同时可用于气相色谱的常规分析。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光催化系统气相色谱仪
	台
	1
	

	2
	气相色谱仪
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能
要求
	技术参数
	质量
标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	光催化系统气相色谱仪
	见技术指标里功能
	一、柱温箱
1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）
▲2. 程序升温：大于等于18阶
3. 最大升温速率：大于等于250℃/min，以0.01℃/min增加
4. 温度设定精度：小于等于0.1℃
5. 控温精度：小于等于0.01℃
6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
7. 冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃）
8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。
9. 最大运行时间：9999.99分钟
▲10.一次进样同时完成H2，O2，N2，CH4，CO, CO2的分析
▲ 11.可以完成光催化分解水制备氢气和氧气和光催化还原CO2分析
▲12. 分析微量CH4，CO，CO2检测限≤0.5ppm

二、进样单元
    最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制。
最高温度：420℃
升温设定：1℃步阶
▲进样单元种类：单/双填充柱进样口、分流/不分流进样口、宽口径进样口
进样口安装数量
1. 单/双填充柱进样口
1.1 程序段数：7段
1.2 流量设定范围：0 ～ 100 mL/min

1.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

1.4 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量
2. 分流/不分流进样口
2.1  配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能；
2.2  标准配备载气节省模式
2.3  压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）
2.4  升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min

2.5  压力程序：7阶
2.6  分流比设定范围：0 ～ 9999.9

2.7  流量设定范围：0 ～ 1250mL/min

2.8  校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）
3. 直接进样压力方式
3.1  压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0-150 psi）
3.2  压力程序的阶数：7阶
3.3  程序比率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min

4. 直接进样流量方式
4.1  流量设定范围：0 ～ 1250 mL/min

4.2  程序段数：7段
4.3  程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

4.4  校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）
三、检测器单元
可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由手动压力控制系统控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。
1. 热导检测器（TCD）
1.1 最高使用温度：420℃
1.2 具有过热保护功能
▲1.3 灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)

1.4 动态范围：105
1.5 热导丝：铼-钨丝
1.7 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。
1.8检测器最高采集速率≥250HZ

2. 氢火焰离子化检测器（FID）
2.1 最高使用温度：420℃
2.2 方式：双流路方式
2.3 自动点火功能
2.4 检测限：3 pg C/s ( 十二烷 )

2.5 动态范围：107

2.6检测器最高采集速率≥250HZ

四、其他
1. 色谱柱和流路系统
1.1 支持填充柱和毛细管柱；
1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能；
1.3 具有恒定的载气线速度控制功能；
2. 面板键盘
2.1  具有完全控制及显示所有温度区域和载气流量功能；
2.2  具有控制所有检测器功能；
2.3  具有实时时间程序和系统诊断功能，在线帮助和记事本记录程序事件；
2.4  具有全功能按键，可实现面板完全操作,无需通过工作站操作；
3. 多种附件可供选择
可选配自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件；
五、数据处理系统
1. 数据采集和数据解析
采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。
2. 报告制作


高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。
3. 质量控制


高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
4. 网络化控制
可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。
5. 法规符合性
GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。
六 配置清单
   1. 气相主机                                                          1套
   2. 热导检测器                                                        1套
   3. 氢火焰离子化检测器                                                1套
   4. 三通道自动压力控制器                                              1套
   5. 独立阀箱                                                          1套
   6. 自动十通阀                                                        1套
   7. 自动六通阀                                                        1套
   8. 程序控制器                                                        1套
9. 1.0 mL和0.25 mL  定量环                                          各 1个
   10. 甲烷转化炉                                                       1套
   11. 标样                                                             1套
12. N2, 5m    气路管                                                 1套
13. H2, 5m   气路管                                                  1套
14. Air Pipe, 1m and 2m气路管                                          1套
15. 氩、氮、氢、空钢瓶气及减压阀各一                                 1套

16. 5ml 10ml 1ml气体自封进样针                                        各1根
17 电脑、打印机                                                        1套
提供免费的设备软件升级服务，并提供1人壹周厂家国内集中技术培训。
提供流路设计图方案。
▲中标候选人必须在预中标公示期内提供针对本项目的制造厂家授权书原件。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家按照合同规定进行验收
	

	2
	气相色谱仪
	见技术指标里功能
	一、快速加热和冷却的柱温箱
1  柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）
2  ▲程序升温≥18阶
3  最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加
4  温度设定精度：小于等于0.1℃
5  控温精度：小于等于0.01℃
6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
7 ▲ 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤4min

8  具有柱温箱温度的自动保护功能。
9  最大运行时间：9999.99分钟
▲10. 在水相或有机相中分析微量液体含碳有机物，检测限≤0.5ppm

二、进样单元
 ▲最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制。
1. 分流/不分流进样口
1.1  最高温度：大于等于450℃
1.2  配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能;

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能
1.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量
1.4  压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）
1.5  压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

1.6  压力程序：7阶
1.7  分流比设定范围：0 ～ 9999.9

1.8  流量设定范围：0～1250mL/min

三、检测器单元
可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。
2. 氢火焰离子化检测器（FID）
2.1 最高使用温度：450℃
2.2 自动点火功能
▲ 2.3 检测限≤1.6×10-12g/s ( 十二烷 )

2.4 动态范围：107
四、其他
1. 色谱柱和流路系统
1.2 支持双柱双流路系统
1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元
1.4 具有室温补偿和自动环境补偿功能
1.5 具有恒定的载气线速度控制功能
2. 面板键盘
2.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量
2.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体
2.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件
3. 液体自动进样器
▲位数≥16位(后续可扩展至150位)
  进样量范围：0.1-100ul（最高可以扩展500ul）
  交叉污染小于十万分之一
五、数据处理系统
1. 数据采集和数据解析
采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。
2. 报告制作


高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。
3. 质量控制


高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
4. 网络化控制
可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。
5. 法规符合性
GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。
六 配置清单
1. 气相色谱仪主机                                                      1套
2. 化学工作站软件                                                       1套
3. 30m x0.25mm x0.25um                                                  1根
4. 分流/不分流进样口                                                     1套
5. 氢火焰离子化检测器                                                    1套
6. 16位以上自动进样器                                                    1套
7. 消耗品包                                                              1套
8. 气路净化装置（三个独立滤芯，分别用于载气，助燃气的除氧、除湿、除烃） 1套
9. 10 μL液体进样针                                                      2 根
10. 电脑、打印机                                                          1套
11.氢、空钢瓶气及减压阀各一                                             1套
提供免费的设备软件升级服务，并提供1人壹周厂家国内集中技术培训。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家按照合同规定进行验收
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹   年；
（2）履约金及质保金：进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。


	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  120 天内交货
地点：   浙江师范大学生化学院            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能、环保等国家政策要求

	质量管理、企业信用要求
	如：对企业的注册资本的要求、有关行业证书的要求等

	能力或业绩要求
	如：对同类案例的要求

	原厂商承诺
	如：主要设备材料的原厂商对本项目的支持与承诺要求


六、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	

	制定机关
	

	公开渠道
	

	内容摘要
	


七、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

	文件或资料名称
	发布机关
	公布渠道或获取方式

	如无可不填
	
	

	
	
	


项目联系人：                联系电话：

分管领导：

                                     日期：

注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。

