一、项目要求

	项目名称
	变温三维荧光磷光光谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	详见设备清单

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	主机
	1
	变温三维荧光磷光光谱仪
	1台
	具体要求见技术需求表

	配件
	1
	室温到300(C的变温三维荧光磷光测量附件
	1套
	

	
	2
	固体样品支架
	1套
	

	
	3
	常量比色皿
	7只
	

	
	4
	500ul比色皿
	2只
	

	
	5
	滤光片组（7片）
	1套
	


三、技术需求表

	设备名称
	性能及技术指标

	变温三维荧光磷光光谱仪
	一：主要功能
1. ▲标配粉末及薄膜材料高温变温三维荧光测试；高温气固反应三维荧光测试等功能。
2. 标配荧光光谱、生物发光和化学发光等功能。
3. 标配磷光及磷光寿命测定功能。
4. 进行上转换荧光测试，不需对仪器做任何变动，保证仪器原有功能的稳定性。
5. 测量模式：波长扫描（荧光、磷光、发光光谱）、时间扫描（荧光、磷光、发光）、三维扫描、定量分析（荧光、磷光、发光）。
6. 数据采集：激发谱、发射谱、同步谱
7. 测量对象：液体、固体(粉末、薄膜、块状固体)

8. 可选附件丰富：吸收附件、偏振附件、液氮低温测量附件、电子恒温样品支架、（带搅拌）恒温样品支架、高灵敏样品池支架等，后续升级方便。

二，主要技术指标：

(1). ▲具备粉末及薄膜材料高温变温三维荧光磷光测试；高温气固反应三维荧光磷光测试等功能(做为验收指标)。
(2). 具备常规的荧光光谱、生物发光和化学发光等的测定功能。
(3). ▲标配有磷光及磷光寿命测定功能。
(4). 设置3D扫描时，软件具有计算3D扫描所需时间的功能，最大程度保护样品的稳定性（提供软件截图证明）。
(5). 数据采集：激发谱、发射谱、同步谱
(6). 测量模式：波长扫描（荧光、磷光、发光光谱）、时间扫描（荧光、磷光、发光）、三维扫描、定量分析（荧光、磷光、发光）。
(7). 进行上转换荧光测试，不需对仪器做任何变动，保证仪器原有功能的稳定性。
(8). 软件有预扫描，同步扫描等高级功能
(9). 灵敏度：背景噪声S/N ≥7500(RMS)，使用水的拉曼峰,激发波长:350nm。 

(10). 使用体积3.5ml的标准 10mm方形样品池时，最小样品量0.6 毫升；

(11). ▲采用水平狭缝设计（确保微量样品也能达到仪器指标的信噪比）
(12). ▲光源：150W稳态高能量氙灯,能量稳定（做为验收指标）。
(13). ▲单色器：采用优于全息光栅的消相差机刻凹面衍射光栅:900g/mm；校正像差，且可见光区高的光通量,提高检测灵敏度

(14). 检测器：光电倍增管R928P，

(15). ▲检测器灵敏度：其PMT电压0-1000V连续可调，步进1V（做为验收指标）。
(16). 测量波长范围(EX和EM)：EX：200 到 900 nm；EM: 200 到 900nm,零级光

(17). 波长重复性≤1.0nm
(18). 最小光谱带宽：1.0nm（提供软件截图证明）。

(19). 波长扫描速度：30,60,240,1200,2400,12000,30000 nm/min可选；快速扫描能够用于未知物质的快速定峰（激发或者发射峰）。
(20). ▲波长驱动速度：60000 nm/min

(21). 标准FL Solutions软件


说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1. 自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年，在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供； 

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后90天内交货。

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]39991


