纯水仪
一、项目要求

	项目名称
	纯水仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	微生物培养基配制，水栽法用水；玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制
为各种仪器供水(洗瓶机、气象实验设备，氢气发生器等)；为超纯水系统作进水。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	纯水制备系统
	套
	3
	原厂整机（包含自来水预处理组件、反渗透优化预处理柱、水箱空气过滤器）

	2
	水箱
	台
	3
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	纯水仪
	见技术指标里功能
	1. 技术规格
1.1 进水水源：一般城市自来水水质
1.2 ▲可以连续生产分析级纯水。有自来水预过滤组件，预纯化柱，反渗透膜，连续电流去离子模块及纯水存储水箱。
1.3 ▲产水量：三台纯水仪规格分别为≥5、≥10、≥15L/h
1.4 ▲EDI模块阴极端需有活性碳涂层防止结垢，无需额外的防毒柱或软化柱，降低耗材成本。

1.5 生产纯水的水质要求：
电阻率：＞ 5.0 MΩ·cm＠25℃
总有机碳含量(TOC) ＜ 30 ppb；微生物≤1cfu/ml ；颗粒杂质：(≥0.22μm) ≤1个/m1；热源≤0.001EU/ml；硅截流率≥99.9%；脱盐率≥99%；细菌去除率≥99.5%；可溶性硅(SiO2) ≤0.1ppb；吸光度(254nm,1cm)≤0.001；重金属含量(ppb.max) ≤0.01；重金属去除率≥99%。
1.6 液位自控压力储水水箱 
1.6.1 容量≥60L 
1.6.2 材质:聚乙烯
1.6.3 形状:圆柱形,锥形底部
1.6.4 空气过滤器:带CO2吸附
2.6 ▲内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃ -35℃间均可达到系统标称产水速率
2.7 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数低至0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃ , 采用同轴电极专利设计准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM D 1125-95(2009)。
2.8具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。
2.9系统监控：液晶显示产水水质参数、温度、产水时间、报警故障运行状态指示

另加配原厂耗材：
1 反渗透优化预处理柱：6根

2 水箱空气过滤器 ：6个

3 反渗透膜清洗药片： 3瓶
4保险丝20个
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2013】32665


