编号： ZB2014032
采购单位名称：浙江师范大学
	项目名称
	气相色谱仪

	采购内容
	气相色谱仪

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	以气相色谱为检测平台，与前端反应系统联用，实现系统中无机气体及其他有机物的在线定性及定量分析，同时可用于气相色谱的常规分析。

	产地要求
	本项目产品须为与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	气相色谱仪
	台
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	气相色谱仪
	见技术指标里功能
	1、 技术性能指标：
1. 系统性能
1.1 能满足最多可安装6个EPC 模块，16 个通道的EPC 控制的要求；
1.2 能满足压力设定精度和控制精度±≤0.001 psi；
1.3 流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制；
1.4 保留时间重现性满足< 0.009% 或< 0.0009 min；
1.5 峰面积重现性满足< 1.2% RSD。
2. 柱温度箱
2.1 温度范围：室温以上4˚C~450˚C；
2.2 温度设定精度：≤0.1˚C；
2.3 升温速度：0.1˚C/min~120˚C/min，可调；
▲2.4温度设定值精度：≤0.1°C，温度稳定性：≤0.01˚C；
2.5 程序升温：≥18阶；
2.6 降温速度：从450˚C 降至50˚C小于4.2min；
3. 电子气路控制（EPC）
3.1 具有内置对大气压力或环境温度变化时的补偿功能；
▲3.2压力设定精度和控制精度±≤0.001psi，显示精度≤0.0010psi; 

3.3 具有程序三阶升压/升流的功能。
4. 进样口系统 

4.1 分流/不分流进样口；
4.2 可编程设定压力、流速、分流比；
4.3 最高使用温度：≥400˚C；
▲4.4压力设定范围：0~150psi，控制精度±≤0.001psi，显示精度≤0.0010pis；
4.5 隔垫吹扫流量电子控制可消除鬼峰；
4.6 总流量设定范围：N2: 从0 ~200 mL/min

H2: 或He：从0 ~1250 mL/min

▲4.7具有方便在线更换衬管和进样口维护的功能；
5. 检测器
同时安装FID、ECD二个检测器；
5.1 火焰离子化检测器（FID）
▲5.1.1 最低检测限（对十三烷）：<1.5 pg C/s

5.1.2线性动态范围：>107

5.1.3满足数据采集速率最大为480 Hz，适于半峰宽小到10 毫秒的峰；
5.1.4具有灭火自动检测和自动再点火的功能；
5.1.5满足最高使用温度为：450 °C；
5.2 热导检测器（TCD）
▲5.2.1 最低检测限：≤450pg丙烷/mL（以氦作载气）
5.2.2 线性动态范围：≥105；
5.2.3满足最高使用温度为：400°C。
5.2.4 用于两类气体的标准EPC：尾吹气：0到12mL/min

                             参比气：0到100mL/min

6. 软件系统：
▲6.1 要求带全中文内核操作软件
6.2 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。
▲6.3 具有保留时间锁定软件。
二、配置清单
1

主机
1

2

分流/不分流进样口
1

3

填充柱进样口
1

4

氢火焰检测器，带 EPC，用于填充柱和毛细管柱
1

5

TCD检测器
1

6

7
进样阀接口到分流/不分流进样口
气相色谱仪安装工具包
1
1
8
含工 作站软件、仪器的许可证及驱动程序
1

9
HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um 毛细管柱
1

10
DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um毛细管柱
1

11
采用双柱配置：一柱用于分析永久性气体，另一柱用于分析CO2
1

12
进样垫，50/包
4

13
通用分流/不分流衬管，5/包
2

14
不粘连衬管O 形圈，10/包
2

15
石墨密封垫圈，10/包
2

16
通用柱螺帽，2/包
4

17
O型圈，12/包
4

18
玻璃衬管，25/包
2

19
密封垫圈，1/4 英寸，VG SP-22 40% 石墨 10/包
4

20
铜螺帽，10/包
1

21
0.53 mm色谱柱接头（与玻璃衬管配合使用）
1

22
1/8英寸色谱柱接头（与玻璃衬管配合使用）
1

23
氧/水分捕集阱
1

24
进样针，10.0ul

2

25
进样针，1.0ul

2

26
钢瓶转换接头
1

    27    HP1020打印机                                             1

    28    DELL台式机（i3，4G，500G，19寸显示器）                 1
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   一   年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后120天内）      交货

地点：     浙江师范大学物化所     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应（明确最低折扣率）。


