一、项目要求

	项目名称
	元素分析仪

	采购内容
	1套

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	用于各种固体或液体化学合成物、天然产物及燃料中的碳、氢、氮、硫和氧五种元素的测定。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	元素分析仪
	套
	1
	


三、技术需求表

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1   运行环境
1.1  温    度：0～40℃；
1.2  相对湿度：20～90% RH；
1.3  电    源：AC 220V±10%；频率：50±2.5Hz。
2   技术规格
2.1 功能描述：用于各种固体或液体化学合成物、天然产物及燃料中的碳、氢、氮、硫和氧五种元素的测定，CHNSO均用TCD热导检测器测定。
2.2 技术规格
2.2.1进样量：0.02-1000mg；
     ▲ 2.2.2测定范围：C：0~40 mg、H：0~3 mg

              N：0~15 mg、S：0~6 mg

              O：0~6 mg

        ▲ 2.2.3标准偏差：C、H、N 、S≤0.1%

                         O≤0.2%

        ▲ 2.2.4检测限：CHNSO≤40ppm(TCD检测器）；

        2.2.5仪器可升级，增配红外检测器使得S的检测限≤2ppm

2.2.6校正：多点校准，线性到4级非线性回归，长时间稳定；

2.2.7加氧方式：陶瓷加氧管直接喷射到样品表面，而非弥散于燃烧管内，保证样品燃烧区域的高氧浓度以确保样品完全燃烧，加氧时间可调，最长可达6 分钟；

2.2.8仪器预热时间：小于45分钟；

     2.2.9燃烧方式：两级燃烧，氧化还原过程独立设置，能保证非均质及难燃烧样品充分分解；
▲2.2.10 气体分离方式：燃烧气体通过三根独立的吸附-解析装置，按照程序依次分离解析，最后自动完成测定；
2.2.11分解温度：950-1200℃（锡容器燃烧时达1800℃）
     2.2.12进样方式：配备不少于60位全自动进样器，两段式进样，避免空气对分析结果的影响；
    2.2.13测量值输出：PC机屏幕显示, 打印机打印出完整的元素的百分含量, LIMS 系统；
2.2.14数据接口： V24/R232C标准接口
3   标准附件，特殊工具及配件
    3.1  由生产厂家提供的标准附件及工具1套；
3.2  进口微量天平1台（能根据时间和温度的变化自行校准，量程>110g,可读性0.01 mg；接口：V24/RS232）；
3.3  不少于6000次CHNS分析耗材；
3.4  不少于6000次O分析耗材；
3.6  不少于1000个锡胶囊；
3.7  品牌电脑和打印机1套；
3.8  氦气钢瓶气（纯度>99.99%)1瓶、氧气钢瓶气（纯度>99.99%）1瓶，高精度减压阀2个
4   技术资料
全套资料包括产品合格证，操作手册、维修保养手册各1份。

	质量标准
	行业标准

	验收方法及方案
	学校组织专家按照功能以及参数逐一测试验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后70天内交货

地点：  浙江师范大学生化学院         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，一周内修复。
1.安装调试：仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。
2.  培训： 卖方派遣合格的技术人员到购方所在地培训。
3.  保修：要求仪器制造厂提供1年的免费保修服务（高温燃烧炉10年保修），在保修期内，供货方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在24小时内给予答复，并派出专门维修人员3个工作日日内到达用户现场进行维修服务。
4.  软件升级：卖方免费为买方提供工作站或分析软件升级。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


