
 分子蒸馏仪 项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	分子蒸馏仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	分子蒸馏仪用于植物（特别是药用植物）的天然活性成份、香精香料、中草药、食品、农药残留、生物样品、环境样品等热敏性有效成份的提取分析检测和分离纯化。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	分子蒸馏仪
	套
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	分子蒸馏仪
	1.
进料单元

玻璃针型计量阀。容积：100毫升，可连续加入物料。
▲2.
蒸馏单元

由硼硅玻璃制成的蒸发器，夹套设计制造，采用循环导热油加热。可以进行分子蒸馏和薄膜蒸发操作。

-
短程分子蒸馏进料速度

:    ≥0.1 kg/h

-
薄膜蒸发进料速度


:    ≥0.3 kg/h 

-
蒸发器温度




:    最高可达 250°C

-
蒸发面积




:    ≥2.8 dm²

-
冷凝面积




:    ≥1.7 dm²
- 工作压力


        :   最低可达0.001 mbar 
▲3.外置冷凝器

玻璃材质，冷凝面积：≥4 dm2
4.冷阱

由硼硅玻璃制成的冷阱，可使用液氮或干冰作为冷凝介质
5.重组分、第一轻组分、第二轻组分出料单元

硼硅玻璃材质
6.   3套带分液器的多组分出料系统
7.
真空系统

-
旋片泵，两级，油密封，吸气量约为2.5m3/h，带真空泵油， 230 V/50/60 Hz
-
压力传感器(Pirani测量原理)，带数字显示，计量范围 1000～ 0.001 mbar（0.1Pa）

-防震器，排出阀，可手动调节流量，带排气过滤器、凸缘法兰、密封圈和连接件

8. 蒸馏单元的导热油加热器，30 - 250°C
-
导热油循环温度控制装置，带有热油循环泵，PID-控制器

-
加热器最高设置温度

：300 °C

-
二个不锈钢材质的可弯曲绝缘管连接温度调节装置与蒸发器
9. 进料系统的导热油加热器，30 - 90°C
-
导热油循环温度控制装置，带有热油循环泵，PID-控制器

10.内置冷凝器加热冷凝器，30 - 90°C
-
导热油循环温度控制装置，带有热油循环泵，PID-控制器

11.
外置冷凝器的加热冷凝器，-30 - +50°C

-
导热油循环温度控制装置，带有热油循环泵，PID-控制器

12.
台式支架

台式支架，由不锈钢制成，连接器为铝制品。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1 年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 90 天内交货

地点： 浙江师范大学生化学院           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在接到用户故障信息24小时内响应，72小时内维修人员应达到用户现场。
终生免费技术咨询,根据需要免费提供其他的应用软件及免费软件升级。
设备保修期满后，依然能够提供广泛而优惠的技术支持及备件供应。
安装调试期间对买方技术人员进行现场培训，向买方讲授说明仪器的安装、操作、维修、注意事项和相关理论知识，使买方能够熟练地操作，并熟悉仪器的操作原理、性能、维护与保养及配件订购等。理论集中培训不少于4个小时，实践培训不少于8个小时连续运行培训。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2012】70246



