
编号： TP2017030
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	行知学院兰溪校区实验室一期防爆柜与安全柜

	采购内容
	防爆柜与安全柜

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	学生实验

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	备注

	1
	防爆柜
	1840*900*510
	个
	10
	

	2
	安全柜
	890*590*490
	个
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	17
	防爆柜
	存放易爆易燃物品
	1.尺寸：1840mm*900mm*510mm；门类型：双开门。
2.易燃品毒害品储存柜体采用冷轧钢板，外壳厚度不低于1.2mm，底座不低于2.0mm，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理（提供粉末厂家SGS检验报告）。
▲3.危化品储存柜体内胆采用PP板，厚度不低于4.0mm，（提供板材SGS检测报告）；柜底部设置进风口，底部有PP旋转式可调风阀；底板漏液孔Φ10mm，漏液孔上面盖60目304不锈钢网；柜体底部设高160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
4.柜底安装4个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。
▲5.柜子内部有3个PP活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.0mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm。
6.柜顶部开有φ160mm的出风口，风口内置轴流风机，最大风量不少于300m3/h，转速不低于2500转/min，环境温度-10~+70℃，无火花静电。
▲7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件（提供密封件检测报告），密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）
▲8.柜体应填充具有保温隔热作用且符合GB/T 11835-2007要求的陶瓷纤维棉（提供相关检测报告）。                                                                                                                 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    ▲10.柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证（提供公安部检测报告），同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能。                                                                                                                                       11.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。
▲12.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及基于气流柜外循环原理设计的可调风阀；电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制；通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。
▲13.温湿度及VOC传感器控制报警装置：
13.1高灵敏度电化学探头，探头测量精度不超过±5%。
13.2集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶可触摸控制显示屏，防爆、防水、防腐蚀，方便操作。
13.3可自行设置合适的温湿度监测报警点。
14.配备接地装置实现完全接地。
15.柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。
16.产品标准经质量技术监督局备案（标准号：Q/320205 XBBP01-2015），所有产品均依照标准规范生产。
▲17.产品通过教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测，最新检测日期为2015年以后；产品通过欧盟CE认证；产品经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试（提供检测报告）。
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收
	

	18
	安全柜
	
	重量不低于45kg；容积12加仑；可调层板数量：1；门类型：单门/手动；外型尺寸：89*59*49cm；通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间填充防火保温材料绝缘层不低于36mm，托盘耐酸碱腐蚀PP板，液晶显示电子密码锁，5cm高防漏液槽。
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1.质保期：  3  年；

2.履约金及质保金:合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间：合同签订后15 天内交货、货到后  3个工作日 内安装

地点：行知学院兰溪校区   

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在2个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，并需要提供确保承诺实现的措施。

2、在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

3、投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


4

