酶标仪

一、项目要求

	项目名称
	酶标仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	酶标仪主要应用于酶联免疫吸附检测反应中检测吸光度值，其用途主要应用于ELISA试剂的测定，广泛用于各种实验室，包括临床实验室。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	酶标仪
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注


	1
	酶标仪
	见技术指标里功能
	▲1、检测模式：光吸收、荧光激发光合发射光全波段扫描、顶部和底部阅读、双色化学发光

  2、光源：UV高能闪烁氙灯，10^8次闪烁寿命，功率：10W，闪烁频率：40Hz，自带硅光电二极管进行监测、校准每次闪烁能量，▲免维护无需预热

▲3、波长选择：

     光吸收：双光栅 

     荧光：Quad4四光栅 

     发光：六位滤光片轮、自动高度适应石英光纤

  4、检测器
光吸收：
紫外硅光电二级管


荧光：
光电倍增管（PMT），可选紫外和红外敏感型


▲发光：
低暗电流单光子计数光电倍增管

▲5光栅杂光率

＜10^-6

  6、可支持板型

6-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型



Nanoquant微量检测板

  7.温度控制

环境温度+5℃至42℃（选配）

  8.振荡

线性或圆形可选；振幅1-6mm，0.5mm步进；1-1000秒可调

▲9.多标记多模式检测

单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测（光吸收、荧光、发光、波长扫描）

10.最快读板速度

96孔板：20秒；384孔板：30秒

11.波长扫描速度
FI EX/EM
150秒；450-550nm，5nm步进，96孔板

12.认证

Promega DLReady



Bellbrooklabs Transcreener Red FI

光吸收



波长范围

230-1000nm，1nm连续可调

带宽

＜5nm（λ≦315nm），＜9nm（λ＞315nm），Em＜20nm

▲波长准确性

＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

波长重复性

＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

检测范围

0-4 OD

检测分辨率

0.0001 OD

检测准确性

＜0.5% @260nm

检测精确性

＜0.2% @260nm

260/280nm精度

±0.07

荧光



波长范围
增强型
Ex 230-850nm，Em 280-850nm，1nm步进

光栅杂光率

＜10^-6

▲波长准确性

＜±1nm（λ≦315nm），＜±2nm（λ＞315nm）

波长重复性

＜±0.5nm（λ≦315nm），＜±1nm（λ＞315nm）

荧光灵敏度
顶部
170 amol/孔，（1.7 pM；384孔板），Fluorescein


底部
1.2 fmol/孔，（6 pM；96孔板），Fluorescein

检测线性范围

7个数量级

增益（Gain）值

1-255，四种模式：手工、自动、从孔计算、扩展范围

顶部荧光Z轴聚焦

14800μm-23000μm连续可调



手工设定或自动探测，最强信号或最高信噪比

时间分辨荧光



灵敏度

90 amol/孔，（0.9 pM；384孔板），Europium

发光



波长范围

380-600nm

发光灵敏度
连续发光
225 amol ATP/孔，（9 pM；low volume 384孔板）


瞬时发光
12 amol ATP/孔，（218 fM；384孔板）
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	


