编号：  ZB2018068              
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	磁性能检测系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	磁性材料性能表征及检测

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光学隔振台
	台
	2
	

	2
	半实物仿真系统
	套
	1
	核心设备

	3
	磁场发生器
	个
	1
	

	4
	高斯计
	个
	1
	

	5
	磁性材料测试系统
	套
	1
	核心设备


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	光学隔振台
	1. 台面结构：三层夹心式蜂窝结构
1. 整体规幅(mm) ：1500×900×800
1. 台面自重(Kg)：190
1. 支架负载能力(Kg)：1300
1. 上下台面：4～6mm厚
1. 平面度：0.02～0.05mm/600mm×600mm 
1. 隔振材料：国标（GB/T 20029-2005）规定的阻尼隔振垫
1. ▲固有频率：7～18Hz
1. 支架：整体焊接不少于四支撑结构，支架上方带三加一（或三加三）调整机构，支架下方带高度调整机构和脚轮
1. 台面加支架总高度800mm，可调范围：-10~+15mm
1. 重量：100mm厚台面120Kg/m2；200mm厚台面140Kg/m2；300mm厚台面167Kg/m2
1. 要求提供彩色样品图一张

	2
	半实物仿真系统
	减震HIL模块（控制部分）
1. 机箱：机箱不少于4个槽位，系统最大带宽3GB/s，中国220V制式交流电源输入，功率230W
1. ▲嵌入式实时控制器：CPU核数4个，主频2.6G，内存4GB，可扩展；带网口/GPIB/RS232/USB接口；实时操作系统
1. 控制模块：电压输出范围±10V，通道数12个，分辨率16位，每通道电流驱动能力±20mA，最快更新率250kS/s；通道间隔离，过压保护±120 VDC
1. 采集模块：电压输入范围±10V，通道数12，分辨率16位，最快采样率400kS/s，通道间隔离
1. 减振器：数量4个；减振器行程70mm，在1A驱动5cm/s速度下，减震力2400N；对应4个驱动控制模块：电源输入12VDC，外部输入电压0~5V，最高更新率1kHz
1. 传感器：
位移传感器：测量范围200mm，更新速率3kHz，电压信号输出，数量1个
速度传感器：测量范围±1000 mm/s，频率范围4~4000Hz，数量1个
加速度传感器：测量范围±50g，频率范围1~5000Hz，数量2个
压力传感器：测量范围0~1000kg，精度等级C2，工作温度-30~70C，温度补偿范围-10~40C，数量 2个
配置信号调理盒，将传感器信号转为电压信号输出，通道不少于所需传感器数量
1. 配置减震机构及各类传感器支架
1. 实时配置环境支持如下功能：
1. 开发自定义实时引擎功能
1. 创建自定义用户界面对象和工具
1. 创建自定义FPGA功能、创建仿真模型
1. 将系统定义文件部署至实时终端
1. 配置模型、添加用户通道、添加计算通道
1. 通道匹配、记录数据、管理模型参数
1. 运行编译的模型 (模型DLL)
1. 运行使用MathWorks, Inc. Simulink®应用软件开发的模型 (.mdl)
1. 环境开放，支持二次开发
减震HIL模块（测量监控部分）	
1. 机箱：机箱不少于4个槽位，USB接口连接监控PC 
1. 激振台信号输出模块：电压输出范围±10V，通道数2个，分辨率16位，每通道电流驱动能力10mA，最快更新率100kS/s；通道间隔离，过压保护250Vrms
1. 采集模块：
振动采集模块：电压输入范围±5V，通道数8个，分辨率24位，最快采样率51.2kS/s，支持ICP/IEPE激励
温度采集模块：支持各种热电偶输入，输入范围±80mV，通道数4个，总采样速率14 S/s
1. 传感器：
加速度传感器：测量范围±50g，频率范围1~5000Hz，数量1个
温度传感器：K型热电偶，测量范围0~200°C，长度2m，数量4个
1. 监测软件支持如下功能：
可实现数据采集、记录、回放
支持各种信号的采集，如电压、加速度等
支持波形显示、支持信号生成
支持如下信号处理和分析功能：功率谱、滤波、统计、重采样、基本数学、频率、相位、THD、倍频程频谱等
支持微振动信号在时域、频域内进一步地分析和处理，如谱分析和相关分析等
1. 配置显示装置，I7处理器以上，至少8G内存，Windows 7/8/10企业版或旗舰版操作系统

	3
	磁场发生器
	电磁铁部分：
1. 直立座放，磁场在水平垂直，气隙单向可调，内置磁场传感器，配置显示装置：双核3.2GHz CPU以上，至少8G内存及1T硬盘，Windows 7/8/10操作系统
1. 磁极规格：极柱直径Φ200 mm，极头直径Φ80mm，线包间距150mm，气隙可调范围0~80 mm
1. ▲磁场指标：气隙10mm时，极间最高磁场2.7T；气隙35mm时，极间最高磁场2T
1. 配备冷却系统
1. 外围尺寸650×700×1200mm；重量800Kg
1. 工作时间：气隙35mm时，2T以上磁场下能连续工作至少20分钟；并配套交流电源
稳流电源部分：
1. 稳流电源部分：输出电压：0~160V；输出电流：0~50A；输出功率8KW
1. 电源稳定率：0.3%+10mV
1. 负载稳定率：0.5%+30mV
1. 纹波：0.5%+10mV（rms）
1. 电压/电流值显示：至少4位数字表；精度：±1% +1个字（10%~100%额定值）
1. 菜单显示：至少64×128点阵OLED显示器
1. 配备输出过压/过流保护
1. 配备过温保护：至少为85℃±5%（散热器温度），
1. 状态存储器容量：至少10组可程式控制，每组不多于99个步骤可程式编辑电压、电流及时间输出
1. 配备标准类比信号输出控制接口
1. 要求提供彩色样品图一张

	4
	高斯计
	1. 不少于7个量程档：300mG(30T)；3G(300T)；30G(3mT)；300G(30mT)；3KG(300mT)；30KG(3T)；300KG(30T)
1. 可同时显示不少于27种不同参数
1. ▲分辨率：1G(0.1nT)～1G(0.1mT)
1. DC/AC显示精度：±0.05% /±2%
1. DC/AC频率范围：DC～250Hz / 20Hz～50KHz
1. DC/AC校准模拟精度：0.1% / 2% (DC～500Hz)
1. DC/AC未校准模拟输出频率范围：DC～100Hz / 20Hz～50KHz
1. 模拟输出电压：3V FS或10V FS或0.1～9.9V
1. 输入阻抗：100ohms
1. 连接端子：标准BNC
1. 温度系数：±(0.02%±1)/℃
1. 操作温度：0℃～+50℃
1. 储存温度：-20℃～+60℃
1. VGA显示面板，不低于600×480(像素)，119mm×89mm
1. RS-232标准9针"D"型连接端子
1. 波特率：300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
1. 配备IEEE-488标准24针GPIB连接端子
1. 配备IEEE-1987.2和SCPI-1999通信协议
1. 配备USB通讯接口
1. 配备不少于2种不同三维探针
1. 三维探头：
直流精度：读数的±0.25%
探头长度不少于200mm
引线长度不少于3米
具备温度补偿功能
1. 要求提供彩色样品图一张

	5
	磁性材料测量系统
	1. 输出功率300VA
1. ▲频率范围：DC to 1KHz
1. 频率最小分辨率0.01Hz 
1. 频率误差：<0.05% 
1. 输出电压：0~30V（峰值）
1. 电压最小分辨率1mV
1. AC电压失真度：优于0.5%
1. 电压稳定度：DC：优于0.5%；AC：10Hz以下优于1%，10Hz以上优于0.5%
1. 输出电流：DC、0.01mA~10A；AC、1mA~10A（峰值）； 
1. 可调电子积分器积分漂移：±0.02mVS/min
1. 配备显示装置，可实时采样波形及仪器状态
1. 配备RS232或USB与计算机连接通讯接口
1. 支持不同类型打印机
1. 直流测量时，采用模拟冲击法测量硅钢环形试样，要求技术指标如下：
被测参数  Bs(%)	Br(%) Hc(%)	Pu(%) μm(%)	μi(%)
不确定度
(K=2)      1	 1	   2    1.5  2    5
重复性(恒温)±0.5  ±0.5   ±1    ±1    ±1	 ±3
1. 10Hz(含)以上交流测量时，采用伏安法在10Hz～1kHz频率下测量硅钢环形试样，要求技术指标如下：
被测参数	    Ps(%)  μa(%)	 Bm(%)	Br(%)  Hc(%)
不确定度
(K=2)	     3	    3	  1	 1	    2
重复性(恒温)	  ±2    ±1   ±0.5	±0.5	     ±1
1. 10Hz(不含)以下交流测量时，采用伏安法在0.01Hz～10Hz频率下测量硅钢环形试样，要求技术指标如下：
被测参数	     μa(%)	 Bm(%)	 Br(%)	Hc(%)
不确定度
(K=2)         3	  2      2	 4
重复性(恒温)	  ±1	  ±1	  ±1	 ±2
（注：起始磁导率i、最大磁导率m、饱和磁感应强度Bs、剩磁Br、矫顽力Hc和磁滞损耗Pu、振幅磁导率a、比总损耗Ps）
1. 测量软件模块
配备Windows测量软件，可直接打印或输出excel/txt等格式文件
可提供多种数据文件，包含完整的采样数据、样品参数、仪器参数和测试方案
测量过程自动控制，智能化判断
1. 要求提供彩色样品图一张


投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 
四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1  年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 60 天内交货
地点： 浙江师范大学指定地点                          
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