浙江师范大学法如3D激光雷达扫描仪项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  
一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学法如3D激光雷达扫描仪

	采购内容
	法如3D激光雷达扫描仪

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	采集植物三维点云数据用于植物生长状况研究

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	三维激光扫描仪主机
	台
	1

	2
	测量标靶球
	箱
	1

	3
	碳纤维三脚架
	套
	1

	4
	主机锂电池
	块
	1

	5
	32G SD存储卡及读卡器
	套
	1

	6
	扫描仪数据后处理软件
	套
	1

	7
	标准电池充电器
	套
	1


三、技术需求表

	功能要求
	必要功能
	1、采集彩色三维点云数据

	
	辅助功能
	1、生成网络发布数据

	性能及技术指标
	主机
	▲1、扫描距离：白色物体@90%反射率≥340米，黑色物体@2%反射率≥50米，

▲2、测距噪声：25米处90%反射率≤0.3mm，25米处10%反射率≤0.5mm，

▲3、扫描速度：仪器在300米处的每秒钟测量速度大于90万点，

▲4、扫描视场角：水平≥360度，垂直≥300度，

▲5、测距误差: 25米处≤±1mm，

6、 防护等级：IP54，

7、主机重量：小于5公斤，

▲8、双轴补偿器:对每次扫描进行水平校准，误差范围±2度，

▲9、三维位置精度：10米处≤2mm，25米处≤3.5mm，

▲10、内置相机：采用内置同轴相机，分辨率≥1亿五千万像素，高动态范围（HDR）曝光，

11、 GNSS:内置GPS和GLONASS，为扫描数据提供坐标信息，

12、 提供正规厂家的正规产品，非OEM产品，必须是全新的原包装产品，产品符合国家质量检测标准，

13. 指南针：内置电子指南针，为扫描数据提供方位信息，

14. 高度传感器：内置电子气压计，为每次扫描添加相对高度信息

15. 激光安全等级：一级安全激光，对人眼无伤害。
16. 可扩展性：扫描仪主机可以进行改装，可以挂在旋翼无人机上，可以集成到车上。

	
	测量标靶球
	表面反射率≥90%

	
	碳纤维三脚架
	自重不超过2kg；最大承重不小于18kg

	
	主机锂电池
	至少可连续供电4.5小时

	
	32G SD存储卡及读卡器
	32G内存，高速sd卡，传输速度不少于90m/s，支持热插拔

	
	扫描仪数据后处理软件
	可以输出为RCP格式，具备点云数据无标靶自动拼接功能

	
	标准电池充电器
	电压要求220~240V，，电流要求：1A，工作温度：0-45℃

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按参数以及功能逐一验收

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等


.四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   45  天内交货

地点：   免费送货至采购方指定位置             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、设备安装：设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装。
2、技术培训：安装后进行1天的现场培训。
3、售后服务：对于提出的技术请求，能通过电话、传真、电子邮件、公司互联网主页信息发布等方式提供远程咨询，保证24小时响应；对远程咨询不能解决的技术请求，保证在收到买方通知后3天内到达现场排故。


