
光催化制氢系统项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	光催化制氢系统

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	评价光催化材料在光照射下分解水制氢气的性能

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光催化制氢系统
	套
	1
	


三、技术参数：
	技

术

参

数
	一、技术参数：

1. 光催化气体采集系统
1.1 可进行光解水制氢、光解水制氧及常压光催化还原CO2等反应；

▲1.2 可兼容与国产及进口色谱的对接，以便后期色谱升级至高精度检测线产品；

▲1.3 真空度：小于等于-0.1MPa；（24h以上，气相色谱的动态气密性测试）；

▲1.4 可同时支持在线自动控制和手动独立控制两种工作模式，在线自动控制器配置≥2.4寸TFT彩色液晶显示器，可支持设定及保存≥50个独立操作方案，每种方案支持≥80步长，支持运行采样次数统计；

1.5 标准曲线线性回归度：系统在产氢量为0.1ul~100ml（支持扩展）范围内R2>0.9999，检测精度1ppm；

1.6 系统循环管路部分无金属部件，无电线接入，不产生金属吸附；

1.7 高速循环装置为纯磁力驱动涡轮扇叶泵，转速>1800r/min（转速可调），没有电线接入，在做产氢产氧实验时，不会产生打火致爆的危险；

1.8 采样阀门为双七通无死体积高真空采样阀，不会出现串气现象；

▲1.9 采样信号输入输出部分均有光电隔离环，可抗外界干扰；
1.10 系统循环部分体积为150mL；（不含反应器）

1.11 多功能定量缓冲储气瓶装置；（系统可变容）

▲1.12 定量环容积0.5ml ；1.5ml；2ml；3ml可选（可接受定制）。

1.13 具有自主知识产权的多孔进/取样器；

1.14 便携式免安装系统，不允许在现场明火焊接；
2. 氙灯光源
▲2.1 MS-AAB级氙灯光源，功率300W可调，

▲2.2 大于等于2.4寸TFT液晶显示器；提供记忆多次数据存储； 

▲2.3 采用多层镜头组合镜头， 圆形光斑可依距调至≥6厘米，方形光斑可变至边长5厘米（可选）；

2.4数字电流显示，具有实时相对辐照量显示（相对值）,定时、计时功能；

2.5 风扇故障保护，关机风扇延时，过载过流保护功能；

2.6 灯泡使用寿命：不低于1000H；（耗材）

2.7 散热形式：铜铝复合材质散热片+多孔风冷散热；

2.8 采样信号输入输出部分均有光电隔离装置；

2.8 电源瞬间稳定性：低于0.3%、电源纹波：±0.3%（峰-峰值）；

2.9 周期稳定性：低于±1%（4H）

2.10具有精密光反馈功能；

3. 气相色谱仪
▲3.1 大于等于9 阶程序升温柱箱；

3.2 5路控温（含柱箱控温）；

3.3 0.1℃/min～30℃/min〔最小增量1℃/min〕；

3.4 各种程序功能(点火、记忆、自诊断、时间程序等)；

3.5 模拟信号输出（随检测器而定）；

3.6 中文界面的设置键盘和4.5"的液晶显示器；

3.7 数据工作站（具有反控功能，免费升级）；

3.8 TCD检测器

（1）气体流量辅助系统

（2）过热保护功能

（3）热丝自动保护功能

（4）灵敏度：S不小于5000mV·ml/mg〔苯-甲苯)

（5）线性响应范围： 不小于104
3.9 进样器选件：填充柱进样器；
3.10 色谱柱：Molecular Sieve 5A  60/80（3m，4mm）
4、低温恒温槽
4.1.温度范围（℃）：-5～100；

4.2.温度波动度（℃）：±0.05（25℃，介质是水或酒精）；

4.3.显示分辨率（℃）：小于等于0.1

4.4.内胆容积（L）：大于等于6
4.5.开口尺寸×深度：150×150×150（mm）
4.6.泵流量（L）：8
4.7.控制方式：微机温控、PID调节
4.8.工作电压：交流220V±10％ 50HZ
4.9.总功率（KW）：2
4.10.外形尺寸：340mm×405mm×670mm
4.11.长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示
二、配置清单:

1. 全自动在线光催化分析系统  1套
（1）不锈钢支撑架；（高度可调节）

（2）玻璃管路系统；

（3）真空系统；（含真空泵，管路，精密数字压力表）

（4）取样系统；（定量取样管，控制面板）

（5）平板石英视窗二片；

（6）标准制氢玻璃反应器；（含反应液恒温水套）

（7）标准二氧化碳玻璃反应器；（含反应液恒温水套，进/取样垫）

（8）球形冷凝系统；

（9）系统进样垫三只；

（10）具有自主知识产权的进样器；

（11）多功能定量缓冲储气瓶装置；

（12）标准进样针一支；

（13）其他配件等；

2. 氙灯光源                      1套；
3. 备用300W氙灯灯泡              1只
4. 气相色谱仪                    1套；

5. 低温恒温槽                    1台；
6. 宽带滤红外滤光片和截止滤光片  各1片；
7. 电脑                          1套


注：投标人拟供的货物质量及性能，不能低于文件规定的质量及性能指标。技术要求中黑三角参数为关键参数，需实质性相应，非黑三角参数三项不满足视为不能实质性响应。
四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）    交货

地点：     浙江师范大学21幢地下室光催化材料实验室 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。
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