
离子色谱仪项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	离子色谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	该套系统主要用于各种复杂有机样品中的阴离子的分析

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	离子色谱仪
	套
	1


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	离子色谱仪
	见技术指标里功能
	1.主机部分：
1.1.输液泵系统：

1.1.1.泵类型：连续双活塞串联泵，智能化泵头设计，带有芯片技术，仪器能够自动识别泵单元，自动调节泵参数（包括流速及保护压力等）；

▲1.1.2.流量范围：0.001-10 mL/min；

1.1.3.压力范围：0-35 MPa
1.1.4流量精密度：<0.1%
1.1.5所有的流路均采用PEEK材料，耐酸碱和有机溶剂

1.2.电导检测器：
1.2.1量程范围：0-15000 µS/cm
1.2.2线性：< 0.5%
1.2.3池体积≤0.8 µL
1.2.4电子噪音：< 0.1 nS/cm

1.2.5基线噪音：< 0.2 nS/cm

▲1.2.6温度稳定性 ≤0.01℃

1.3.抑制系统：
1.3.1在线自动连续再生化学抑制器，必须耐100%有机溶剂和强酸强碱,免维护，低噪音，最小噪音0.2ns/cm；

1.3.2内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警
1.3.3经济耐用：无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险
▲1.3.4抑制器系统提供8年质保或者提供与主机部分相同类型的化学抑制器5套
1.4.分离柱系统：100% 兼容反相试剂
1.4.1色谱分析柱: pH 0-14的工作范围，100% 兼容反相试剂。
1.4.2高容量阴离子分离柱及相应保护柱一套：能分析复杂有机样品中得HCOO-,NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, F-, Cl-, Br-,BrO3-等阴离子
1.5.原装柱温箱
▲1.5.1内置原装进口，温度可调范围：4-75℃

1.5.2控制幅度：0.1℃
1.5.3稳定性：优于0.05℃
1.6.色谱工作站：
1.6.1具备自动诊断仪器性能的模拟试验功能

1.6.2软件能够自动测基线噪音积基线漂移；

1.6.3软件能够实时显示色谱图，实时积分计算

1.6.4可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；

1.6.5配置计算机和打印机
1.7.自动进样
能够实现样品的自动进样
▲2.特色技术
必须提供2.1,2.2，2.3三种特色技术中的一种，且该技术模块必须由本次招标提供的主机软件完全控制，无需另外手动调节：
2.1 英蓝超滤技术
有机样品可通过在线前处理单元直接进样，无需进行繁琐的传统前处理
2.1.1 超滤池池体积240ul

2.1.2 超滤膜孔径：0.2µm

2.1.3 耐溶剂性能：水、乙醇
2.1.4 一张膜可以处理200-250个样品
2.1.5 配置50张原装超滤膜
2.2 自动淋洗液发生技术

主机软件控制的淋洗液发生装置，须标配内置于离子色谱仪主机，不可外置手动操作。
淋洗液在线自动产生，自动生成KOH，碳酸钠和碳酸氢钠，MSA等。
2.2.1浓度范围: 0.1～100mM

2.2.2流速: 0.1～3.0ml/min

2.2.3最大操作压力: 21MPa (3000psi)

2.2.4 配置原装试剂盒5个，在线阴离子俘获柱5根。
2.3双重恒温技术
抑制器与检测器池组合在柱温箱内，双重恒温。能够明显地减小环境温度变化对抑制器与检测器的影响，保证数据的稳定性，有效提高分析精度。
2.3.1温度设定范围：4℃~85℃

2.3.2配置密闭保温套件5套
3.应有的主机配置： 
3.1.1洗脱液套件                       1套
3.1.2智能型高压串联双柱塞泵           1台

3.1.3脉冲阻尼器                       1个

3.1.4进样阀                           1个

3.1.5智能型电导检测器                 1台

3.1.6抑制器系统                       1个
3.1.7淋洗液脱气装置                   1套
3.1.8原装进口柱温箱                   1套
3.1.9阴离子分析色谱柱及保护柱         1套.
3.2.0品牌电脑和打印机                 1套

3.2.1数据采集及分析软件               1套
3.2.2国产蠕动泵                       1套
3.2.3特色技术                         1套

4.附件、备件和消耗品：
包含两年正常所需消耗品，或直接写明备件清单


	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；
2、履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后60天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	【2014】11324号
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