一、项目要求

	项目名称
	通风系统和实验台柜改造

	采购内容
	通风系统和实验台柜

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	化学实验研究

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	通 风 柜1
	台
	20

	2
	通 风 柜2
	台
	6

	3
	通 风 柜3
	台
	1

	4
	通 风 柜4
	台
	3

	5
	边台1
	组
	1

	6
	边台2
	组
	1

	7
	边台3
	组
	1

	8
	边台4
	组
	1

	9
	边台5
	组
	2

	10
	边台6
	组
	1

	11
	边台7
	组
	1

	12
	边台8
	组
	1

	13
	边台9
	组
	1

	14
	边台10
	组
	1

	15
	边台11
	组
	1

	16
	边台12
	组
	2

	17
	边台13
	组
	2

	18
	边台14
	组
	1

	19
	实验室中央台1
	组
	2

	20
	实验室中央台2
	组
	1

	21
	高温台
	组
	1

	22
	高温台
	组
	1

	23
	水槽组1
	组
	2

	24
	水槽组2
	组
	1

	25
	水槽组3
	组
	4

	26
	水槽组4
	组
	5

	27
	中央台试剂架1
	组
	1

	28
	中央台试剂架2
	组
	1

	29
	边台试剂架
	组
	1

	30
	滴水架
	组
	8

	31
	桌面排风罩
	套
	1

	32
	边台吊柜1
	组
	1

	33
	边台吊柜2
	组
	1

	34
	边台吊柜3
	组
	1

	35
	边台吊柜4
	组
	2

	36
	边台吊柜5
	组
	1

	37
	边台吊柜6
	组
	1

	38
	边台吊柜7
	组
	1

	39
	试剂柜
	个
	1

	40
	通风系统直排
	套
	7

	41
	通风系统改造
	组
	6

	42
	通风橱风扇叶轮
	组
	1

	43
	通风橱电机加固
	组
	1

	44
	给排水
	批
	

	45
	屋顶PP离心风机
	组
	1

	46
	屋顶PP离心风机
	组
	1

	47
	烟囱
	件
	1

	48
	防雨帽
	件
	1

	49
	风机基础
	件
	1

	50
	风机减震器
	套
	1

	51
	风机软塑接头
	套
	1

	52
	风管
	米
	16

	53
	弯头90
	件
	2

	54
	弯头45
	件
	2

	55
	风管支架
	件
	5

	56
	风机电缆线
	米
	30

	57
	线管配件
	米
	30

	58
	小型风机配电箱
	件
	1

	59
	启动、停止按钮
	件
	1

	60
	指示灯
	件
	1

	61
	空气开关
	件
	1

	62
	接触器
	件
	1

	63
	热继电器
	件
	1

	64
	辅料
	批
	1

	65
	下水管道疏通
	组
	1

	66
	运费及安装（实验室改造所需运费和人工费）
	批
	1


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	通 风 柜

1
	1. ▲ 通风柜气密性能:调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上),面风速≥0.5m/s,计算排风量=调节门宽度*调节门开启高度*0.5m/s*3600秒）。
2. ▲ 面风速要求：在调节门开启高度发生变化时,排风量也应相应的发生变化,在排风量相应的变化情况下,面风速应保持≥0.5m/s；变风量排风柜调节门允许开启至最高开启高度 (下通板上方0.71m),其面风速应保持≥0.5m/s。
3. 面风速均匀度:按标准规定要求所测得的面风速,其最大值、最小值平均偏差应小于5%；
4. 排风柜阻力:排风柜调节门开启至最高位置,面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa；
5. 排风功能:排风柜调节门在下移时应设置最低位置限位装置(在下通板上方5～10mm内),防止调节门全关时与下通风板碰撞,下通风板下方具进风通道,可优化通风性能；同时，通风柜的下箱必需带排风。
6. ▲ 噪音：通风柜开启时，噪音应小于50分贝
	规格: 1500*850*2350


	1. ▲通风柜外壳、箱体：采用全钢结构，钢板厚度≥1.2 mm，表面静电喷涂环氧树脂烤漆，可耐高温、耐酸碱；
2. ▲台面：采用厚度≥19mm、一体成型环氧树脂台面, 要求耐刮磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐冲击，易清洗，四周带挡水边；
3. ▲内衬板及导流板：要求耐酸、耐碱、耐高温，内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换；
4. ▲上、下水连接处、电线接线端处内衬板要求方便拆卸、便于检修和更换；
5. ▲ 操作门：采用≥5mm安全玻璃视窗（要求防爆钢化玻璃）,无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重利用滑轮组连接，保证视窗的平稳开、关。在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢。视窗玻璃可根据需要采用固定整体式或三块移动式设计；
6. 窗口把手：采用模具开发成型流线型铝合金，表面经环氧树脂粉沫烤漆喷涂；
7. ▲照明：采用30W日光灯，保证工作面不低于450Lux的亮度标准，不与柜内气体接触，易更换；
8. 水龙头：采用铜质一体成型实验室专用单口鹅颈水龙头，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，鹅颈360度可调、瓷阀芯，可拆卸清洗阻塞；
9. 水槽：采用实验室专用PP通用小水槽，单口水嘴。
10. 插座：配置万能插座，适用各种仪器插头；
11. 台面颜色黑色，柜体、柜门面板用浅蓝色；
12.无级调速电子风阀及带角度显示LED触摸控制面板；
13.通风柜下柜带活动隔层板
	系统验收合格的条件：安装完成，经一段时间的运行正常后，性能满足采购文件的要求
	现场测试通风和噪音

	2
	通 风 柜2
	同上
	规格：1800*850*2350
	同上
	同上
	同上

	3
	通 风 柜3
	同上
	规格：1200*850*2350
	同上
	同上
	同上

	4
	通 风 柜4
	同上
	规格：1500*850*2350
	要求1-13同上

14．▲ 每通风柜内增加2个气体考克和不锈钢蒸馏架固定装置
	同上
	同上

	5
	边台1
	实验操作台
	规格：4000*750*850
	1.▲钢木结构，台面厚度≥19mm的环氧树脂板，能抗冲击,耐酸碱,有良好的承重性能；

2.带抽屉和下柜，下柜带活动隔层板

3. ▲下柜采用≥18mmE1三聚胫胺板，钢架采用60mm×40mm×2mm方钢制作,经酸洗磷化环氧树脂喷涂,化学防锈,耐酸碱腐蚀工艺处理; 

4. PP条形隐形拉手、DTC钢制铰链及导轨。
	同上
	同上

	6
	边台2
	实验操作台
	规格：2000*750*850
	同上
	同上
	同上

	7
	边台3
	实验操作台
	规格：2500*750*850
	同上
	同上
	同上

	8
	边台4
	实验操作台
	规格：10500*750*850
	同上
	同上
	同上

	9
	边台5
	实验操作台
	3000*750*850
	同上
	同上
	同上

	10
	边台6
	实验操作台
	5950*750*850
	同上
	同上
	同上

	11
	边台7
	实验操作台
	3250*750*850
	同上
	同上
	同上

	12
	边台8
	实验操作台
	3600*750*850
	同上
	同上
	同上

	13
	边台9
	实验操作台
	5230*750*850
	同上
	同上
	同上

	14
	边台10
	实验操作台
	6000*750*850
	同上
	同上
	同上

	15
	边台11
	实验操作台
	2000*750*850
	同上
	同上
	同上

	16
	边台12
	实验操作台
	3770*750*850
	同上
	同上
	同上

	17
	边台13
	实验操作台
	3500*750*850
	同上
	同上
	同上

	18
	实验边台14
	实验操作台
	1000*750*850
	同上
	同上
	同上

	19
	实验室中央台1
	实验操作台
	3000*1500*850
	同上
	同上
	同上

	20
	实验室中央台2
	实验操作台
	3600*1500*850
	同上
	同上
	同上

	21
	高温台
	放置烘箱等设备
	1700*750*800
	1.钢架采用60mm×40mm×2mm方钢制作，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性；

2.台面：采用20mm厚中国黑大理石板。
	同上
	同上

	22
	高温台
	放置烘箱等设备
	6300*750*800
	同上
	同上
	同上


4. ▲水槽（每个水台内置2只）：采用PP材料一体成型，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 

	
	同上
	同上

	24
	水槽组2
	洗涤用（放置于中央台的末端使用）
	1700*750*800

（中央实验水台）
	同上
	同上
	同上

	25
	水槽组3
	洗涤用
	900*750*800

（实验水台）
	每个水台内置水槽1只，其他同上。
	同上
	同上

	26
	水槽组4
	洗涤用
	950*950*800

（转角水台）
	每个水台内置水槽1只，其他同上。
	同上
	同上

	27
	中央台试剂架1
	
	1000*300*750
	1. 铝玻结构。铝合金立柱，二层10mm厚单玻璃，配铝合金护栏，表面环氧树脂喷塑；

2. ▲安通常适配间隔配220V10A三孔电源插座。
	同上
	同上

	28
	中央台试剂架2
	
	3000*300*750
	同上
	同上
	同上

	29
	边台试剂架
	
	7200*300*750
	同上
	同上
	同上

	30
	滴水架
	
	550*700*120
	1. 滴水架：采用PP材质，附PP滴水棒，设清洁水自动回流装置；

2. 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方面使用；
3.安装方式：壁挂式。
	同上
	同上

	31
	桌面排风罩
	
	
	铝玻结构，PVC风管
	同上
	同上

	32
	边台吊柜1
	
	3000*300*600
	采用18mm三聚氰胺双饰面板，以2mmPVC封边，专用连接件连接。
	同上
	同上

	33
	边台吊柜2
	
	5950*300*600
	同上
	同上
	同上

	34
	边台吊柜3
	
	3600*300*600
	同上
	同上
	同上

	35
	边台吊柜4
	
	3500*300*600
	同上
	同上
	同上

	36
	边台吊柜5
	
	6000*300*600
	同上
	同上
	同上

	37
	边台吊柜6
	
	3000*300*1400
	同上
	同上
	同上

	38
	边台吊柜7
	组
	3900*300*600
	同上
	同上
	同上

	39
	试剂柜
	带通风控制系统和活动层板
	规格：900*450*1800


	1．▲ 试剂柜与通风柜风管链接，柜顶出风口带控制风阀；

2．▲ 全钢结构，钢板厚度≥1.2mm，经酸洗磷化，环氧树脂烤漆处理；

3．▲ 柜内置可活动层板，要求分为6层，从下至上层高分别为：400mm、300mm、250mm、250mm、250mm、250mm，隔层板带通风孔，三门，中间带承重隔板；

4．▲ 要有良好的承重性能和防腐、防火性能。
	同上
	同上

	40
	通风系统直排
	
	
	PVC风管+防腐小离心机
	同上
	同上

	41
	通风系统改造
	▲ 确保通风柜正常运行
	根据实验室现场勘查定
	PVC风管，材质具有良好的耐腐蚀性和耐老化性能，连接处具有良好的气密性。
	同上
	同上

	42
	通风橱风扇叶轮
	组
	
	国标
	
	

	43
	通风橱电机加固
	组
	
	国标
	
	

	44
	给排水
	确保通风柜及相关实验台上、下水畅通
	根据实验室现场勘查定
	▲ PP上水管及PVC下水管
	同上
	同上

	45
	屋顶PP离心风机
	
	
	1．4-72-5A, 风叶、机壳、进出风口均采用PP材质，具有运转平稳、低噪音、耐酸碱腐蚀等优点； 

2． 转速： 1450 r/min，流量：3864-7728 m3/h，功率 2.2 kW
	同上
	同上

	46
	屋顶PP离心风机
	
	
	1．4-72-6A, 风叶、机壳、进出风口均采用PP材质，具有运转平稳、低噪音、耐酸碱腐蚀等优点；

2． 转速： 1450 r/min，流量：( 9000 m3/h，功率 4.0 kW
	同上
	同上

	47
	烟囱
	
	
	PP
	同上
	同上

	48
	防雨帽
	
	
	PP
	同上
	同上

	49
	风机基础
	
	
	槽钢
	同上
	同上

	50
	风机减震器
	
	
	塑料材质
	同上
	同上

	51
	风机软塑接头
	
	
	PP
	同上
	同上

	52
	风管
	
	
	PVC材质,D315
	同上
	同上

	53
	弯头90
	
	
	PVC, D315
	同上
	同上

	54
	弯头45
	
	
	PVC, D315
	同上
	同上

	55
	风管支架
	
	
	角钢
	同上
	同上

	56
	风机电缆线
	
	
	国标
	同上
	同上

	57
	线管配件
	
	
	国标, D20
	同上
	同上

	58
	小型风机配电箱
	
	
	国标, 400*500
	同上
	同上

	59
	启动、停止按钮
	
	
	触摸开关
	同上
	同上

	60
	指示灯
	
	
	国标
	同上
	同上

	61
	空气开关
	
	
	国标, 3P40A
	同上
	同上

	62
	接触器
	
	
	国标, 40A220V
	同上
	同上

	63
	热继电器
	
	
	国标, 32A220V
	同上
	同上

	64
	辅料
	
	
	
	同上
	同上

	65
	下水管道疏通
	
	
	下水通畅
	同上
	同上

	66
	运费及安装
	
	
	1．▲ 安装完毕后，要求对风柜的通风和噪音、所有上、下水等情况进行全面检测；

2．▲ 要求货到后3个工作日内安排安装
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 2  年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货，货到后  3个工作日 内安装
地点：    浙江师范大学                

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1．投标设备必须兼容原有通风设备，做好与原有设备的连接、调试工作，施工时必须将原有通风设备纳入，实现统一管理。

2．在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在2个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，并需要提供确保承诺实现的措施。

3．在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

4．投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


