
荧光光谱仪项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	荧光光谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于化学、天然产物、生命科学、临床医学、药品、农药、食品与环境科学等领域中物质的激发光谱、荧光光谱测量，以及相关痕量检测。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	荧光光谱仪
	套
	1


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	荧光光谱仪
	见技术指标里功能
	1、工作条件

1.1温度：15-30℃；

1.2相对湿度：<80%；

1.3电源：220V，单相 50Hz

2、主要技术指标

2.1▲光源：脉冲氙灯，长寿命光源。

2.2▲光学系统：Monk-Gillieson型单色器，低杂散光，全息光栅；激发光栅:1440线/毫米，200-800 nm；狭缝: 2.5—15nm，连续可调
2.3发射光栅:1440线/毫米，200-900 nm，狭缝: 2.5—20 nm，连续可调

2.4滤光片: 290/350/390/430/515 nm，零阶可选；
2.5激发光200—800 nm,发射光200—900 nm，零阶可选；

2.6▲具有激发光路滤光片轮，在激发扫描波长超过410nm时能自动加入390 nm的截止滤光片。

2.7▲波长精度：+/- 1nm; 波长重复性：+/-0.5 nm；

2.8▲扫描速度：10—1500nm/min, 以1nm步距连续可调
2.9▲灵敏度：用350 nm激发波长测定纯水拉曼谱带，在拉曼峰处最低信噪比为750：1（RMS），在基线处最低信噪比为2500：1（RMS）

2.10同步扫描：等波长差/等频率差
2.11可以测试固体样品
2.12▲测定模式：

（1）光谱扫描：激发光谱、发射光谱、等波长差同步扫描光谱、等能量差同步扫描光谱

（2）三维激发/发射光谱、三维同步光谱、动态扫描

（3）单波长或多波长的动力学测定

（4）多种曲线拟合定量分析

2.13正版软件数据收集处理系统
附件：

1、 固体样品支架

2、 氙灯光源 一个

3、 荧光比色皿 两套

配置电脑一套

20寸液晶显示器
酷睿二代i3处理器，i3-2130 3.4GHz，3MB

内存：2GB DDR3 1600Mhz 硬盘500 G
激光打印机
惠普HP 型号：LaserJet 1020 Plus

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后60天内）      交货

地点：     浙江师范大学 地环学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2012】79963



