编号： ZB2014050  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	全功能荧光磷光光谱系统

	采购内容
	全功能荧光磷光光谱系统

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	全功能荧光磷光光谱仪主要用于荧光和磷光相关的定性和定量分析，荧光或磷光分子和材料的光谱表征，可以进行激发、发射、三维、同步、偏振分析等光谱的绘制和量子产率及荧光磷光寿命的测定，可以进行非常规的低温、变温实验。可以用于化学分析、环境分析、食品和药物分析以及生物分析等各个领域。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	全功能荧光磷光光谱系统
	台
	1
	含电脑、打印机、自动偏振附件、积分球、控温系统、截止滤光片


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	用于液体、固体等样品荧光激发、发射、同步和三维谱图的测定，绝对量子产率、各向异性的测定，荧光寿命和磷光寿命的测定

	
	
	 在低温和变温条件下实现稳态和瞬态光谱的测定

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1.基本稳态功能
1.1 ▲ 波长范围至少包含200 - 2050nm

1.2 校正的激发谱，发射谱，同步谱，EEM三维谱
1.3 光致发光量子效率和电致发光量子效率及色坐标
1.4 ▲ 偏振及各向异性
1.5 ▲ 信噪比 ≥ 12000:1（R928P，水拉曼信噪比）
2. 光致发光绝对量子产率的测定和色坐标分析
2.1 积分球采用150mm模压8-10nm厚度聚四氟乙烯或Spectralon涂层球体
2.2 测试对象：块体、薄膜、粉末和液体；发光器件
3. 自动变温控制，用于低温样品的测定
4. 光谱仪
4.1 ▲ 杂散光抑制率优于10E-5

4.2 ▲ 波长最小分辨率：≤ 0.1 nm

4.3 ▲ 波长准确度：±0.5 nm

4.4 ▲ 波长重现性：±0.2 nm

4.5激发/发射单色仪，均可同时安装三块光栅，均具有自动滤光片塔轮；或两个独立工作单色仪，用于两个检测器安装，可实现双波长扫描模式
5.检测器
5.1 ▲ R928P 光电倍增管 响应范围：200-870或190-900 nm

5.2 ▲ InGaAs 检测器 响应范围： 800-2100或900-2050 nm （低温工作环境，保证信噪比）
6. 荧光寿命
6.1 工作模式：时间相关单光子技术
6.2 功能：荧光衰减曲线，时间分辨发射谱，动态荧光寿命
6.3 波长范围：200-900 nm

6.4 ▲ 测试范围：100 ps – 10 µs; 1 µs – 10 s

6.5 ▲激发源激发波长：265 nm, 340 nm, 390 nm, 455 nm, 570 nm或200 – 400 nm连续可调，455 nm，570 nm
6.6 ▲长寿命激发光源：200-1000 nm连续可调或340 nm, 390 nm, 460nm等点光源
6.7 瞬态数据的拟合处理功能
7. 系统配置附件
7.1 ▲ 积分球绝对量子产率测量附件(同品牌全进口)

7.2 ▲ 自动偏振附件(同品牌全进口)

7.3  液氮低温附件
7.4 ▲ 截止滤光片一套 
7.5 工作站电脑打印机
7.6 磁搅拌恒温水浴支架带搅拌子 (同品牌全进口)

7.7 熔融石英荧光池 (常量和微量200µL比色皿各两个) (同品牌全进口)

7.8 角度可调固体正面测试附件 (同品牌全进口)
7.9 以上技术指标投标人必须提供有效的证明文件（公开样本资料或者官方网站资料）

	
	次要指标
	d1 配备循环温控系统一套、荧光比色皿和稳态光源各另配两个 

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	仪器的性能参数达到合同要求，操作人员和验收专家认可验收设备的性能参数

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  120 天内交货

地点：    浙江师范大学           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1. 负责免费安装、调试和培训，保证培训人员在接受培训后能够熟练操作设备以及仪器的维护。免费培训不少于两人次。 

2. 维修中心在保修期内接到用户的维修要求后，2小时内立即给予响应，并承诺在并根据客户所在地远近24-48小时内派出合格的维修人员到达用户现场进行维修服务。 

3. 每年定期进行客户回访、仪器维护，保障仪器良好运行。 

4. 软件免费升级。


