 紫外-可见-近红外分光光度计 项目招标需求

编号： ZB2014030 
采购单位名称：浙江师范大学
	项目名称
	紫外可见近红外分光光度计

	采购内容
	紫外-可见-近红外分光光度计

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	紫外-可见-近红外分光光度计可用于含无机和/或有机成分的溶液、固体粉末、玻璃、薄膜或镀膜材料的吸收、透射、反射等性质的定性和定量研究、分析与测定，在化学、材料、生物、药品、食品以及环境等研究领域有着广泛而重要的应用。

	产地要求
	本项目产品须为与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	紫外-可见-近红外分光光度计
	台
	1
	具体配件情况见下表中附《详细配置清单》


三、技术需求

	序号
	设备名称
	组成部分
	功能要求和技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	紫外-可见-近红外分光光度计
	紫外-可见-近红外分光光度计

（及配件）
	1． 主机

1. 光源：需预校准氘灯（紫外区）、碘钨灯（可见近红外区），可利用软件自动切换所需的光源，预校准设计的光源可由用户自行更换；光源切换可在紫外或可见区任意设定；

2. 单色器：双单色器设计，分光系统均使用相同的全息光栅；

3. 检测器：高灵敏度的光电倍增管和硫化铅检测器；
4. 波长范围：175～3300 nm；
5. 波长准确度：紫外可见≤±0.08nm；近红外≤±0.5nm；
6. 波长重复性：紫外可见≤±0.005nm（十次测量标准偏差）；近红外≤±0.02nm（十次测量标准偏差）；
7. 光度准确性：±0.00025A(自动双光阑法)；
8. 光度重复性：±0.00008A (0.5A标准滤光片十次测量标准偏差) ；±0.00014A(1A标准滤光片十次测量标准偏差)；

9. 仪器噪声：≤0.00003A(0A，500nm)；≤0.00010A (2A, 500nm)；≤0.00080A (4A, 500nm)；≤0.00050A (2A, 1500nm)；
10. 杂散光： ≤0.00007%T(220 nm，370 nm）；≤0.0002%T（1420nm，H2O 1cm光程比色皿测试）；≤0.0005%T (2350nm, CHCl3）；
11. ▲光度范围：±8A（装机验收指标，验收标准：误差小于2%）；

12. 带宽：紫外可见区：0.01～5nm，步长间隔0.01nm且可自动调节；近红外区在0.04～20nm，步长间隔0.01nm且可自动调节；

13. 分辨率：紫外可见区≤0.05nm；近红外区≤0.2nm（装机验收指标）；

14. 系统控制软件：在WIN7系统下仪器控制及数据处理软件，包括数据采集（含光谱扫描、时间驱动、多波长测定及定量分析）、记录、处理及储存光谱数据，并进行仪器校验，仪器的控制及附件的控制, 以及强大的试验报告生成器等功能。

二、主要配件
1. 积分球附件：用于测试粉末、玻璃等固体样品的吸收、反射等性质；直径150mm，必须为光学聚四氟乙烯涂层，可见区绝对反射率高于99%；配套粉末样品池、参比池和白板；
2. 半导体控温附件：用于改变和调控液体样品的温度，加热和降温快速，带有电磁搅拌功能；温度范围0～100度，配套密封性能优良的10mm光程石英样品池、循环水泵和样品仓；

3. 进样系统和流通池附件：具有半自动或自动进样功能，用于流动液体样品的测试，可控制进样速率；蠕动泵进样配件，配套原装10mm光程石英流通池，测试样品的截面尺寸Φ≤3mm，系统所需样品量≤ 3.0 mL；

4. 薄膜样品支架附件：用于薄膜类样品的固定；

5. 自动双光阑附件：用于校正透过率精度；

6. 品牌商务台式电脑 (联想或DELL，最低配置要求：≧4G内存，≧500G硬盘，≧512M独立显卡，DVD刻录，19寸液晶显示器，预装windows7专业版系统) 和激光打印机（HP 1020）；
7. 标准比色皿；
8. 微量比色皿（10 mm光程，石英材质，体积≤0.4 mL）；
	行业标准
	培训管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年，保修期自仪器验收签字之日算起；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、安装和培训：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后7个工作日内执行安装调试，并现场培训买方技术人员，培训时间不少于3天，培训人员必须为供货方公司专职技术人员，不得派出学生或供货方用户等非公司专职技术人员提供培训，否则买方将拒绝接受。培训要求如下：a) 详细介绍仪器的结构，工作原理，相关仪器知识和应用优势，详细讲解有关的操作、使用中注意事项及仪器的维护；b) 由专门的技术人员演示和操作液体、薄膜、玻璃和粉末样品的测试，以及数据处理； c) 指导培训2名以上的实验技术人员，必须保证买方技术人员能完全独立操作。
2、在保修期外软硬件出现问题，即时响应或答复，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院8-208     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应（明确折扣率）。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙江省财政厅[2014]21464 号确认书


PAGE  
4

