谈判需求

编号：TP2013003
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	玩具安全与检测仪器

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于玩具的安全与检测的教学实践

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	钢直尺1
	把
	15
	

	02
	钢直尺2
	把
	15
	

	03
	秒表
	块
	15
	

	04
	游标卡尺
	把
	15
	

	05
	数字式电子天平
	台
	15
	

	06
	Fluck万用表
	块
	15
	

	07
	酒精温度计
	只
	23
	

	08
	奶嘴量规
	把
	10
	

	09
	模拟小手指/可触及探头A型
	个
	10
	

	10
	模拟小手指/可触及探头B型
	个
	10
	

	11
	小零件测试仪
	台
	10
	

	12
	玩具测试模板A
	个
	10
	

	13
	玩具测试模板B
	个
	10
	

	14
	玩具测试模板C
	个
	10
	

	15
	锐利边缘测试仪
	台
	2
	

	16
	锐利尖端测试仪
	台
	10
	

	17
	间隙测试专用杆
	根
	10
	

	18
	燃烧测试仪器
	台
	1
	

	19
	跌落测试台
	台
	1
	

	20
	手持式扭力测试仪
	台
	2
	

	21
	台式扭矩测量仪
	台
	2
	

	22
	拼逢拉力钳
	把
	15
	

	23
	平面拉力钳
	把
	15
	

	24
	指针式推拉力测试仪
	台
	15
	

	25
	压力测试头
	台
	15
	

	26
	绕曲测试装置
	台
	15
	

	27
	塑料薄膜测试仪
	台
	2
	

	28
	稳定性测试台
	台
	2
	

	29
	负载
	套
	2
	

	30
	冲击试验装置
	套
	2
	

	31
	弹射动能测试仪
	台
	1
	

	32
	小型检针仪
	台
	1
	

	33
	检针仪
	台
	2
	

	34
	测速仪
	台
	1
	

	35
	温升测试仪
	台
	1
	

	36
	跌落测试台（板）
	套
	2
	


三、技术需求表
	序号
	仪器名称
	技术参数（附图）

	01
	钢直尺1
	普通钢直尺，长度为300 mm，最小刻度1mm。（参考下图）
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	02
	钢直尺2
	普通钢直尺，长度为1000 mm，最小刻度1mm。（参考下图）
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	03
	秒表
	常规运动秒表，精度为0.1秒。（参考下图）
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	04
	游标卡尺
	测量范围0-150mm，精度为0.02。（参考下图）
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	05
	数字式电子天平
	▲测量范围0-6kg，精度0.2g。（参考下图）
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	06
	万用表
	1、直流电压 准确度：±（0.09%+2个字） 最大分辨率：0.1mV 最大：1000V 交流电压 准确度：±（1.0%+3个字） 最大分辨率：0.1mV 最大：1000V 直流电流 准确度：±（1.0%+3个字） 最大分辨率：0.01mA 最大：10A 交流电流 准确度：±（1.5%+3个字） 最大分辨率：0.01mA 最大：10A
2、电阻 准确度：±（0.9%+1个字） 最大分辨率：0.1Ω 最大：50MΩ
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 （参考下图）

	07
	酒精温度计
	棒式工业温度计，量程为0到100度，精度1度。

	08
	奶嘴量规
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▲儿童奶嘴专业测量工具（参考下图）



	09
	模拟小手指/可触及探头A型
	▲A型模拟3岁以下儿童的手指，符合GB6675-2003 A 5.7.2参数要求，详见下图。

主要参数（单位为毫米）
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	10
	模拟小手指/可触及探头B型
	▲B型模拟3岁以上儿童的手指，符合GB6675-2003 A 5.7.2参数要求，参考下图，主体部分为钢材，辅以其他材料。
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	11
	小零件测试仪
	▲符合GB6675-2003 A 5.2参数要求,尺寸见下图。

主要参数（单位为毫米）
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	12
	玩具测试模板A
	▲符合GB6675-2003 A 5.3参数要求,尺寸见下图。

主要参数（单位为毫米）
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	13
	玩具测试模板B
	▲符合GB6675-2003 A 5.3参数要求,尺寸见下图。

主要参数（单位为毫米）
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	14
	玩具测试模板C
	▲符合GB6675-2003 A 5.6参数要求,尺寸见下图。

主要参数（单位为毫米）
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	15
	锐利边缘测试仪
	▲符合GB6675-2003 A 5.8.2参数要求，用于检测玩具可触及到的位置是否存在锐利边缘。

	16
	锐利尖端测试仪
	▲符合GB6675-2003 A 5.9参数要求,用于检测玩具可触及到的位置是否存在危害安全的锐利尖点。

	17
	间隙测试专用杆
	▲每个尺寸10根，共有四个尺寸参数，直径分别为3，5，6，12mm,长度为30mm的钢材圆柱棒。

	18
	燃烧测试仪器
	用以检测儿童服饰或玩具及其饰品的燃烧性能，各种毛绒类和带毛发玩具、儿童可进入玩具等（面具和帐篷）的燃烧速度和时间。
▲符合GB6675参数要求，符合EN-71 2(2003)，包含测试室，带玻璃观察窗，可定时定位设置，可水平、垂直、角度燃烧，点燃后自动计时（0.01秒的精确度，可自动手动点火，火焰高度0-60mm可调，点火喷头可双向移动，速度可调，至少可达150mm/秒，喷头移动距离为0-700mm，该燃烧器使用合适的丁烷或丙烷气，可测试织物毛发的长度为0-20mm,附带夹具以方便测试服装和供孩童进入的玩具，内室要足够宽裕以测试普通软体填充类玩具，试样夹尺寸至少为:150mmX560mm。

	19
	跌落测试台
	▲跌落台要含配套高度标识尺和跌落尺架，跌落台面厚度约撞击面应由额定厚度约3mm的乙烯基聚合物片材组成，乙烯基聚合物片材附着在至少64mm厚的混凝土上，盖表面应达到肖氏硬度A80度±10度，面积至少0.3㎡，可测试高度范围0-150cm。（参考下图）
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	20
	手持式扭力测试仪
	▲测量范围0—100Nm,最小刻度0.01Nm,配套夹具，并配套夹具，夹具可夹范围0-100mm。

	21
	台式扭矩测量仪
	· 测量范围0—200Nm最小刻度0.001Nm，（参考下图）并配套夹具，夹具可夹范围0-200mm。
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	22
	拼逢拉力钳
	▲圆垫直径为19mm。（参考下图）
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	23
	平面拉力钳
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参考下图

	24
	指针式推拉力测试仪
	▲量程为0-100N,最小刻度0.5N。（参考下图）
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	25
	压力测试头
	▲符合GB6675-2003 A.5.2 4.7参数要求, 包含压力计和标准压力头 (直径30mm±1.5mm、最小厚度为10mm的刚性金属圆盘20个) 和钢针（直径为1m m±0.1顶端半径为0.5 mm±0.05mm20个），压力范围0N-500N,夹具夹持范围0-500mm。

	26
	绕曲测试装置
	▲符合GB6675-2003A.
5. 24. 8,一个装有护罩的虎钳上，该护罩由1.7 mm±0.1 mm厚的冷轧钢或其他类似材料制成，弯曲部位内半径为10mm±0.5 mm。（参考下图）


 1-厚1.7mm冷轧钢板

 2-老虎钳



	27
	塑料薄膜测试仪
	▲精度为4 pm的测塑料薄膜测厚仪。

	28
	稳定性测试台
	▲分别为角度10+0.5度和角度15+0.5度的两个硬质非弹性斜坡各一个，肖氏硬度A80度±10度，规格为长宽为2m x 0.5m，设备需固定安装在地面上，参考下图。



	29
	负载
	一套包含重量分别为5±0.1kg，10±0.1kg，20±0.2kg，50±0.3kg的负载砝码各一个。

	30
	冲击试验装置
	冲击台要求等同于跌落台要求，含冲击台（即跌落地面）、高度尺（可调节高度：0-200mm）和直径16mm重量15g的钢球（10个）。

	31
	弹射动能测试仪
	▲测试储能玩具的动能，外部传感器距离：40mm— 400mm(可调).

测试筒传感器距离：150mm,晶振:1MHz,时间显示数字:7位,显示范围:0.000001 to 9.999999 sec

	32
	小型检针仪
	▲检测灵敏度：贴近检查能探测到0.8MM铁球;直径1.2mm铁球可达10mm高度。直径0.7×20断针可达50mm。（参考下图）
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	33
	检针仪
	▲灵敏度：≥φ0.8㎜-1.5mm钢球, 探针机检测窗口高度200mm。 

探针机检测窗口宽度：600㎜。（参考下图）
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	34
	测速仪
	▲用于电动童车的速度测试最小测试速度为0km/h，精度±0.1英里/时。

	35
	温升测试仪
	 用于热源温升测试，精度为0.1度

	36
	跌落测试台（板）
	    跌落测试板有ASTM(美国标准)和EN71(欧洲)两种标准,每种标准1套,共2套

· EN71欧洲标准即EN 71-1998 8.5；尺寸：600mm×600mm×2mm胶板,邵氏硬度：75±5HA,1套

· ASTM美国标准即ASTM F 963 8.7.1:聚乙烯片材,尺寸:1/8"X12"X12",1套
   


注：以上有关图片仅供参考，但谈判响应供应商提供的产品需满足技术参数要求。

四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期：叁年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3、售后服务：软件终身免费升级。终身提供易耗品，零备件。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提提备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 20 天内） 

交货地点：杭州市文二路125号浙江师范大学杭州校区 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


