大学物理实验设备项目谈判需求

一、项目要求

	项目名称
	大学物理实验设备

	采购内容
	大学物理实验设备，包括力热光电实验设备共计30种设备。

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	满足大学物理实验教学，包括力学、热学、电磁学等实验。


	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	仪器名称
	单位
	数量

	1
	物理天平
	台
	20

	2
	线膨胀系数测定仪
	台
	14

	3
	单摆
	台
	14

	4
	复摆
	台
	10

	5
	杨氏模量实验仪(拉伸法）
	台
	12


	6
	固定均匀弦振动仪
	台
	12

	7
	粘滞系数实验仪
	台
	14

	8
	导热系数测定仪
	台
	14

	9
	液体表面张力系数测定仪
	台
	7

	10
	电子天平
	台
	12

	11
	声速测量仪
	台
	12

	12
	电脑数字毫秒计(光电门及支架)
	台
	15

	13
	数显恒温水浴锅
	台
	15

	14
	鼓风干燥箱
	台
	1

	15
	超纯水机
	台
	1

	16
	中二斗铁皮仪器柜
	个
	11

	17
	中二斗铁皮仪器柜
	个
	2

	18
	空气比热容比测定仪
	台
	2

	19
	恒温控制温度传感器实验仪
	台
	3

	20
	霍耳位置传感器测量杨氏模量实验仪
	台
	2

	21
	信号发生器
	台
	38

	22
	数字示波器
	台
	32

	23
	直流检流计
	台
	20

	24
	动态磁滞回线实验仪
	台
	11

	25
	数字万用表
	台
	80

	26
	标准电容箱
	台
	10

	27
	交直流电阻箱
	台
	12

	28
	标准电感箱
	台
	10

	29
	交流毫伏表
	台
	10

	30
	电阻箱
	台
	40


三、技术需求表
	序号
	仪器名称
	技术参数

	1
	物理天平
	1.称量范围： 0～1000g 分度值：100mg ；

2. 外型尺寸： 455mm*180mm*435mm 净重： 6.5kg

	2
	线膨胀系数测定仪
	1．恒温控制， 控温范围：室温～80oC，分辨率0.1 oC；

2．测温读数，分辨率0.1 oC；

3．伸长量，读数精度0.001mm，最大测量范围1mm

	3
	单摆
	1.摆长的起始位置有夹紧装置，摆长可调；

2.有带刀口的钢卷尺供测量摆长用；

3.不同质量摆球两个；

4.有摆幅指示尺、指示镜及光电门测试器各1个

5.整个装置可拆装，所有配件装在木箱内

	4
	复摆
	1. 物理摆带刻度尺；

2. 装有挡光针；

3. 可配合光电门及周期测定仪使用；

4. 整个装置可拆装，所有配件装在木箱内；

	5
	杨氏模量实验仪(拉伸法）
	1、望远镜采用内调焦系统，使最短视距缩小，便于室内使用；
2、望远镜放大倍数:30倍       
3、光杠杆（光学玻璃真空镀膜）：φ40㎜，带重锤平衡装置，强磁保护；
4、带照明标尺； 
5、含水平仪、钢丝等。

	6
	固定均匀弦振动仪
	1、可调频率的数显信号源，正弦波输出频率:10-160Hz，连续可调。
2、仪器附件：A、B两个劈尖（滑块），磁钢一个，滑轮及托架一付 ，钩码6个，钩码质量5g 2个，10g 2个，20g 1个，50g 1个。

	7
	粘滞系数实验仪
	1.激光光电计时器量程        99.999s  分辨率0.001s

2.温度传感器测温分辨率      0.1℃
3.盛待测液体量筒规格        1000mL  高度50cm

	8
	导热系数测定仪
	1. 温度计显示工作温度    0℃ －100℃
2．恒温控制温度范围      室温－80oC

3．控制恒温显示分辨率    0.1℃
4．实验测量不良导体样品  橡皮样品 

	9
	液体表面张力系数测定仪
	1． 硅单晶电阻应变传感器  
2． 受力量程：0-10g力 灵敏度：约30mV/g

3．读数显示  200mV三位半数字电压表
4．玻璃器皿  直径 12.00cm 

5．砝码盘及0.5克砝码7只
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	10
	电子天平
	1. 称量范围：0-1000g；

2. 最小读数10mg；

3. 称盘直径130mm；

4. 外形直径225mm*185mm*55mm；



	11
	声速测量仪
	1、 测量范围:0-150㎜，
2、 最小读数:0.01㎜；
3、精密丝杆传动范围:0-150㎜； 
4、军品级换能器孔径：Ф39㎜ 高质量强信号谐振频率:35-45KHz，性能优异，使用寿命长，接收发射装置；
5、测量介质:空气；用户自配信号发生器。

	12
	电脑数字毫秒计(光电门及支架)
	1. 数字毫秒计四位半数字显示；

2. 计时范围：0.01ms—99.999s；

3. 计数范围：0—99999；

4. 光电输入：双路、4门 ；

5. 配套光电门配套底座及支架2个；

	13
	数显恒温水浴锅
	1. 不锈钢内胆及隔板；

2. 内胆尺寸：16cm*16cm*14cm；

3. 外形尺寸：20cm*20cm*18cm；

4. 加热功率：300W；

	14
	鼓风干燥箱
	1. 控温范围：RT+10-200℃，恒温波动
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℃，温度分辨0.1℃，温度均匀度
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（测试点为100℃）；
2. 载物托架2块；
3. 定时范围1-5999min

	15
	超纯水机
	1. 尺寸：36cm*35cm*42cm；
2. 0.01cm金属电极；
3. 电阻率显示可切换到电导率显示，电导率显示范围：
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，电阻率显示范围：
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	16
	中二斗铁皮仪器柜
	铁皮柜，中二斗，1800*1200*400mm

	17
	中二斗铁皮仪器柜
	铁皮柜，中二斗，1800*900*400mm上2玻璃门，下2铁皮门

	18
	空气比热容比测定仪
	1. 数字电压表： 两个 三位半数字电压表测压强 四位半数字电压表测温度；

2. 扩散硅压力传感器  测量范围大于环境气压0--10KPa，灵敏度为20mV/KPa；
3. 集成温度传感器灵敏度1uA/oC

	19
	恒温控制温度传感器实验仪
	1. 恒温控制温度范围  室温－80℃；

2. 控制显示分辨精度 0.1℃；
3. 直流稳压电源量程  2V-12V 连续可调；

	20
	霍耳位置传感器测量杨氏模量实验仪
	1. 读数显微镜（量程8mm，分辨率0.01mm，放大倍数大于等于20倍）；

2. 砝码 （10.0g 和20.0g两种）；
3. 数字电压表 （三位半 量程 2000mV）；
4. 实验样品：黄铜和可锻铁；
5. 配置激光打印机；

	21
	信号发生器
	1、4.3寸高分辨率TFT彩色液晶显示；
2、频率范围：1μHz~25MHz；
3、独立双通道或通道耦合的输出模式；
4、波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形等48个非易失波形；

	22
	数字示波器
	1、70MHz带宽，1GS/s实时采样率；

2、2个模拟通道；

7、支持时基独立可调；

8、8英寸WVGA（800*480）TFT液晶屏，

9、标准接口：USB Host，USB Device，LAN，AUX（Trigger Out / Pass/Fail）

	23
	直流检流计
	1、电流型标尺；
2、市电型；
3、零点居中
4、±100μA

	24
	动态磁滞回线实验仪
	1、 信号源输出：正弦波、频率f=20~200Hz 连续可调，4位数显表指示;                  

2、 工作电源：交流市电220V ；

3、 专用连接线：15cm  二根；

4、． 示波器Q9 专用连接线：2根；

	25
	数字万用表
	1、直流电压：200mV-1000V；  

2、交流电压： 2V/-750V； 

3、直流电流：20uA-10A； 

4、交流电流：200uA-10A； 

5、电阻：200Ω-200MΩ； 

	26
	标准电容箱
	1、0.1uF；
2、准确度：0.2%；

	27
	交直流电阻箱
	1、额定功率（W）0.25；

2、频率范围KHZ）0~10；
3、最小步进0.1Ω；

	28
	标准电感箱
	1、 直流电阻<40Ω；

2、 0.1H；

	29
	交流毫伏表
	1、测量范围：100μV-300V；
2、频率范围：5Hz-2MHz；
3、工作方式：双通道；
4、指示形式：单指针；


	30
	电阻箱
	1.电阻器调节范围：ZX21：9×（0.1+1+10+100+1000+10000）Ω
2.功率：参考功率0.2W，标称功率0.3W，极限功率0.5W
3.准确度：
步进盘（Ω）
*10000
*1000
*100
*10
*1
*0.1
准确度（%）
0.1
0.1
0.1
0.2
0.5
5


	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按设备功能要求及技术指标逐项确认验收

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	质保期：  壹  年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   40  天内交货

地点：  浙江师范大学数理与信息工程学院

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在接到用户维修通知后，4小时内作出响应，3个工作日内上门服务，并连续工作，直至货物达到合同规定的技术性能为止。
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