招标需求
编号：ZB2017071 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	激光导热仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	采购设备主要针对高分子材料，无机材料，复合材料等的热物性测试和表征系列设备，测试在各种温度和气氛条件下，测试材料的导热性能、热扩散系数、材料比热容与温度的关系。研究热物性与材料组分、微结构等关系，为新型材料、多功能复合材料的设计提供新思路和指导。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	激光导热仪
	1台
	具体要求见技术需求表


三、技术需求表

	设备名称
	性能及技术指标

	激光导热仪
	一.技术参数：

1、温度范围：-100~500 ℃ 
2、热扩散系数测量范围: 0.01~1000mm2/s
3、导热系数测量范围：0.1 ~ 2000 W/(m·K)

4、热扩散系数准确度：± 3%

5、热扩散系数重复性：± 2%

6、比热准确度：± 5%

▲7、脉冲能量： 10焦耳；脉冲宽度：20us至1200us，连续可调。 
8、配备Pulse mapping 技术，自动修正脉冲能量，提高比热计算精度

9、升温速率：最高50K/min

10、样品直径：6 ~ 25.4 mm
11、具有红外检测器自动对焦功能，自动根据样品夹具大小，调节检测光斑。 

12、配备16位及以上自动进样器
▲13、高速采样频率：频率最大至2MHz（适合测试薄膜样品）
▲14、能测量薄膜样品（高分子膜，石墨烯薄膜）面内水平方向导热系数
15、层状样品支架一套，可以测量各向异性材料的，X,Y,Z三个方向的导热系数
16、要求在华东地区设有售后服务点，同类仪器在浙江省内用户数量不低于5台，并提供详细联系方式以及联系人、使用单位。
二. 主要配置和要求

1. 导热仪主机  







一台
2. 自动炉子打开/关闭系统





一套
3. 带制冷的恒温水浴






一套
4. 自动进样器








一套
5. 中英文测试及分析软件





一套
6. 25.4mm 样品支架







一套
7. 12.7 mm 圆形样品支架





4个
8. 10mm 方形样品支架






4 个
9. 10 mm 圆形样品支架






4个
10. 水平导热测试样品支架





一套
11. 层状样品支架







一套
12. 红外测温自动聚焦系统





一套
13. 高精度红外检测器






一套
14. 石墨喷罐 








五个
15. 电脑及打印机







一套

16. 标准样品                                    一套



说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少 贰年。
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满贰年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1. 自仪器安装调试合格之日起免费保修贰年，在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；保修期结束前，针对激光导热仪做一次全面的检查和调整；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少3名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的； 在质保期内，供应商需在和客户协商基础上，提供设备操作提高培训至少2次，时间不少于2天；培训所发生的所有费用由供货商提供。

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商必须保证在24小时内进行反馈，如需工程师上门，售后工程师必须在接到采购人通知后48小时内到现场解决问题。



	交货时间

及地点
	时间：合同签订后90天内交货。

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]38785


