采购需求
编号：TP2012054
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	光纤激光放大器

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	输出高功率、窄线宽、可调谐激光；用于非线性光学研究。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光纤激光放大器
	台
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1、激光工作波长1510-1620nm波长范围内可调谐输出；

	
	
	a2、高功率TEM00激光输出；

	
	
	a3、窄线宽、线偏振光。

	
	辅助功能
	b1、单模光纤输出；▲保证经光纤输出后是线偏振光；

	
	
	b2、配准直输出透镜、防光反馈的光隔离器；

	
	
	b3、 配偏振（PM）保持WDM耦合器以及耦合输出透镜；用于把线偏振1064nm和线偏振1550nm激光光合成为一束准直激光。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	▲c1、输出激光功率不小于1 W(单路)； 0-1W（最大输出功率）连续可调；

	
	
	▲c2、激光线宽小于5MHz、线偏振度：> 18 dB；

	
	
	c3、输入隔离度 > 30dB、输出隔离度 > 30dB；

	
	
	c4、回波损耗：> 45dB。

	
	次要指标
	d1、功率稳定性 ± 0.1 dB；

	
	
	d2、噪声系数典型值  6 dB；

	
	
	d3、我们提供的种子激光（线宽2MHz、线偏振度：20dB，输出功率0-10mW可调，FC/APC 输出接口）可以直接通过光纤传导耦合接入。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限壹年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、免费安装，免费运送（将平台运送至指定实验室内：科技北楼29幢526）。

2、在质保期内如发现产品有质量缺陷或发生故障的，应在接到用户报修电话3小时内给予响应，提出解决方案，并于两日内上门解决产品问题。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 30 天内）   

交货地点：浙江师范大学信息光学研究所科技北楼29-526   

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款


