多色全内反射荧光显微镜系统项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	多色全内反射荧光显微镜系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要用于微小结构和单分子成像，如细胞膜上单个蛋白质动力学研究、钙离子探测、药物跟踪和细胞结构成像等。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多色全内反射荧光显微镜系统
	套
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	多色全内反射荧光显微镜系统
	1. 显微镜部分（常规荧光显微镜部分，包含所有常规显微镜的观察功能）
1.1电动倒置显微镜，独立电动控制单元，最大程度隔绝电路发热。
1.2具有明场，暗场、荧光、微分干涉功能光学系统。
1.3聚焦机构：备有粗微调转换旋钮，最小Z轴步进≤0.025um。
1.4中间放大率转换器至少具有两档1×、1.6×。
1.5物镜转换器：电动6位物镜转换器。
▲1.6荧光光源：≥120W金属弧灯，寿命≥2000小时。
1.7观察镜筒：10×双目镜筒，瞳距可调节，视场直径≥22。
1.8聚光镜：电动，电动聚光镜转盘≥6位，S=28mm, NA=0.55。
▲1.9物镜：高分辨率复消色差物镜，配备DIC功能。
1.9.1万能平场复消色差物镜10×，NA ≥0.3。
1.9.2万能平场复消色差物镜20×，NA ≥0.7。
1.9.3万能平场复消色差物镜40×，NA ≥0.85，具有校正环。
1.10荧光滤色镜盒： 电动位滤色镜转盘盒≥6孔。
▲1.11荧光激发滤块：四色（紫外、蓝、绿、红）激发滤色镜组，其中蓝、绿激发发射位干涉窄带滤色块，避免串色。
1.12配备显微镜触控面板控制单元，所有显微镜的操作都可以通过触控面板进行选择和显示。
1.13红外检测焦点漂移补偿系统，保证长时间连续观察的稳定性。
2. EMCCD图像采集系统
2.1背照式EMCCD，量子效率 (QE) 峰值大于90%；512×512像素，像素尺寸16×16µm。
2.2相机真空腔：全金属封装真空腔，不使用环氧树脂密封。
2.3最低制冷温度：空气制冷可达-85˚C；暗电流：0.001 e-/像素/秒。
▲2.4双读出端口：EM模式和非EM模式；512X512分辨率，图像采集速度≥30 帧/秒。
2.5读出噪声：10 MHz EM端口：45e-；使用EM增益后<1 e-。
2.6内置机械快门，在所有读出端口及读出频率下均为16位数字化。
2.7可进行定量观测：除读出常规灰度图像以外，还可以实时读出每个像素的电子数。
2.8电子倍增：1-1000X连续倍增设置功能，可由用户进行快速的校准，耗时小于5分钟。
3. TIRFM全内反射荧光显微镜系统配置（TIRF光源和物镜系统）
3.1全自动快速TIRF准直，无需人工调节。
3.2可通过软件设置TIRF观察深度，并可以准确重复再现。
▲3.3平场复消色差TIRF物镜100×，NA ≥1.47或60×，NA ≥1.49，带有温度校正。
3.4 TIRF激发视野≥10mm。
3.5动态扫描头通过控制准确的TIRF角度， 从而将激光束精确定位并且确定隐逝场穿透深度，其穿透深度分别可达70nm、110nm、150nm、190nm、230nm、270nm和310nm。
3.6可导入四个激发光，分别每个激光器独立光纤导入，可设置TIRF激发方向 (4个)，即可以任意选择四个激光发射位置，可以取得四个不同角度激发的TIRF荧光图像，并可准确再现TIRF观察位置。
▲3.7固态TIRF激发激光：488nm（≥20mW）、561nm（≥20mW）、635-640nm（≥18mW）。
3.8可以同时独立调节每个波长的激光器临界角和消逝波深度，保证同时使用不同波长激光器时照明深度一致。
3.9每个激光器切换速度不长于1ms。
▲3.10多色TIRF专用滤色块单元，至少包括两组可以同时使用三支激光器的滤色镜组，用于GFP与RFP荧光、CY3和CY5荧光信号共定位实验。
4. 显微图象采集和分析软件
4.1图像采集和显微镜控制功能：高速图像采集，可以控制周边硬件高速获取图像并进行同步的相关分析。
4.2多维显微成像快速控制：X、Y、Z、T、λ等多维控制。
4.3通过模拟接口和数字接口控制和触发其他外部设备同步工作。
4.4分析功能：RATIO模块；荧光共位性分析；空间和灰度校对；数据分析。
4.5将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理；多组动态图像并行合并展示。
4.6处理功能：自动、手动图象拼接；扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理；彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察、FISH荧光观察等；自动化报告生成器，可以直接导出到Microsoft Word；本地放大功能。
5. 图形控制工作站
5.1操作系统：Windows 7；CPU：Intel Core-2 Duo；内存≥2G；DVD-RW；硬盘：1TB；27英寸液晶显示器系统（2560×1600）或19英寸双显示屏。
5.2内置或外置并行控制部件，可以操纵各硬件同步协调工作，具有独立于电脑的中央控制器，可以根据指令自行调整各硬件同步工作状态，无需等待电脑分配时序。具备外触发接口，可以快速调控外部设备。
5.3大型光学防震平台和UPS稳压电源。

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


说明：上述技术参数为本次招标的要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应，但必须满足招标所要求的技术参数，且打▲的参数必须满足。
四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   3 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额10%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1卖方在获得合同后，应对全内反射荧光显微镜实验室进行实地考察，并提供一套详细而科学的装修方案。

2设备安装调试：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内执行安装调试。

3技术培训：在用户所在地对用户进行2周的培训（分2次进行），培训内容包括TIRF技术原理、操作（包括FRET、FRAP、光漂白）、数据处理、基本维护等。

4保修期：提供3年的免费保修（包括旅费），保修期自验收合格之日起计算。

5维修响应时间：卖方应在1个工作日内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在2个工作日内解决，其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

6承担至少一次免费搬迁的需求。

7终身维修。质保期内提供免费维修服务（包括旅费），保修期过后，工程师每年对用户进行回访（上、下半年各一次）。发现问题及时通知，设备维修及零配件优惠供给。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：   浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙江省财政厅【2013】8559号


