编号：  ZB2016009 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	高精度数字相关仪（进口）

	采购内容
	高精度数字相关仪（进口）

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	高精度数字相关仪是新一代漏点定位相关仪，用于精确定位供水管道的漏点。采用高灵敏度压电陶瓷加速度传感器，适用于所有管材包括塑料管的漏点定位。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品为与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高精度数字相关仪
	台
	1


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	▲a1、中文操作界面，彩色屏幕显示。

▲a2、双相关功能用于定位特别复杂漏点。

▲a3、高灵敏度压电陶瓷加速度传感器适用于所有管材尤其是塑料管的漏点定位。

▲a4、无线电功率高达500mW，具备超长相关距离。

▲a5、设备必须具备无线充电功能。

▲a6、主机兼容，多探头相关功能及听漏仪功能。
a7、自动滤波和手动滤波，滤波范围0...5000Hz。
a8、通过主机显示的两传感器噪声水平快速预定位。
a9、漏水预览功能可快速方便地查看是否存在漏点。
a10、可对管道末端进行自相关分析。
a11、传感器、天线与发射机一体化，便于野外作业。

	
	辅助功能
	b1、大屏幕高分辨率VGA显示器，可以在任何光线下显示最佳效果。
b2、主机和发射机均为自动处理信号，辅助手动调节功能。
b3、由旋钮编码器单键操作，极为简单方便，易于掌握。
b4、时域相关和频域相关分析功能组合于一体，相关峰值更明显。
b5、免拆卸的天线和传感器，避免了经常拆装引起的接触不良，延长了仪器的使用寿命。
b6、主动式高灵敏度传感器（带放大功能）更适合于长距离管道测量。
b7、配备RS232接口可更新软件或软件升级，也适用于PC机或打印机。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	c1、主机

处理器：  用于操作界面的RISC处理器
· 用于信号处理的DSP处理器

显示器：320 × 240像素．1／4 VGA彩色显示屏

▲数据输入：带有输入功能的旋压键

▲存储容量：10个相关波形
电    源：内置可充电NiMH电池；

可外接12VDC汽车点烟器或100-240V AC

工作时间：> 18小时
充电时间：< 3小时

通讯端口：RS232，用于软件升级和数据传输
接口：传感器接口，天线接口，耳机／充电器接口
工作温度：-20oC ~ +50oC

c2、发射机

▲显示器：LCD，2 x 16字符

显示内容：电池状态．噪声水平，发射机状态
按键：开关键，背光键，音量键
无线电频率：433 MHz
发射功率；< 500mW
▲工作时间：> 15小时

充电时间：< 3小时
电    源：内置NiMH可充电电池；

外接12VDC（汽车适配器)或100-240V AC
接口：传感器接口，天线接口，耳机接口
防护级别：IP 67
操作温度：-20oC ~ +50oC
c3、传感器

▲高灵敏度压电陶瓷加速度传感器，内置放大器

高强度柔性硅电缆

强力磁铁吸附
工作温度：-20oC~+50oC

	
	次要指标
	d1、

主机规格：270 x 130 x 240 mm / 3.3 kg、
发射机规格：230 x 110 x 190 mm / 2.3 kg
传感器规模：38 x 78 mm / 0.4 kg

	质量标准
	ISO9001认证

	验收条件及标准
	设备的参数功能逐一测试验收

	验收方法及方案
	组织专家按照合同规定及采购技术要求进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。



	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点：      浙江师范大学校本部               

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	现场培训1-2个工作日，以最后学会仪器熟练操作为准，免费终生技术指导，维修响应时间4小时内。


