
进料泵等设备 项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	进料泵等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	被应用于实验室中催化化学和精细化工工艺开发中有机产品的微型反应装置搭建。

	产地要求
	经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	大进料泵
	台
	5
	

	2
	小进料泵
	台
	5
	

	3
	小小进料泵
	台
	5
	

	4
	质量流量计
	台
	30
	

	5
	减压阀
	台
	30
	

	6
	背压阀
	台
	10
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	大进料泵
	1. ▲流量范围： 0.1~99.9ml/min

2. ▲输出压力：≥10MPa

3. 外部输入 DC 0~1-5

4. ▲最高耐温：≥200℃
5. ▲精度：≤0.25%

6. 防腐蚀

7. 接液材质有：SUS316,蓝宝石，橡胶，陶瓷，PTFE,PEEK

8. 接口：3mm
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	2
	小进料泵
	1. ▲流量：不小于0.01~10.0ml/min

2. ▲输出压力：≥30MPa

3. 外部输入：RS232C, DC1-5, DC4-20MA

4. ▲最高耐温：≥200℃
5. ▲精度：≤0.25%

6. 防腐蚀

7. 接液材质有：SUS316,蓝宝石，橡胶，陶瓷，PTFE,PEEK

8. 接口：3mm
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	3
	小小进料泵
	1. ▲流量：不小于0.001~1.0ml/min

2. ▲输出压力：≥30MPa

3. 外部输入：RS232C, DC1-5, DC4-20MA

4. ▲最高耐温：≥200℃
5. ▲精度：≤0.25%

6. 防腐蚀

7. 接液材质有：SUS316,蓝宝石，橡胶，陶瓷，PTFE,PEEK

8. 接口：3mm
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	4
	质量流量计
	4.1质量流量计 6只

1. 最高温度：不低于65 ℃
2. 本体材质：316L SS

3. 满量程 ：100 SCCM / 200 SCCM /500 SCCM/ 1000 SCCM/ 2000 SCCM

4. 测量介质 ：H2 / N2

5. ▲入口压力 ：3.3 MPa Gauge

6. ▲耐压：10 Mpa.g；参考温度：20 ℃
7. ▲精度：0.9% of S.P. (20-100% F.S.)+0.18% of F.S. (2-20% F.S） 

8. 报警：传感器报警, 高温警告,电源扰动, 流量极端报警等等

9. 输入信号：4-20 mA / RS-485 / 19200

10.输出信号：4-20 mA / RS-485 / 19200

11. 阀体类型：常闭阀

12. 阀体密封：Viton

13. O圈密封：Viton o-ring

14. 机械连接：3mm SWG

4.2质量流量计 15个

1. 最高温度：不低于65 ℃
2. 本体材质：316L SS

3.满量程 ：100 SCCM / 200 SCCM /500 SCCM/  1000 SCCM/  2000 SCCM

4. 测量介质：H2 /  N2

5. ▲入口压力：8.0 MPa Gauge

6. ▲耐压：10 Mpa.g；参考温度：20 ℃
7. ▲精度：0.9% of S.P. (20-100% F.S.)+0.18% of F.S. (2-20% F.S） 

8.报警：传感器报警, 高温警告,电源扰动, 流量极端报警等等

9.输入信号 ：4-20 mA / RS-485 / 19200

10.输出信号 ：4-20 mA / RS-485 / 19200

11. 阀体类型：常闭阀

12. 阀体密封：Viton

13. O圈密封：Viton o-ring

14. 机械连接：3mm SWG

4.3质量流量计 9个

1. 最高温度：65 ℃
2. 本体材质：316L SS

3.满量程：100 SCCM / 200 SCCM /500 SCCM/  1000 SCCM/  2000 SCCM

4. ▲测量介质：混合气体含碘甲烷、溴化氢等

5. ▲入口压力：3.3 / 8.0 MPa Gauge

6. ▲耐压：10 Mpa.g；参考温度：20 ℃
7. ▲精度：0.9% of S.P. (20-100% F.S.)+0.18% of F.S. (2-20% F.S） 

8.报警：传感器报警, 高温警告,电源扰动, 流量极端报警等等

9.输入信号：4-20 mA / RS-485 / 19200

10.输出信号：4-20 mA / RS-485 / 19200

11. 阀体类型：常闭阀

12. ▲阀体密封：Kalrez

13. ▲O圈密封：Kalrez o-ring

14. 机械连接：3mm SWG
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	5
	减压阀
	5.1 高压减压阀

1. 数量：12只

2. 阀体材质：316SST

3. ▲最大进口压力：不小于6000psi

4. ▲出口压力范围：0-2500psi

5. 接口类型：Φ3mm(1/4英寸需转接3mm)
6. 两进两出不包含压力表

7. Cv值：0.06

5.2 低压减压阀

1. 数量：18只

2. 阀体材质：316SST

3. ▲最大进口压力：不小于6000psi

4. ▲出口压力范围：0-1500psi

5. 接口类型：Φ3mm(1/4英寸需转接3mm)
6. 两进两出不包含压力表

7. Cv值：0.06
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	6
	背压阀
	6.1 高压背压阀 

1. 数量：4只

2. 阀体材质：316SST

3. ▲控制压力范围：15-2500psi

4.  接口类型：Φ3mm(1/4英寸需转接3mm)
5. 一进一出

6. Cv值：0.1

6.2 中压背压阀

1. 数量：6只

2. 阀体材质：316SST

3. ▲控制压力范围：10-1500psi

4. 接口类型：Φ3mm(1/4英寸需转接3mm)
5. 一进一出

6. Cv值：0.14
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收


三、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  一  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   90  天内交货

地点：    浙江师范大学指定地点       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1）培训：内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等

2）在省设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务，提供终身免费的上门服务要求。

3）通知维修后，即时响应，一周内修复。

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


四、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	【2017】15475



