招标需求
编号：ZB2017067 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	流式细胞仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于细胞学分析使用，可测量细胞大小，内部颗粒的形状，可检测细胞表面和细胞浆抗原，细胞内DNA含量等。可对群体细胞在单细胞水平上进行分析，在短时间内检测分析大量细胞，并收集、储存和处理数据，进行多参数定量分析。


	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	主机
	1
	流式细胞仪
	1台
	具体要求见技术需求表

	
	1
	微毛细管
	2套
	

	
	2
	验证试剂盒
	1套
	

	
	3
	配套套装分析软件
	1套
	


三、技术需求表

	设备名称
	性能及技术指标

	流式细胞仪
	1、可对群体细胞在单细胞水平上进行分析，在短时间内检测分析大量细胞。
2、具备优良的生物安全设计，可放置在生物安全柜中使用。
3、进样系统使用定量注射泵，可精确计数细胞数量
▲4、进样系统使用微毛细管进样，无需使用鞘液，毛细管内径≤100μm
5、液流系统最小进样流速≤7μl，最大进样流速≥71μl
6、最小上样量≤1000个细胞，运行8小时废液量≤80ml
7、单管上样死体积：≤75ul；单管样本分析时间≤1min
▲8、使用固态激光器激发，激发波长488nm（功率≥50mw），642nm（功率≥100mw）
9、PMT荧光检测器可同时检测≥4个信号，525/30 nm (green), 583/26 nm (yellow), 690/50 nm (red1) and 661/19 nm (red2)
10、具有脉冲处理系统，能同时检测脉冲信号的宽度、高度和面积以区分粘连体细胞
▲11、模块化软件设计，具备Express Plus与Express Pro蛋白表达软件模块、ViaCount细胞计数软件模块、细胞凋亡软件组合（包括：NexinTM、MultiCaspaseTM、TUNEL、Mitochondrial Depolarization）、Cell Cycle细胞周期分析软件模块、Cell Tracking细胞追踪软件模块（包括：Cell Toxicity、Cell Paint、Cell Growth）
12、系统清洗软件模块具有快速清洗、清洗与关机自动清洗三种模式
13、系统内置QC软件，可对系统进行跟踪与检测



说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少 壹 年。
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1. 自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年，在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供； 

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后120天内交货。

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]39990


