一、项目要求

	项目名称
	激光能量等测量仪器

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	测量激光的功率和能量
光谱精密测量

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	激光功率计
	套
	5
	

	2
	激光能量计
	套
	5
	

	3
	扫描法布里-珀罗干涉仪
	套
	4
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术

参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	激光功率计
	测量激光的功率
	▲1.波长范围：0.3-2.5um
2.口径：(55mm

▲3.功率范围：200mW-50W

▲4.最大平均功率密度：大于600W/cm2
5.响应时间：4s

▲6.功率校准精度：+/-3%

7.重复精度：优于+/-1%

8.功率噪音水平：15mW

9.冷却：自然散热
▲10.功率计显示设备配备触控显示屏，可以显示当前测量值、最大测量值、最小测量值、平均统计值、标准方差、RMS&PTP结果等，支持实时显示、Scope显示、指针显示、平均显示灯多种显示界面，可以通过USB或网线与电脑连接，提供LabView开发例程
	无
	按照出厂文件进行验收
	按照合同规定进行验收
	

	2
	激光能量计
	测量激光的能量
	▲1.波长范围：0.19-20μm，使用衰减器0.3-2.1μm
▲2.配备两个能量计探头
3.探测面积：均≥12mm(12mm；
▲4.能量范围：0.05mJ-3.9J；0.4mJ-23J（1064nm，7ns，10Hz）
5.校准精度：+/-3%
6.重复精度：优于+/-1%

7.最大重频：大于250Hz

▲8.噪音水平：最低优2uJ

▲9.损伤阈值：0.6J/cm2(7ns)

10.最大平均功率：15W
11. 冷却：自然散热
▲12.能量计显示设备配备触控显示屏，可以显示当前测量值、最大测量值、最小测量值、平均统计值、标准方差、RMS&PTP结果等，支持实时显示、Scope显示、指针显示、平均显示灯多种显示界面，可以通过USB或网线与电脑连接，提供LabView开发例程
	无
	按照出厂文件进行验收
	按照合同规定进行验收
	

	3
	扫描法布里-珀罗干涉仪
	测量精密光谱
	▲1.工作波段：535-800纳米
2.自由光谱范围：10GHz
3.精细度：150～180 
4.分辨率：67 MHz
▲1.工作波段：820-1250纳米
2.自由光谱范围：10GHz
3.精细度：150～180 
4.分辨率：67 MHz
▲1.工作波段：1275-2000纳米
2.自由光谱范围：10GHz
3.精细度：150～180 
4.分辨率：67 MHz
▲1.工作波段：1800-2600纳米
2.自由光谱范围：10GHz
3.精细度：150～180 
4.分辨率：67 MHz
	无
	按照出厂文件进行验收
	按照合同规定进行验收
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  70   天内交货（免税办理完成）
地点：   浙江师范大学指定地点                         


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2016]65187


