一、项目要求
	项目名称
	近红外多通道脑功能成像仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	各类学科研究（神经系统科学、心理学、认知、精神病学、新生儿科学、康复学、教育学、脑科学）以及精神科临床检测及辅助性诊断

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	近红外多通道脑功能成像仪
	套
	1
	核心设备

	2
	配套前额叶脑功能成像系统
	套
	1
	核心设备

	3
	配套近红外脑成像导航
	套
	1
	核心设备

	4
	配套电刺激器
	套
	1
	核心设备

	5
	配套拓展同步盒
	套
	1
	核心设备

	6
	婴幼儿专用光纤探头
	套
	1
	核心设备

	7
	配套图像输出装置
	套
	1
	

	8
	刺激呈现工作站
	套
	1
	



三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	近红外多通道脑功能成像仪
	一、硬件规格及功能
▲1. 最大有效信号：≥96通道(当发射与采集探头相距3cm时)。
2. 可同时采集多人最多可同时采集：≥4人。
▲3. 具备超短波检测信号，使用超短波(695纳米)与近红外波双波长、高信噪比结合方式。
4. 发射端：
4.1 发射探头：≥32个(每两个光源构成一个发射光信号)；
4.2 激光安全等级：≥Class 1M 级。
5. 接收端：
5.1检测器：≥32个；
 ▲5.2检测类型：雪崩光电倍增二极管。
▲6. 信号采集方式：采用调频式全通道同步采集，非分时采集法。
▲7. 单通道采样速度：≤0.1s；全通道同时采样速度：≤0.1s。
▲8. 空间分辨率：≤3cm。
9. 激光发射器材质：半导体激光管。
10. 光纤材质：玻璃光纤。
11. 自适应光纤探头：采用L型带内置弹簧装置。
12. 标准光纤长度：≥3.5m。
▲13. 整体装配、无约束式头帽/头罩：仅用头颅上部戴帽式固定，无需下颌固定绷带；无需每次重新安装光纤探头。
14. 头罩（探头固定帽）4x4头罩：≥4个；3x5头罩：≥4个。
15. 全脑采集：头罩与全脑头帽任意组合，可探测全脑任意部位。
  16. 对外开放外部连接端口：
①外部模拟信号输入（BNC）：≥2端子（输入范围：0～+5V）；
②外部数字信号输入（BNC）：≥4端子（输入范围L:0V，H:+5V）；
③连续通信（RS232C）：≥2端子；
④网络（LAN）端口：1个。
二、软件指标及功能
▲1. 整机同品牌一体化、整体软件（all-in-one）：除刺激呈现软件可采用第三方软件之外，其余设备软件，包括：信号采集、数据分析、数据库管理、二维图谱、三维图谱等与近红外脑成像研究直接相关的软件、功能，均须与投标设备为同一厂家生产、同一品牌的一套完全、完整软件。
▲2. 采集软件提供3D摄影法，多维度匹配大脑结构MNI坐标，便于匹配fMRI数据。
3. 显示、分析采集信号的种类：
①氧合血红蛋白浓度变化值；
②脱氧血红蛋白浓度变化值；
③总血红蛋白浓度变化值；
▲④DOT光散射断层成像。
4. 脑功能定量图像格式：静止图像——bmp格式和动态图像—avi格式。
5. 脑功能定量图像形式：
①血红蛋白时间进程坐标图，氧化、还原、总血红蛋白可分别表示；
②血红蛋白时间进程坐标推移图；
③二维脑功能定量图像；
④三维脑功能定量图像。
6. 软件界面科学性操作设定，重视从测量到分析的易操作性。对各种参数进行迅速的设置与分析可以在同一屏幕完成，简化操作流程，节约操作时间。
▲7. 无限次离线分析软件：POTATO离线分析软件，可安装到其它电脑上的与整机同品牌、同功能的数据分析软件，用于离线分析近红外数据，安装无数量、次数限制。

	2
	配套前额叶脑功能成像系统
	1. 光源数量：≥24个。
▲2. 光源类型：双波长VCSEL激光。
3. 光谱技术：CW技术。
4. 波长：780nm/850nm。
5. 探测器数量：≥32个。
▲6. 通道数：≥204个。
▲7. 4种光源探测器分布距离：1.5CM、2.12CM、3.0CM、3.35CM。
8. 采样率：≥8HZ。
9. 光源数量：≥24个。
▲10. 重量：≤500g，便于携带；续航能力：≥8小时。
▲11. 空间分辨率≤4mm*4mm； 
12. 六维运动传感坐标实现运动校正。
13. 血液动力响应灵敏度＜1μM。
14. 数据传输方式：2.4GHz，802.11n无线信号传输。
15. 供电方式：锂电池供电。
  16. 采集方式：PC和平板电脑采集，支持多平板实时监控。
17. 自动增益校准，可设置信噪比。
18. 运动伪迹检测和去除。
19. 3D摄影法，多维度匹配大脑结构MNI坐标。
20. 3D和2D 显示含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白变化。
21. 时间序列显示个通道含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白变化。
22. 提供MBLL和DOT两种算法计算含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白变化。
23. 配套平板电脑，存储容量≥256GB，屏幕分辨率≥2224*1668；屏幕尺寸≥10.5英寸。
24. 需提供生产厂家授权书。

	3
	配套近红外脑成像导航
	1. 与TMS结合使用时，支持多种形式的TMS导向（探索型、目标区域锁定型、重复以往TMS刺激过程）；
2. 测试者信息登记与管理；
▲3. 支持个体MRI数据文件导入，或是采用标准头模；
4. 皮层分割与头模生成功能；
▲5. 红外摄像系统，自动扫描并登记个体头形，精确度可达2mm；
6. 支持个体MRI、fMRI、EEG溯源分析、SPM结果的数据文件用于导航目标区域确定与配准，支持双线圈控制，多角度线圈追踪器，兼容多种品牌多种型号的TMS刺激器与线圈，线圈手动校正，适用于所有线圈；大脑3D可视化；感应电流区域计算（E-field calculation）与呈现，离线e-field分析/回顾；
▲7. 完全整合EEG/EMG功能，最大支持64通道EEG + 6通道EMG记录采集功能；
8. 提供EMG运动脑区功能图谱；提供语言脑区功能图谱；支持TMS-fNIRS，TMS-EEG，TMS-EMG同步记录与应用；单色或是RGB颜色标记的DICOM数据文件导出；可直接控制TMS刺激器，并进行TMS参数设置等。
9. 需提供生产厂家授权书。

	4
	配套电刺激器
	1. 输出波形：≥4种，包含：正弦、三角、矩形、恒流等；
2. 通道数：≥4通道，每通道支持独立设置参数；
3. 输出方式：支持同步或异步输出刺激；
4. 两种控制模式：面板直接控制与串口外部控制；
5. 波形重复次数：1--60000次或无限输出；
6. 预留BNC接口，方便设备后期扩展或与其他设备同步等；
7. 兼容E-prime、MATLAB等第三方软件；
▲8. 支持用户自行开发控制软件。
  9. 需提供生产厂家授权书。

	5
	配套拓展同步盒
	1. 轻松实现近红外与其他设备的硬件同步，极大地降低了同步信号的延迟；
2. 能够实现同步信号的分流，E-prime等刺激呈现软件可同时向不同系统;（fNIRS/EEG/fMRI/TMS等）发送同步信号，实现系统同步；
▲3. 笔记本无需拓展坞，即可向外部设备（fNIRS/EEG/fMRI/TMS 等）发送 8 bit TTL同步信号，提高系统便携性；
▲4. 独特的内置抗负载电路设计，确保同步信号的输出与系统识别；
5. 同步时间精度：≤16ms；
6. 接口类型：Micro USB、25针并口、DB 9 COM 口；
7. 支持定制开发，可以根据客户需要定制同步接口（BNC、3.5mm 音频口等）；
8. 尺寸：≤83.8mm*61.8mm*30mm（长*宽*高）。
9. 需提供生产厂家授权书。

	6
	婴幼儿专用光纤探头
	婴幼儿专用光纤探头≥1套；

	7
	配套图像输出装置
	惠普（HP）Colour LaserJet Pro M281fdw 彩色激光多功能一体机。

	8
	刺激呈现工作站
	Intel Core i7及以上，双核心，内存≥8GB；
[bookmark: s-3]存储容量≥1TB+128GBSSD，2 GB独显；
显示屏尺寸≥13.3英寸，Win10操作系统，背光键盘。


投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 
四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 3年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间：合同签订后90天内交货
地点：浙江师范大学杭州校区3号实训楼410                            
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