
反应评价装置等设备项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	反应评价装置等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	被应用于实验室中催化化学和精细化工工艺开发中有机产品的微型反应装置搭建。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	反应评价装置
	套
	10
	需配备1套还原平台，详见技术需求表

	2
	高压反应釜
	套
	4
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	反应评价装置
	1.固定床催化剂评价装置

1.1装置的主要功能及流程说明：

该实验装置是一套高温、高压催化剂气液多用途评价反应装置，该装置配有1路液相和多个气相进料口，可进行气-固、液-固、气-液-固等催化反应。该装置可在线连续进样，可满足在线色谱分析，以及离线色谱分析等。

本装置系统按工艺流程走向顺序分为五个系统，它们是气体进料系统，原料液进料系统；反应系统；分离系统；分析系统等。

装置压力通过减压阀和背压阀进行精确控制，反应温度通过智能仪表进行自动控制，气体流量采用质量流量控制器进行控制和计量，原料进液量通过泵显示屏显示，流量通过触摸键上下调节。本装置采用了先进的温度控制、气体流量控制，以上设施保证了设备和装置系统的安全。

1.2．装置主要技术指标及控制精度：

1. ▲操作压力：不小于0~17MPa，控制精度≤±1%FS。

2. ▲反应温度：不小于20~1000℃。反应炉可程序升温，独立PID控制，控制精度≤±0.1℃。

3. 同时检测反应器内部和反应加热炉温度，保证温度可靠有效。

4. 催化剂装填量：0~10ml。

5. 气体流量：0~1000mL/min，控制精度≤±0.1%。

6. 液体进料量：0.001~99.999ml/min，控制精度≤±0.1%。

7. 同时有减压和背压两道稳压设置，保证反应安全可靠。

1.3．详细设备技术参数:

1. 气体净化器：主要用于对气体的干燥及吸收气体的杂质、水份，净化原料气。

材质：316L，最高耐压：≥20MPa，规格：Φ50*500mm。

2. 过滤器：最高工作压力≥20MPa；最高工作温度≥480℃，过滤精度：5-30μm；
3. 单向阀：最高工作压力20MPa；最高工作温度190℃，开启压力：0.03bar-0.3bar,品牌。

4. 压力表：精度：2.5~0.4级，压力范围：0~25MPa，0~16MPa，安装方式：轴向或径向安装，品牌：Amflo、捷锐或同等。

5. 高压针型阀：最高耐压：≥30MPa，最高工作温度：232℃；
6. 三通球阀：最高工作压力：≥17MPa，工作温度：10℃~204℃；
7. 气液混合器：最高工作压力：≥17MPa，工作温度：10℃~300℃。

8. 反应管：最高耐压≥20MPa，材质：316L，填装催化剂体积：0mL~10mL，有内测热电偶点设置。

9. 热收罐：最高耐压≥20MPa，材质：优质316L，体积：250mL~500mL，室温 ～300℃。

10. 冷收罐：最高耐压≥20MPa，材质：优质316L，体积：250mL~500mL，4℃～室温。

11. Tube不锈钢管：规格Φ3-Φ6mm，材质：316L ，最高耐压：≥35MPa,品牌：幼民或同等及以上。

12. 管件及连接件：规格Φ3-Φ6mm，材质：316L ，最高耐压：≥30MPa；
13. 装置框架：落地式使用，框架材质：优质不锈钢喷塑，颜色：蓝色、白色。
14. ▲其中过滤器、单向阀、高压针型阀、三通球阀、二通球阀、三通、直通、管件及连接件品牌要求，PARKER, SWAGELOK, SUPERLOK，同档次及以上。

2.装置名称：固定床催化剂还原装置

2.1．装置的主要功能及流程说明：

该实验装置是一套高温、低压催化剂还原评价反应装置，适用于对催化剂进行固定床还原系统的分析。该装置配有3个气相进料口，4个加热反应系统，该装置主要进行气-固催化还原焙烧反应的考察。

本装置系统按工艺流程走向顺序分为三个系统，它们是气体进料系统，催化反应系统；分析系统等。装置流程简介：气体压力通过减压阀对反应气进行精确控制，经质量流量控制器进行控制和计量后进入到反应管中进行加热升温的还原反应，加热炉程序升温控制反应管里的反应温度，催化还原或特殊气氛焙烧反应完成后，气相经皂膜计量进入分析或排空系统。

2.2．装置主要技术指标及控制精度：

1. ▲反应压力：不小于0~2MPa，控制精度±1%FS。

2. ▲反应温度：不小于20~1000℃。反应炉可程序升温，独立PID控制，控制精度±0.1℃。

3. 同时检测反应器内部和反应加热炉温度，保证温度可靠有效。

4. 催化剂装填量：0~50ml。

5. 气体流量：0~1000mL/min，控制精度±0.1%。

6. 防气体任意混合设置。

7. ▲可同时进行四个还原焙烧炉使用。

8. 可同时根据需要切换三路不同气氛。

9. 有减压稳定设置，保证实验安全可靠。

10. 有尾气流量检测，可检查气路畅通。

11. 设置简装和精密压力两路在线检测压力设置。

2.3．详细设备技术参数:

1. 过滤器：最高工作压力≥20MPa；最高工作温度≥480℃，过滤精度：5-30μm；
2. 单向阀：最高工作压力≥20MPa；最高工作温度190℃，开启压力：0.03bar-0.3bar；
3. 压力表：精度：2.5~0.4级，压力范围：0~25MPa，0~16MPa，安装方式：轴向或径向安装，品牌:Amflo、捷锐或同等。

4. 高压针型阀：耐压：≥30MPa，最高耐温：232℃；
5. Tube不锈钢管：规格Φ3-Φ6mm，材质：316L ，最高耐压：≥20MPa，品牌：幼民或同等。

6. 管件及连接件：规格Φ3-Φ6mm，材质：316L ，最高耐压：≥20MP；
7. 皂膜流量计：规格100mL。材质：玻璃。

8. 装置框架：实验台使用，框架材质：优质不锈钢喷漆，颜色：蓝色、白色。

9. 反应器2只：316L；全容积：100mL；最高压力：≥10MPa,；最高温度： 200℃；含磁力搅拌器, 爆破阀, 压力表，安装固定架，加热套

10. 反应器2只：316L；全容积：30mL；最高压力：≥10MP,；最高温度： 200℃；含磁力搅拌器, 爆破阀, 压力表，安装固定架，加热套；
11. ▲其中过滤器、单向阀、高压针型阀、三通球阀、二通球阀、三通、二通、管件及连接件品牌要求，PARKER, SWAGELOK, SUPERLOK，同档次及以上。
12. ▲投标方与用户沟通后需提供设计效果图，制定详细项目方案。
3. 配置清单
序号
名称
型号
数量
评价装置
1
框架
10

2
高压针阀
3mm高压针阀
230

3
不锈钢管
3MM不锈钢管
1100

4
变径
6MM-3MM卡套变径
50

5
三通球阀
3mm三通球阀
150

6
两通球阀
3mm两通球阀
150

7
过滤器
3mm过滤器
114

8
单向阀
3mm单向阀
114

9
加热带
加热带1.5m/2m/3m/5m

120
10
液体进料管
100ml/300ml/500m/l1L

40

11
浮子流量计
20

12
直通
3mm卡套直通
500

13
三通
3mm卡套三通
500

14
卡套
3mm卡套
2000

15
盲丝堵
3mm盲丝堵
200

16
世达大盒工具套装
活扳手、钳子套装、电笔、螺丝刀、钢锯等等
10

17
冷罐、热罐

20

18
净化罐

20

19
反应器

10

20
移动柜

10

21
K型热电偶

根据需求搭配不同长度

80

22
压力表

70

23
玻璃仪器
容量瓶、漏斗、锥形瓶、插排、插头、橡皮管、滴头等1批，预估3000元
1
24
八路巡检仪

26

25

还原框架
1
26
其他

管路（6mm，3mm），三通、直通等

1套

27
皂泡流量计

不同量程

38

28
气液混合器
20

	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	2
	高压反应釜
	2.1 高压反应釜一套

  1. ▲ 温度≥400℃
  2. ▲ 压力≥20Mpa

  3. 机械搅拌

  4. 材质316L整体锻造不锈钢

  5. 转速50-1000 r/min

  6. 容积 500ml

  7. 防腐蚀

  8. 接口：3mm

  9. 爆破阀门

10. 温控器（厦门宇电）：控制并显示釜内温度，控温精度：±1℃;
11. 精密压力表显示压力。
2.2 高压反应釜一套

  1. ▲温度≥300℃
  2. ▲压力≥20Mpa

  3. 机械搅拌

  4. 材质316L整体锻造不锈钢

  5. 转速50-1000 r/min

  6. 容积 100ml

7. 防腐蚀

  8. 接口：3mm

  9. 爆破阀门

10. 温控器（厦门宇电）：控制并显示釜内温度，控温精度：±1℃; 

11. 精密压力表显示压力。
2.3 高压反应釜一套

  1. ▲温度≥200℃
  2. ▲压力≥10Mpa

  3. 磁力搅拌

  4. 材质为哈氏合金

  5. 转速50-1000 r/min

  6. 容积 100ml

7. 防腐蚀

  8. 接口：3mm

  9. 爆破阀门
2.4 高压反应釜一套

  1. ▲温度≥200℃
  2. ▲压力≥10Mpa

  3. 磁力搅拌

  4. 材质为哈氏合金

  5. 转速50-1000 r/min

  6. 容积 30ml

7. 防腐蚀

  8. 接口：3mm

  9. 爆破阀门
	行业标准
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收


三、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  一  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   90  天内交货

地点：    浙江师范大学指定地点       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1）培训：内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等

2）在省设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务，提供终身免费的上门服务要求。

3）通知维修后，即时响应，一周内修复。


