实验室水电通风系统试验台等装修项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	实验室水电通风系统等装修

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	详见设备清单

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	1
	试验中央台
	3000*1500*800
	台
	3

	2
	试验水槽台
	1000*750*850
	个
	1

	3
	试验边台1
	4000*600*800
	个
	4

	4
	试验边台2
	3000*600*800
	个
	3

	5
	试验边台3
	2000*750*800
	个
	2

	6
	试验边台4
	1500*750*800
	个
	1.5

	7
	通风柜
	1500*915*2350
	台
	2

	8
	桌面排风
	1200*915*2350
	套
	6

	9
	药品柜
	900*450*2000
	只
	20

	10
	定制pp药品柜
	900*450*2400
	台
	7

	11
	试验水龙头
	三嘴实验专用
	个
	2

	12
	试验水槽
	500*400*350
	个
	2

	13
	落地设备隔断
	
	平米
	15

	14
	通风系统
	
	套
	7

	15
	风机
	
	台
	9

	16
	铝合金隔断
	
	平米
	72


三、技术需求表
	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1


	实

验

台
	实验边台、中央台、水槽台、试验转角台
	1、规格要求：到实验室现场测量确定。
▲2、台面材质：13mm厚且由30%热固树脂和70%原木纤维高温高压下固化成型的实验室专用实芯理化板类台面；表面需经EBC电子束固化技术处理；表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。并符合以下技术参数：台面须提供国家建筑材料测试中心的报告(需提供盖玻片的检测报告)，检测标准参照GB/T17657-1999。应至少包含有：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、10%氢氧化钠、99%冰醋酸、10%高锰酸钾、13%次氯酸钠、1%品红、1%亚甲兰、28%氢氧化铵、1%硝酸银、10%氯化镁、10%硫酸铜、正乙烷、丙酮、乙醇、甲苯、氯仿等化学物。台面须提供SEFA3.0的测试报告；台面须提供国家建材测试中心的甲醛检测报告,检测标准参照 GB18580-2001，实验方法，干燥器法。要求甲醛释放量＜0.1mg/L；绿色环保，需提供PEFC和FSC证书；台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明。
3、带抽屉和下柜。
4、柜体采用裸板≥1.2mm镀锌钢板；须经酸洗磷化,化学防锈和耐酸碱腐蚀工艺处理后用环氧塑粉高温喷涂处理; 
▲ 5、阻尼式不锈钢铰链及导轨。
6、根据要求配套水池和水龙头（另配）
	符合国家或行业标准
	按设备性能以及具体参数逐一测试验 收
	
	

	3

	通

风

柜
	1、通风柜气密性能:调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上),面风速≥0.5m/s,计算排风量=调节门宽度*调节门开启高度*0.5m/s*3600秒）。2、面风速要求：在调节门开启高度发生变化时,排风量也应相应的发生变化,在排风量相应的变化情况下,面风速应保持≥0.5m/s；变风量排风柜调节门允许开启至最高开启高度 (下通板上方0.71m),其面风速应保持≥0.5m/s；3、面风速均匀度:按标准规定要求所测得的面风速,其最大值、最小值平均偏差应小于5%；4、排风柜阻力:排风柜调节门开启至最高位置,面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa；5、排风功能:排风柜调节门在下移时应设置最低位置限位装置(在下通板上方5～10mm内),防止调节门全关时与下通风板碰撞,下通风板下方具进风通道,可优化通风性能；5、 噪音：通风柜开启时，噪音应小于50分贝
	1、规格: 要求到实验室现场测量确定；
▲2、通风柜外壳、箱体：采用全钢结构，钢板裸板厚度≥1.2 mm。,须经酸洗磷化,化学防锈和耐酸碱腐蚀工艺处理后用环氧塑粉高温喷涂处理。
▲ 3、台面：采用13mm厚由30%热固树脂和70%原木纤维高温高压下固化成型的实验室专用实芯理化板类台面。表面经EBC电子束固化技术处理，表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。并符合以下技术参数：台面须提供国家建筑材料测试中心的报告(需提供盖 玻片的检测报告)，检测标准参照GB/T17657-1999。应至少包含有：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、10%氢氧化钠、99%冰醋酸、10%高锰酸钾、13%次氯酸钠、1%品红、1%亚甲兰、28%氢氧化铵、1%硝酸银、10%氯化镁、10%硫酸铜、正乙烷、丙酮、乙醇、甲苯、氯仿等化学物。台面须提供SEFA3.0的测试报告；台面须提供国家建材测试中心的甲醛检测报告,检测标准参照 GB18580-2001，实验方法，干燥器法。要求甲醛释放量＜0.1mg/L；绿色环保，需提供PEFC和FSC证书；台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明；4、内衬板及导流板：要求耐酸、耐碱、耐高温，内衬板和内导流板的固定要求采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。要求所有的内衬板及导流板为可拆卸结构；
5、上、下水连接处、电线接线端处内衬板要求方便拆卸、便于检修和更换；
6、操作门：要求采用≥5mm安全玻璃视窗（要求防爆钢化玻璃）。要求采用无间断平衡、隐蔽式结构设计，要求视窗配重采用钢丝绳式传动，确保视窗的平稳开、关，在任意一点都可以停顿。
7、窗口把手：要求采用模具开发成型流线型把手；▲8、照明：要求采用30W防爆日光灯，确保工作面不低于450Lux的亮度标准，不与柜内气体接触，易更换。
9、水龙头：要求采用铜质一体成型实验室专用单口鹅颈水龙头，要求鹅颈360度可调、瓷阀芯，方便拆卸清洗阻塞，表面要求经环氧树脂粉沫喷涂防腐处理。
10、水槽：要求采用实验室专用PP通用小水槽。
11、要求采用LED触摸控制面板，要求每个风柜能单独控制；并且每台都有独立漏保开关；
12、通风柜下柜：要求分成两层，要求隔层板的高度可以调整或拆卸；
13、柜内配置直径10mm实芯304圆棒不锈钢组合式合成架；
14、每组通风柜配置气体考克两组，便于气体连接使用。 
	同上
	同上
	
	中央台、边台图片
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水槽台图片

[image: image2.jpg]




	4
	学生通风罩体
	
	▲1、学生通风罩体：6mm厚安全防暴钢化玻璃，专用铝合金型材框架，外表静电粉末喷涂，组合体两侧镶嵌6mm厚安全防暴钢化玻璃，后板为抗倍特板。

▲2、吊窗：设计6mm厚安全防暴钢化玻璃视窗，利用滑轮及配重上下开启，停于任意位置，最大开启高度为750mm。视窗把手采用条型铝合金型材，表面经环氧树脂静电喷涂。
3、电器：设置多功能插座，30W日光灯隐藏于顶板上，保证工作面不低于400Lux的亮度标准。控制面板设计在铝合金型材外立面上，设有电源指示、光源开关、电源开关，便于观察与操作。

4、通风：采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶，面风速0.3-0.5m/s，噪音≤65dB。
	同

上
	同

上
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	5
	药
品
柜
	存放实验用药品及试剂
	▲1、规格: 900*450*1800全钢结构；
2、柜体采用裸板≥1.2mm镀锌钢板；
3、内隔板为阶梯式；
4、四开门、上部为玻璃，下部钢制；
5、门板上下分别加装锁具。
	同

上
	同

上
	
	[image: image4.jpg]




	6
	定 

制

 p p

 通
风
药
品
柜

	存放实验用药品及试剂
	1、柜体：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。
2、柜门：采用同质PP板制作。
3、视窗：采用5mmPS板制作。
4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边获得一定程度防溢效果。
5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）
6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）
7、螺丝：PP或304不锈钢材质。
	同
上
	同
上
	
	

	9
	水
龙
头
	分别配于边台和中央台用于清洗
	▲1、 需提供实验室化验水龙头CSA认证证书（须制造商出具证书复印件并加盖公章）
▲2、 实验室化验水龙头需提供质量监督检验技术研究院提供的中国节水产品CQC认证试验报告。（须制造商出具证书复印件并加盖公章）
3、 三口水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告（须制造商出具证书复印件并加盖公章）。
4、 实验室化验水龙头提供SGS测试报告。（须制造商出具证书复印件并加盖公章）
▲5、 三口水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555mm，主管直径26mm，弯头直径22 mm，鹅颈管直径19mm,重量1700g。
	同
上
	同
上
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	10
	水

槽
	分别配于边台和中央台用于清洗
	1、颜色：黑、白、灰(可选择)

▲2、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。
3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。

4、溢水管：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障实验室的安全性。
5、附件：高密度PP去水，含阻水盖、PP提笼。
	同
上
	同
上
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	12
	通

风

系

统
	1、通风管路要求用PVC材质。2、风管支架的安装：风管垂直安装支架间距不应大于2.5m，水平安装吊架间距不应大于3m，单根管至少有2个固定
	1、均采用品牌PVC管材。2、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）3、中低压系统硬聚氯乙烯（PVC）圆形风管板材厚度（mm）风管直径D板材厚度（mm）D≤400
4.0；400＜D≤630  6.0；外排风管采用优质PVC风管，管径≥φ300mm的壁厚不低于5mm。4、通风系统施工安装符合GB50243-2002相关规定
	同
上
	同
上
	
	

	14
	风 

机

	1、直接外排。

2、具体包括：外墙打洞；室内风机安装；安装室内新通风管及支架。
	1、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）2、噪音：噪音小于65分贝，3、风管支架的安装：风管垂直安装支架间距不应大于2.5m，水平安装吊架间距不应大于3m，单根管至少有2个固定点。4、控制系统在相应实验室，并能显示开或关。
	同

上
	同

上
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四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   2  年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20   天内交货，货到后3日内开始组织安装

地点： 浙江师范大学指定地点            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在2个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，并需要提供确保承诺实现的措施。

2在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

3、投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


