# 一、项目要求

| # 项目名称 | # 精密压电泵性能检测系统、激光打标机等设备采购 |
| --- | --- |
| # 采购内容 | 详见设备清单 |
| # 单位及数量 | 详见设备清单 |
| # 主要功能及用途 | 实现精密压电泵的性能检测以及基于微流体系统的科学研究与教学 |
| # 产地要求 | 本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）； |

# 二、设备清单

| # 序号 | # 设备名称 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 马达及其控制显示单元 | # 台 | # 1 |  |
| # 2 | # 单通道超声流量计 | # 台 | # 1 | # 核心设备 |
| # 3 | # 高速离心机 | # 台 | # 1 |  |
| # 4 | # 微量移液器 | # 台 | # 1 |  |
| # 5 | # 全自动血液凝固测定设备 | # 台 | # 1 |  |
| # 6 | # 激光打标机 | # 台 | # 1 | # 核心设备 |
| # 7 | # 气浮台（光学隔振台） | # 台 | # 1 |  |
| # 8 | # 低频阻抗分析仪 | # 台 | # 1 |  |

# 三、技术需求表

| # 序号 | # 设备名称 | # 功能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 马达及其控制显示单元 | 1. 额定转矩:≥0.15 N•m，额定输出 ≥50W 2. 起动转矩: 0.4 N•m 3. 额定转速: ≥3000r/min 4. 速度控制范围r/min:100∼4000（模拟信号设定时）、80∼4000（数字设定时，以≤2r/min为单位进行设定） 5. 容许负载转动惯量:J×10-4kg•m2 3.75 6. 转子转动惯量:J×10-4kg•m2 0.24 7. 速度变动率 对负载:±0.5%（±0.2%）以下：条件 0∼额定转矩、额定转速、额定电压、常温 对电压:±0.5%（±0.2%）以下：条件 额定电压−15∼+10%、额定转速、空载、常温 对温度:±0.5%（±0.2%）以下：条件 使用环境温度0∼+50°C、额定转速、空载、额定电压 8. 配套同品牌显示单元 |
| # 2 | # 单通道超声流量计 | 1. 通道：单通道，可扩展至双通道 2. 扩展后可测血管或胶管的流量 3. 采用Transit-time超声多普勒技术，测得流量绝对值 4. 信号滤波0.1 Hz、10 Hz、40Hz、160Hz 5. 超声频率范围600 KHz到14.4 MHz 6. 自动探头ID识别并校准 7. 有同步信号输入输出，可以进行模块间或与外部设备同步 8. 多种探头尺寸可选，适用于不同尺寸的管道流量测量 ▲9. 搭配可用于测量11mm外径的管道探头，分辨率：≤5ml/min; 最大零点偏移：± 30 ml/min；绝对精度：读数± 10%；线性度：± 4%；测量范围：2到+10 L/min |
| # 3 | # 高速离心机 | ▲1. 最大速度：≥11000转/分钟 ，最大RCF值：≥15000 XG ； 2. 微机控制：（无刷电机）控制系统速度、时间和3个存储体； 3. 报警显示：盖子打开，不平衡，超速电机、逆变器、盖板联锁和速度传感器的异常检测； 4. 可选配具有三种离心转子：1.5/2ml×8+16根毛细管转子、7-15ml×4+24根毛细管转子、30根血细胞比容毛细管转子，可互换； 5. 限速控制自动最大速度切换（当使用HT/15转子时）、血细胞比容毛细管：最高转速为12000转/分； 6. 15毫升玻璃管：最高转速为4000转/分钟； 7. 速度设定从300到12000转/分，每分钟增加100转；速度指示：数字显示，从0到12000转/分，每分钟100转；定时器设置和指示数字显示，带1秒到99秒，1秒递增、1分钟到99分钟，1分钟递增； 8. 配：血细胞比容毛细管×30专用转子1个，最高转速≥11500 rpm，最大离心力≥14000g； 9. 功率消耗和热输出量为200W，0.72MJ/h. |
| # 4 | # 微量移液器 | 1. 容量范围：0.5-10uL 刻度单位：0.002uL 精度：±4.0-±1.0 2. 容量范围：10-100uL 刻度单位：0.1uL 精度：±2.0-±0.8 3. 容量范围：20-200uL 刻度单位：0.2uL 精度：±1.0-±0.8 4. 容量范围：100-1000uL 刻度单位：1uL 精度：±1.0-±0.7 5. 容量范围：1000-5000uL 刻度单位： 10uL 精度：±1.0-±0.6 6. 配套移液器支架：一次可挂6个。 |
| # 5 | # 全自動血液凝固測定装置 | 1、 测试速度≥120个测试/小时； 2、 检测通道≥4个； 3、 自动连续进样、吸样温育、吸试剂、分析检测、具备旋涡振荡式混匀功能； 4、 采用凝固法分析方法，能开展常规凝血项目； 5、 凝固法采用散射光比浊加百分比检测方法； 6、 具有最多5个项目的随机组合检测能力； 7、 具有仪器原厂配套的质控品及校准品，有高度溯源性，并能提供文件证明； ▲8、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法； 9、内置彩色触摸屏操作； 10、内置打印机，能直接打印检测结果，标准曲线，质控图和结果； 11、机内可储存3000个测试数据，最近的1200个测试包含凝固曲线； 12、通过条形码阅读来区分标本，以防混淆； 13、采用独立的反应杯，无须特别的磁珠及参比品。 |
| # 6 | # 激光打标机 | 1. 激光器参数： 1.1. 激光器：半导体端面泵浦激光器，激光波长：≤450nm； ▲1.2. 标称平均输出功率：≥3W； 1.3. 脉冲重复频率：20KHz≤F≤200kHz； 1.4. 平均功率稳定性：＜3%rms； 2. 振镜参数： 2.1. 扫描速度：F=170mm，≤7000mm/s； 2.2. 定位速度：F=170mm，≤10000mm/s； 2.3. 高质量扫描速度：5000mm/s，F=170mm，单线字体，字高1mm，420字符/秒； ▲2.4.重复精度：≤28μrad； ▲2.5.长时间漂移：≤0.8 mrad，恒定环境温度+15℃～+35℃，可连续工作≥8小时； 3. 光学输出特性： 3.1. 聚焦镜头：F=170 mm； 3.2.标记范围：≥100 mm ×100 mm ； 3.3. 工作距离：聚焦镜头底部到标刻工件表面距离：216±4.5 mm； ▲3.4.标记标准线宽：≤0.015mm（视材料）； 3.5.最小字符高度：≤0.04mm； 4. 冷却系统：冷却方式：水冷； 5. 配制： 5.1. 工控机：双核3.2GHz CPU；4G内存；500G硬盘；20寸液晶显示器； 5.2. 防护罩：紫外激光防护； 5.3. 升降机构：手动，标称行程：≥200mm； 5.4. 抽尘单元； 6. 打标软件：WINDOWS界面，全中文操作系统，兼容PHOTOSHOP，CORELDRAW，AUTOCAD绘图软件格式；能够实现中英文文字、时间日期、条形码、序列号等的标记，输出中英文、图形、各类条形码、二维码等。 |
| # 7 | # 气浮台（光学隔振台） | 1. 台面结构：三层夹心式蜂窝结构 2. 整体规幅(mm) ：≥1500×900×800 3. 台面自重(Kg)：190 4. 支架负载能力(Kg)：≥1300 5. 上下台面：4～6mm厚 6. 厚度：≥200mm 7. 平面度：0.02～0.05mm/600mm×600mm， 8. 隔振材料：国标（GB/T 20029-2005）规定的阻尼隔振垫 9. 固有频率：7～18Hz， 10. 支架：整体焊接四支撑结构，支架上方带三加一（或三加三）调整机构，支架下方带高度调整机构和脚轮 11. 台面加支架总高度800mm，可调范围：-10~+15mm |
| # 8 | # 低频阻抗分析仪 | 1. 测量模式：LCR模式：单一条件测量变压器测量模式：N,M,∆L连续测量模式：通过已保存的条件进行连续测量LCR模式； 2. 基本测量项目：Z (阻抗[Ω])、 Y (导纳[Ω]) 、θ (相位角[°]) 、Rs (等效串联电阻=ESR[Ω]) 、Rp (并联等效电路的电阻[Ω])、X (电抗[Ω])、G (电导率[S])、B (电纳[S])、Ls (串联等效电路的电感[H])、 Lp (并联等效电路的电感[H])、Cs (串联等效电路的静电容量[F])、 Cp (并联等效电路的静电容量[F])、Q (Q因素(Q=1/D))、D (损失系数=tanδ) 、DCR(直流阻抗 带温度补偿功能)、变压器测量（N(匝数比) M(漏感) ∆L(电感差）) 温度T； ▲3. 测量量程：100 mΩ~100 MΩ, 10档量程； 4. 显示范围：Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp：±(0.000000[单位]~9.999999G[单位])Z和Y为绝对值显示θ：±(0.000°~999.999°)，D：±(0.000000~9.999999)、Q: ±(0.00~99999.99)，∆%: ±(0.0000%~999.9999%)； ▲5. 基本精度：±0.05%rdg/θ: ±0.03°； ▲6. 测量频率：1mHz～200kHz(1mHz~10Hz步进)； 7. 输出阻抗：常规模式：100Ω，低阻抗高精度模式：25Ω； 8. 显示位数设置：能设置显示3~6位，初始设置显示6位； 9. 测量电压：常规模式：5mV～5V/2.5V低阻抗高精度模式：-2.50V~2.50V (10mV步进)； 10. 测量时间：2ms； 11. 比较器：关于2个项目：HI/IN/LO，ABS/%/∆%/； 12. BIN测量：2个项目：10种； 13. 内部DC偏压：-5V~5V； 14．存储功能：扫频测量：频率2~801点。 |

# 四、商务要求表

| 质保期、履约金及质保金 | （1）质保期： 1 年； （2）履约金及质保金： 合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | ①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。 ②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。 货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| 交货时间 及地点 | 时间： 合同签订后 30 天内交货 地点： 浙江师范大学指定地点 |
| 售后服务、培训保障或维修响应时间 | 1）售后服务：中标人必须具有专业的售后服务力量，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求，并提供售后服务联系电话及联系人。 2）培训保障：安装验收期间，在用户所在地对用户进行2周仪器操作、日常维护的现场培训以及相关技术培训。 3）维修响应时间：在系统整个运行期内，对于突发的设备故障，如果情况紧急或不宜采用远程手段解决，投标方应1小时内电话响应，技术人员应在48小时内赶赴用户现场进行技术支持服务。 |