一、项目要求
	项目名称
	精密压电泵性能检测系统、激光打标机等设备采购

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	实现精密压电泵的性能检测以及基于微流体系统的科学研究与教学

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	马达及其控制显示单元
	台
	1
	

	2
	单通道超声流量计
	台
	1
	核心设备

	3
	高速离心机
	台
	1
	

	4
	微量移液器
	台
	1
	

	5
	全自动血液凝固测定设备
	台
	1
	

	6
	激光打标机
	台
	1
	核心设备

	7
	气浮台（光学隔振台）
	台
	1
	

	8
	低频阻抗分析仪
	台
	1
	





三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	马达及其控制显示单元
	1.	额定转矩:≥0.15 N•m，额定输出 ≥50W
2.	起动转矩: 0.4 N•m
3.	额定转速: ≥3000r/min
4.	速度控制范围r/min:100∼4000（模拟信号设定时）、80∼4000（数字设定时，以≤2r/min为单位进行设定）
5.	容许负载转动惯量:J×10-4kg•m2 3.75
6.	转子转动惯量:J×10-4kg•m2 0.24
7.	速度变动率
对负载:±0.5%（±0.2%）以下：条件　0∼额定转矩、额定转速、额定电压、常温
对电压:±0.5%（±0.2%）以下：条件　额定电压−15∼+10%、额定转速、空载、常温
对温度:±0.5%（±0.2%）以下：条件 使用环境温度0∼+50°C、额定转速、空载、额定电压
8.  配套同品牌显示单元

	2
	单通道超声流量计
	1.	通道：单通道，可扩展至双通道
2.	扩展后可测血管或胶管的流量
3.	采用Transit-time超声多普勒技术，测得流量绝对值
4.	信号滤波0.1 Hz、10 Hz、40Hz、160Hz
5.	超声频率范围600 KHz到14.4 MHz
6.	自动探头ID识别并校准
7.	有同步信号输入输出，可以进行模块间或与外部设备同步
8.	多种探头尺寸可选，适用于不同尺寸的管道流量测量
▲9. 搭配可用于测量11mm外径的管道探头，分辨率：≤5ml/min; 最大零点偏移：± 30 ml/min；绝对精度：读数± 10%；线性度：± 4%；测量范围：2到+10 L/min

	3
	高速离心机
	▲1. 最大速度：≥11000转/分钟 ，最大RCF值：≥15000 XG ；             
2.	微机控制：（无刷电机）控制系统速度、时间和3个存储体；              
3.	报警显示：盖子打开，不平衡，超速电机、逆变器、盖板联锁和速度传感器的异常检测；  
4.	可选配具有三种离心转子：1.5/2ml×8+16根毛细管转子、7-15ml×4+24根毛细管转子、30根血细胞比容毛细管转子，可互换；
5.	限速控制自动最大速度切换（当使用HT/15转子时）、血细胞比容毛细管：最高转速为12000转/分；
6.	15毫升玻璃管：最高转速为4000转/分钟；              
7.	速度设定从300到12000转/分，每分钟增加100转；速度指示：数字显示，从0到12000转/分，每分钟100转；定时器设置和指示数字显示，带1秒到99秒，1秒递增、1分钟到99分钟，1分钟递增；                                                      
8.	配：血细胞比容毛细管×30专用转子1个，最高转速≥11500 rpm，最大离心力≥14000g；
9.  功率消耗和热输出量为200W，0.72MJ/h.

	4
	微量移液器
	1.	容量范围：0.5-10uL  刻度单位：0.002uL 精度：±4.0-±1.0
2.	容量范围：10-100uL  刻度单位：0.1uL 精度：±2.0-±0.8
3.	容量范围：20-200uL  刻度单位：0.2uL 精度：±1.0-±0.8
4.	容量范围：100-1000uL  刻度单位：1uL 精度：±1.0-±0.7
5.	容量范围：1000-5000uL  刻度单位： 10uL 精度：±1.0-±0.6
6.	配套移液器支架：一次可挂6个。

	5
	全自動血液凝固測定装置
	1、	测试速度≥120个测试/小时；
2、	检测通道≥4个；
3、	自动连续进样、吸样温育、吸试剂、分析检测、具备旋涡振荡式混匀功能；
4、	采用凝固法分析方法，能开展常规凝血项目；
5、	凝固法采用散射光比浊加百分比检测方法；
6、	具有最多5个项目的随机组合检测能力；
7、	具有仪器原厂配套的质控品及校准品，有高度溯源性，并能提供文件证明；
▲8、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；
9、内置彩色触摸屏操作；
10、内置打印机，能直接打印检测结果，标准曲线，质控图和结果；
11、机内可储存3000个测试数据，最近的1200个测试包含凝固曲线；
12、通过条形码阅读来区分标本，以防混淆；
13、采用独立的反应杯，无须特别的磁珠及参比品。

	6
	激光打标机
	1.	激光器参数：
1.1. 激光器：半导体端面泵浦激光器，激光波长：≤450nm；
▲1.2. 标称平均输出功率：≥3W；
1.3. 脉冲重复频率：20KHz≤F≤200kHz；
1.4. 平均功率稳定性：＜3%rms；
2.	振镜参数：
2.1. 扫描速度：F=170mm，≤7000mm/s；
2.2. 定位速度：F=170mm，≤10000mm/s；
2.3. 高质量扫描速度：5000mm/s，F=170mm，单线字体，字高1mm，420字符/秒；
▲2.4.重复精度：≤28μrad；
▲2.5.长时间漂移：≤0.8 mrad，恒定环境温度+15℃～+35℃，可连续工作≥8小时；
3.	光学输出特性：
3.1. 聚焦镜头：F=170 mm；
3.2.标记范围：≥100 mm ×100 mm	；
3.3. 工作距离：聚焦镜头底部到标刻工件表面距离：216±4.5 mm；
▲3.4.标记标准线宽：≤0.015mm（视材料）；
3.5.最小字符高度：≤0.04mm；
4.	冷却系统：冷却方式：水冷；
5.	配制：
5.1. 工控机：双核3.2GHz CPU；4G内存；500G硬盘；20寸液晶显示器；
5.2. 防护罩：紫外激光防护；
5.3. 升降机构：手动，标称行程：≥200mm；
5.4. 抽尘单元；
6.	打标软件：WINDOWS界面，全中文操作系统，兼容PHOTOSHOP，CORELDRAW，AUTOCAD绘图软件格式；能够实现中英文文字、时间日期、条形码、序列号等的标记，输出中英文、图形、各类条形码、二维码等。

	7
	气浮台（光学隔振台）
	1.	台面结构：三层夹心式蜂窝结构
2.	整体规幅(mm) ：≥1500×900×800
3.	台面自重(Kg)：190
4.	支架负载能力(Kg)：≥1300
5.	上下台面：4～6mm厚
6.	厚度：≥200mm 
7.	平面度：0.02～0.05mm/600mm×600mm， 
8.	隔振材料：国标（GB/T 20029-2005）规定的阻尼隔振垫
9.	固有频率：7～18Hz，
10.	支架：整体焊接四支撑结构，支架上方带三加一（或三加三）调整机构，支架下方带高度调整机构和脚轮
11.	台面加支架总高度800mm，可调范围：-10~+15mm

	8
	低频阻抗分析仪
	1.	测量模式：LCR模式：单一条件测量变压器测量模式：N,M,∆L连续测量模式：通过已保存的条件进行连续测量LCR模式；
2.	基本测量项目：Z (阻抗[Ω])、 Y (导纳[Ω]) 、θ (相位角[°]) 、Rs (等效串联电阻=ESR[Ω]) 、Rp (并联等效电路的电阻[Ω])、X (电抗[Ω])、G (电导率[S])、B (电纳[S])、Ls (串联等效电路的电感[H])、 Lp (并联等效电路的电感[H])、Cs (串联等效电路的静电容量[F])、 Cp (并联等效电路的静电容量[F])、Q (Q因素(Q=1/D))、D (损失系数=tanδ) 、DCR(直流阻抗 带温度补偿功能)、变压器测量（N(匝数比) M(漏感) ∆L(电感差）) 温度T；
▲3. 测量量程：100 mΩ~100 MΩ, 10档量程；
4.	显示范围：Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp：±(0.000000[单位]~9.999999G[单位])Z和Y为绝对值显示θ：±(0.000°~999.999°)，D：±(0.000000~9.999999)、Q: ±(0.00~99999.99)，∆%: ±(0.0000%~999.9999%)；
▲5. 基本精度：±0.05%rdg/θ: ±0.03°；
▲6. 测量频率：1mHz～200kHz(1mHz~10Hz步进)；
7.	输出阻抗：常规模式：100Ω，低阻抗高精度模式：25Ω；
8.	显示位数设置：能设置显示3~6位，初始设置显示6位；
9.	测量电压：常规模式：5mV～5V/2.5V低阻抗高精度模式：-2.50V~2.50V (10mV步进)；
10.	测量时间：2ms；
11.	比较器：关于2个项目：HI/IN/LO，ABS/%/∆%/；
12.	BIN测量：2个项目：10种；
13. 内部DC偏压：-5V~5V；
14．存储功能：扫频测量：频率2~801点。







四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；
（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后   30  天内交货
地点： 浙江师范大学指定地点                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1）售后服务：中标人必须具有专业的售后服务力量，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求，并提供售后服务联系电话及联系人。
2）培训保障：安装验收期间，在用户所在地对用户进行2周仪器操作、日常维护的现场培训以及相关技术培训。
3）维修响应时间：在系统整个运行期内，对于突发的设备故障，如果情况紧急或不宜采用远程手段解决，投标方应1小时内电话响应，技术人员应在48小时内赶赴用户现场进行技术支持服务。
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