招标需求
编号：ZB2013013

采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	紫外可见-近红外光谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	能测量从200-1650nm的透射、反射、吸收和荧光光谱等。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	紫外可见-近红外光谱仪
	台
	1
	


三、技术需求表

	功
能
要
求
	1、能测量从200-1650nm的透射、反射、吸收和荧光光谱；

2、单狭缝入口，双出口，可同时接红外光谱探测器和PMT，90°，0°光路；最小狭缝(10um；
3、可通过USB/以太网线等方式连接电脑；
4、检测软件对计算机系统具有较好的兼容性，能在Windows  XP, Vista, or Window 7等平台下工作，具有友善的人机界面，操作简单方便；

5、该光谱仪的检测软件和数据采集器能采集光电倍增管和CCD两种探测器的数据，能随意工作在200-1650nm光谱范围内的任何光谱位置，可正、逆向扫描；

6、检测软件可以轻松导入/导出数据。

	性
能
及
技
术
指
标

	一、光栅要求

	
	▲1、内置三块光栅，

▲2、其中一块光栅能适用于800-1650nm光谱范围，并且能使红外CCD光谱探测器无须扫描就能一次捕获800-1650nm的光谱。

3、另外两块光栅一起能提供200-1650nm的光谱工作范围；

▲4、最高光谱分辨率：在435nm处(0.05nm，在800-1650nm范围内(0.13nm; 

	
	二、红外CCD光谱探测器的要求

	
	▲1、像元数：1024x1;

▲2、光谱范围：(800-1650nm；
3、采谱速度：(300条/秒；

4、液氮制冷；

▲5、制冷温度：(-100℃；
▲6、最小暗噪声：(2.5 ke-/p/s；
▲7、动态范围：16bit
8、最小曝光时间：(20us；

▲9、量子效率峰值>85%。

	
	三、光电倍增管（PMT）及其高压电源的要求

	
	1、波长范围：(200-900nm；

2、配有能驱动它的高压电源，且其高压可以通过软件控制。

	
	四、光谱仪的要求

	
	▲1. 焦长(320mm 

2、单狭缝入口，双出口，可同时接红外光谱探测器和PMT，90°，0°光路；最小狭缝(10um；

3、可通过USB/以太网线等方式连接电脑。

	
	五、测量软件的要求

	
	1、检测软件对计算机系统具有较好的兼容性，能在Windows  XP, Vista, or Window 7等平台下工作，具有友善的人机界面，操作简单方便；

2、检测软件能将工作光波长随意调整到200-1650nm光谱范围内的任何光谱位置，可正、逆向扫描；

3、检测软件可以轻松导入/导出数据；

4、检测软件输出的数据格式可以提供excel, cvs, dat, text等其中的一种或几种格式。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）原厂质保期至少壹年

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	保证所供设备在保修期内发生故障时，对提出的系统维护要求的响应时间为24小时内，48-96小时内派出专业技术人员到现场维护。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后90天内交货

地点：浙江师范大学指定地点（浙江金华）

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2013]9972


