 项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	高效液相色谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	液相色谱仪是目前分析生物，食品，药品，化学品中不同化学成分含量的最常用和最有效的方法，特别对于药品和食品中的成分检测来说更是必备设备。它可用于药物的组成分析，药物有效成分含量的测定，药物残留及食品中农药残留（三聚氰胺，苏丹红等）的分析，对教学和科研具有及其广泛和及其重要的意义。

	产地要求
	本项目产品须为与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	台
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	见技术指标里功能
	1. ▲工作条件：电源：AC220V；环境温度：10 oC - 40 oC
2. ▲四元泵，耐压：0-6000psi, 可设上 ,下限；具有连续自动可变冲程和自动溶剂压缩因子校正功能。
3. 流速：0.001 mL-10mL/min.
4. ▲检测器：高灵敏度二级管阵列检测器，波长范围：190nm-800nm，光源：氘灯和钨灯；二极管个数：≥1024（对）。
5. 流速精密度：<0.08%RSD
6. 流速准确度：±1.0%RSD
7. 梯度混合范围：0.0-100.0%

8. 进样精度：<0.5%RSD
9. 自动进样器：样品盘数：5个样品盘；每个样品盘至少可放置12个2ml样品瓶；进样准确度：±1 uL；进样范围：1-100 uL；
10. 柱切换器；连接色谱柱数量：不少于4根。
11. 柱温箱：10-8℃；控温原理：半导体加热、制冷；控温精度：±0.2 ℃；温度稳定性：±0.2 ℃；控温准确度：±0.5 ℃；控温速率：室温加热至40℃，10min；40℃降温至20℃，10min
12. 通用保护柱：2套
13. 色谱工作站（原装）：全32位原装色谱工作站软件；可完全控制仪器各相关组件；具备向导功能设置分析方法；谱图处理，输出灵活多变的检测报告（包括图片格式、pdf格式等）；色谱软件可免费自主重装。
14. 在线脱气装置
15. 在线柱塞清洗装置
16. 仪器操作手册、保修保证书、维修手册及服务卡
17. 溶剂过滤系统1套
18. 大赛璐手性色谱柱AD、AS各1根。
19. 用于进样的2ml样品瓶200个。
20. 过滤膜4盒。
21. 原装液相二通1个。
22. PC电脑及显示器：适合该仪器的联想（Lenovo）计算机一台，同时满足以下条件：
计算机操系统（正版(已激活)操作系统：专业版的Win7/win8系统）
内存：不小于4 G

显卡：具有独立显存
硬盘：不低于80G，其中C盘不少于50G。
显示器：彩显
DVD光驱：必备
网卡：必备
常规机箱或者大机箱
速度：3.4 GHz

核心数 四核 

三级缓存 8MB

23. 惠普（HP）LaserJet M1005 黑白激光一体机1台
24. 提供免费上门专业技术培训不少于2次。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行3个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1.5  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	


