编号： TP2018037 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	旋转动态过滤试验平台

	采购内容
	旋转动态过滤试验平台

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	    进行水中固体杂质的旋转过滤，装置示意图如下：
[image: ]
1 – 水箱; 2 – 搅拌装置; 3 – 温度传感器; 4 –泵; 5,17 – 压力表; 6 – 球阀; 7,8,9,10 – 自动电机驱动阀; 11,19 – 流量计; 12,13,14 –取样球阀; 15 – 差压计; 16 – 试验模型; 18 –控制转速旋转驱动.

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	旋转动态过滤试验平台
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1、旋转动态过滤试验的变转速驱动及控制

	
	
	a2、压力、温度、流量等数据的自动采集及存贮

	性能及技术指标
	主要技术指标
	b1、旋转驱动（图中18）
（1）控制旋转驱动的理想转速范围至少为200～3000转/分
（2）电机的近似功率为700～1000瓦
（3）▲计算机控制转速

	
	
	b2、泵（图中4）
（1）▲离心泵，对于含有小于0.5毫米和浓度＜0.1%的固体掺合料的液体能正常工作。
（2）抗腐蚀，不锈钢
（3）流量可达10立方每小时
（4）压升0.3-0.5MPa

	
	
	b3、控制阀（图中7-10）
（1）▲由计算机控制流量
（2）阀门处不允许有固体堆积

	
	
	b4、表压压力计（图中5、17）
（1）最大压力应该与泵特性相对应（约0.5MPa）
（2）▲精度误差<1%
（3）▲能在计算机中读压力数据

	
	
	b5、差压计（图中15）
（1）测量范围1-100kPa
（2）▲能在计算机中读压力数据

	
	
	b6、流量计（图中11、19）
（1）测量范围0.15-15立方每小时。对于1寸管道，流速约为0.01m/s；对于1/2寸管，流速为0.23m/s。（可以用电磁流量计或Coriolis流量计。前者不能用于非导电流体如油中）
（2）▲能在计算机中读压力数据

	
	
	b7、水箱（图中1）
（1）至少300升
（2）底部形状能方便去除沉积物
（3）安装有搅拌装置以得到均匀分布的固液混合物
（4）安装温度传感器，并输送温度信号到电脑
（5）提供能伸入箱内的途径，方便清理其内部

	
	
	b8、取样球阀（图中12-14）
（1）手球阀
（2）导流管必须连接在主管线上，以便从管线的中心区域提供取样（因为靠近管壁的颗粒浓度通常较小）

	
	
	b9、输入阀（图中6）
（1）手球阀，与泵出口管道直径相配套。

	质量标准
	

	验收条件及标准
	如无可不填

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收



四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 四  年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间：合同签订后120  天内交货
地点：   浙江师范大学工学院          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	供货商负责安装调试及操作培训。维修响应时间为48小时。
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