# 编号： TP2018037

# 采购单位名称：浙江师范大学

# 一、项目要求

| # 项目名称 | # 旋转动态过滤试验平台 |
| --- | --- |
| # 采购内容 | # 旋转动态过滤试验平台 |
| # 单位及数量 | # 1套 |
| # 主要功能及用途 | 进行水中固体杂质的旋转过滤，装置示意图如下： 1 – 水箱; 2 – 搅拌装置; 3 – 温度传感器; 4 –泵; 5,17 – 压力表; 6 – 球阀; 7,8,9,10 – 自动电机驱动阀; 11,19 – 流量计; 12,13,14 –取样球阀; 15 – 差压计; 16 – 试验模型; 18 –控制转速旋转驱动. |
| # 产地要求 | # 本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）； |

# 二、设备清单

| # 序号 | # 设备名称 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转动态过滤试验平台 | # 套 | # 1 |  |

# 三、技术需求表

| # 功能要求 | # 必要功能 | # a1、旋转动态过滤试验的变转速驱动及控制 |
| --- | --- | --- |
|  |  | # a2、压力、温度、流量等数据的自动采集及存贮 |
| # 性能及技术指标 | # 主要技术指标 | # b1、旋转驱动（图中18） # （1）控制旋转驱动的理想转速范围至少为200～3000转/分 # （2）电机的近似功率为700～1000瓦 # （3）▲计算机控制转速 |
|  |  | b2、泵（图中4） （1）▲离心泵，对于含有小于0.5毫米和浓度＜0.1%的固体掺合料的液体能正常工作。 （2）抗腐蚀，不锈钢 （3）流量可达10立方每小时 （4）压升0.3-0.5MPa |
|  |  | b3、控制阀（图中7-10） （1）▲由计算机控制流量 （2）阀门处不允许有固体堆积 |
|  |  | b4、表压压力计（图中5、17） （1）最大压力应该与泵特性相对应（约0.5MPa） （2）▲精度误差<1% （3）▲能在计算机中读压力数据 |
|  |  | b5、差压计（图中15） （1）测量范围1-100kPa （2）▲能在计算机中读压力数据 |
|  |  | b6、流量计（图中11、19） （1）测量范围0.15-15立方每小时。对于1寸管道，流速约为0.01m/s；对于1/2寸管，流速为0.23m/s。（可以用电磁流量计或Coriolis流量计。前者不能用于非导电流体如油中） （2）▲能在计算机中读压力数据 |
|  |  | b7、水箱（图中1） （1）至少300升 （2）底部形状能方便去除沉积物 （3）安装有搅拌装置以得到均匀分布的固液混合物 （4）安装温度传感器，并输送温度信号到电脑 （5）提供能伸入箱内的途径，方便清理其内部 |
|  |  | b8、取样球阀（图中12-14） （1）手球阀 （2）导流管必须连接在主管线上，以便从管线的中心区域提供取样（因为靠近管壁的颗粒浓度通常较小） |
|  |  | b9、输入阀（图中6） （1）手球阀，与泵出口管道直径相配套。 |
| # 质量标准 |  |  |
| # 验收条件及标准 |  | # 如无可不填 |
| # 验收方法及方案 |  | # 学校组织专家按照合同规定进行验收 |

# 四、商务要求表

| 质保期、履约金及质保金 | （1）质保期： 四 年； （2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | ①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。 ②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。 货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| 交货时间 及地点 | 时间：合同签订后120 天内交货 地点： 浙江师范大学工学院 |
| 售后服务、培训保障或维修响应时间 | 供货商负责安装调试及操作培训。维修响应时间为48小时。 |