编号： ZB2018105
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	紫外可见分光光度计、气相色谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	紫外可见分光光度计：在紫外-可见光区域实现对粉末样品的常规检测，用于分析检测样品中具有紫外-可见光响应的组分的含量及其配位状态，为优化样品的性能提供重要的技术支持。
气相色谱仪：用于有机化合物的定性和定量分析，定量分析反应产物中特定组分含量，计算转化率和选择性。

	产地要求
	[bookmark: _GoBack]本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	紫外可见分光光度计
	套
	1
	核心设备

	2
	气相色谱仪
	套
	1
	核心设备


三、技术需求表
1. 紫外可见分光光度计：
	功能要求
	必要功能
	紫外-可见光区域实现对粉末样品的常规检测。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1 工作环境
1.1使用温度范围：15°C to 35°C
1.2 使用湿度范围：30% to 80%
2 技术规格
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
2.1.2 分光器: 双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置
2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm
▲2.1.4 测试波长范围: 185- 1150nm
2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm
▲2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）
±0.3nm(全波段)
▲2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm
▲2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4500nm/min; 
2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位
2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm
2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）
▲2.1.12 分辨率: 0.1nm
▲2.1.13 杂散光:     KCl      < 1%T　   （198nm）
NaI      < 0.00005%T　（220nm)
NaNO2   < 0.00002%T　（340nm)
2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 
2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）
▲2.1.16 测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs
2.1.17 光度准确性	±0.002Abs(0.5Abs)
±0.003Abs(1Abs)
±0.006Abs(2.0Abs)
±0.3%T
2.1.18光度重现性     ±0.001Abs(0.5Abs)
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
▲2.1.19 噪音	0.00005Abs RMS (500nm)
▲2.1.20基线稳定性	< 0.0003Abs/hour
▲2.1.21基线平直度	±0.0004Abs(200-860nm)
2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%
2.1.23 漂移：小于0.0003Abs/h
2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）
2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）
▲2.3 检测器：光电倍增管
▲2.4 积分球：积分球直径为60 mm  配粉末样品支架一套（内含三个样品架）
2.5 附件：台式电脑 i7-7700/16G/1T/光驱/4G独显windows 10正版系统，配23英寸显示器和打印机
配置要求：
	1. 紫外可见分光光度仪
	1套；

	1. 积分球
	1套；

	1. 标准软件包
	1套；

	1. 台式电脑+打印机
	1套；




	验收条件及标准
	按照厂家验收标准对设备的参数功能进行安装调试验收.

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。



2.气相色谱仪
	功能要求
	必要功能
	用于有机化合物的定性和定量分析。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1. 用途：用于有机化合物的定性、定量分析。
2. 工作条件
2.1 电源：220V，50Hz
2.2 温度：操作环境15˚C-35˚C
2.3	湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%
3. 技术指标：
3.1柱箱
3.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C
3.1.2 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C
3.1.3 升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1100℃/min以上
3.1.4 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
3.1.5 程序升温：19阶20平台
3.1.6 最大运行时间：999.99分钟
3.1.7 降温速率：从450˚C降至50˚C<260秒(22℃室温下)
3.1.8 保留时间重现性: <0.009% 或 <0.0001min
3.1.9 峰面积重现性: < 1.1% RSD
3.1.10气相的主机外壳前面板必须标配液显示屏幕以及手动控制界面按键，方便仪器调试。
3.2分流不分辨率进样口（带EPC电子流量控制）
3.2.1具有程序升温的功能。
3.2.2最大分流比：7500：1
3.2.3压力设定范围：0-150Psi, 精度0.001Psi
3.2.4流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1000mL/min H2 or He
3.2.5数字式电子气路控制保证气体流量精度
3.2.6扳转式顶部密封系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单（现场验收）
3.3氢火焰离子化检测器
▲3.3.1最低检测限（对十三烷）：<1.5 pg C/s。
3.3.2线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。
3.3.3数据采集速率：500 Hz，适于半峰宽小到10 ms 的峰。
3.3.4标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气
3.3.5灭火自动检测和自动再点火。
3.3.6最高使用温度：450°C。
4．硬件及软件系统：
4.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。
4.2具有保留时间锁定软件（RTL）功能。
4.3可以升级搭载2个进样口和安装电子捕获检测器(ECD)、氢火焰测器（FID）、氮磷检测器（FPD）三个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP，实现一机多用（作为验收指标）
▲4.4可升级160位以上自动进样器和110位以上顶空进样器。
4.5计算机配置要求：I5处理器，500G硬盘，DVD光驱，19寸显示器，Windows7/10操作系统。
5．配置要求
5.1 气相色谱仪主机                              1套
5.2 分流不分流进样口                            1套
5.3 FID检测器带EPC控制                         1套
5.4 化学工作站控制及色谱数据处理系统             1套
5.5 色谱柱（强极性， 30m*0.25mm*0.25μm）          1套
5.6 品牌计算机
6．售后服务要求
6.1要求仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书复印件.
6.2安装：中标人按照制造商的要求免费安装和调试。
6.3保修：仪器在验收通过后提供1年的整机保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时免费提供相关操作软件的升级服务。
6.4培训仪器安装后，在用户安装现场，提供仪器操作免费培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等。另提供制造商培训中心集中培训1人次。 
▲6.5提供本实验室原有气相色谱仪原厂工程师维护保养一次。
6.6交货期：合同生效之日起60天内。

	验收条件及标准
	按照厂家验收标准对设备的参数功能进行安装调试验收.

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 

四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1 年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 60 天内交货
地点：    浙江师范大学含氟新材料研究所             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.安装准备：在仪器发货前为用户寄送仪器安装手册
2.仪器到货后两周内上门安装调试，开展现场操作培训。5年内提供不少于5人次的国内技术培训。
3.质保期：按用户要求仪器自安装调试验收合格之日起整机系统质保期不少于壹年（50W卤素灯和氘灯（插座型）质保不少于2000小时）。
4.质保期外5年内提供免费上门服务（包括维修工程师和技术支持）。经维修后六个月内出现相同故障第二次维修不收取任何费用（易损易耗件除外）
5. 维修响应：接到报修后，1个工作日内作出回应。电话沟通不能解决问题，将48小时内到达现场处理。在接到返修仪器后，工程师在两周内完成检修工作。
6.工作站软件提供终身免费升级

	[bookmark: _Toc170792780]备品备件及耗材等要求
	制造商应在中国设有备品备件库，及时以8折优惠价格为用户提供备品备件



