招标需求
编号：ZB2017066 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	全自动比表面及孔径分析仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	仪器基于经典的气体吸附原理，采用自动投气方式将气体注入置于真空环境的样品管内，气体与被测样品经过物理反应，通过高精度压力传感器测量吸附平衡后体系内的压力变化，计算出被吸附气体在标准状态下的体积、气体吸附等温线等信息。主要用于测定和分析粉末、颗粒样品的气体吸附等温线、比表面积及孔径大小。


	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	主机
	1
	全自动比表面及孔径分析仪
	1台
	具体要求见技术需求表

	配件
	1
	真空泵
	1台
	

	
	2
	软件
	1套
	

	
	3
	二氧化碳实验控制装置
	1套
	

	
	4
	循环杜瓦
	1套
	


三、技术需求表

	设备名称
	性能及技术指标

	全自动比表面及孔径分析仪
	一、
主要要求：

1.
能够进行比表面积的分析，表面积范围：0.0005m2/g-无上限
2. 能够进行样品的超微孔分析，孔径范围：3.5-5000A（0.35-500nm）
3.
能够进行样品的二氧化碳等非腐蚀性气体的吸附实验分析
二、
全自动比表面及孔径分析仪技术参数
1. 技术参数

▲1.1、全自动仪器，可同时进行一个样品的脱气和一个样品的超微孔分析；

1.2、表面积范围：0.0005m2/g-无上限，孔径范围：3.5-5000A（0.35-500nm）；

1.3、压力传感器数量：分析系统至少具有5个不同测量范围的传感器；

▲1.4、压力传感器分布：至少包括1个1Torr，1个10 Torr，3个1000 Torr压力传感器；

1.5、在分析站和PO站拥有各自独立测量的压力传感器；

▲1.6、仪器自带液氮冷阱装置，用以保护分子泵系统；

▲1.7、脱气站真空度：分子泵脱气，可达3.75×10-10mmHg；

  1.8、分析站真空度：分子泵脱气，可达3.75×10-10mmHg；

▲1.9、具有3L大容量杜瓦，在一次装填液氮的情况下，可连续工作90小时；

▲1.10、 仪器控制冷浴的方式：必须具有液位传感器系统，用包括液位传感器和自动电梯组成的伺服反馈系统控制液位水平，并提供图片说明； 

1.11、至少具备两个高真空脱气站（分子泵脱气），脱气采用计算机软件控制，可针对处理时间、处理温度和抽空速率进行软件编排，实现预处理的程序升温全自动控制；

1.12、气体输入口数量：标配7个，可拓展至14个；

1.13、可以升级与TCD、质谱、牛津变温系统、量热系统等连接，实现程序升温实验、反应生成气体成分分析、吸附热研究等多种功能；

▲1.14、Windows操作和处理软件，可以得到以下基本数据：

等温吸附线；BET比表面；LUNGMUIR 比表面；外表面积（STSA），BJH孔分布；平均孔径；总孔体积；DR微孔面积：包括平均吸附能；DFT,NLDFT,QSDFT等数据处理模型；
1.15、分析站具有保护罩，并提供图片说明；
1.16、可升级为多站分析系统；
2.配件需求
2.1 备品备件：样品管15根；填充棒5根；冷阱管2根；P0管2根


说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少 壹 年。

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1. 自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年，在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供； 

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后120天内交货。

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]39992


