一、项目要求
	项目名称
	液相色谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异，对混合物进行先分离，而后分析鉴定

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	液相色谱
	套
	1
	核心设备


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异，对混合物进行先分离，而后分析鉴定

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、工作条件
1.1 电源：220V，50Hz电源
1.2 环境温度：4-55˚C
1.3 环境湿度：<95%

2、高压泵
▲2.1双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动。
▲2.2四路溶剂选择，压力操作范围：0-600 bar
2.3可设置流量范围：0.001-10ml/min，以0.001ml/min为增量 
2.4流量精度：≤0.07%RSD或≤0.002min SD
2.5流量准确度：±1％或10ul/min取较大值
2.6用户自主溶剂压缩校正因子设置

3、独立可降温柱温箱
▲3.1 控温范围：最低为 4°到 85°C。
3.2 控温模式：双帕尔贴单元控温。
3.3温度稳定性：<± 0.10˚C
3.4 温度准确度：±0.5˚C
▲3.5 柱容量：30cm柱4根
4、自动进样器
▲4.1 样品瓶位数：≥130个2ml样品瓶
4.2 进样范围：0.1-900 ul，增量为0.1ul
4.3 进样精度：<0.25%RSD
▲4.4 压力范围：0-600bar（8700psi）
4.5 自动进样器均采用深色避光装置，内安装有照明装置，避免引起样品的稳定性
4.6交叉污染：＜0.004%
▲4.7控制方式：计量泵取样，而非定量环取样

5、示差折光检测器
▲5.1短期噪声<± 1.25 x 10-9RIU
5.2漂移< 300 x 10-9RIU/h
5.3示差折光范围1.00 – 1.7, 已校正
5.4流通池8 μL，最大耐压5 bar，最大流速5ml/min
▲5.5温度控制高于室温5 °C 到55 °C
5.6 pH值 范围2.3 - 9.5
5.7按时间编程极性，峰宽
5.8零点调整自动归零
5.9阀自动冲洗和自动溶剂循环
5.10数据采集速率最高74 Hz
5.11模拟输出记录仪/积分仪：100 mV 或1 V, 带补偿，可选择RIU 范围
5.12通讯局域网(LAN)，控制器局域网(CAN)，RS-232, APG 远程控制，远程就绪、开始、停止和关闭信号

6、 紫外检测器
▲6.1波长范围：190～600nm；
6.2波长准确度：±1nm
6.3波长精度：＜±0.1nm
6.4光源：氘灯
▲6.5漂移：＜1×10-4AU/h
6.6噪声≤0.25×10-5AU/cm。

7、软件工作站
7.1 系统软件：Windows 7、10/XP操作环境，液相色谱软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。
7.2 维护信息预报系统（EMF），自动判断与指导
7.3 电子记录维护和错误及故障信息

8、主要配置
8.1四元梯度泵系统    1套
8.2在线脱气机        1套
8.3自动进样器        1套
8.4柱温箱            1套
8.5示差折光检测器    1套
8.6紫外检测器        1套
8.7色谱系统软件      1套
8.8分子量分析软件    1套
8.9 C18反相色谱柱    1 根
8.10凝胶色谱柱        2根
8.11保护柱            1根
8.12标准品           30支
8.13系统工具包       1套
8.14 凝胶色谱扩展工具包   1套
8.15常用耗材：密封垫 2包；2ml样品瓶 100套；过滤白头 5个；PEEK管线 1包；PEEK接头 5个；玻璃过滤头 2个；

	验收条件及标准
	按照厂家验收标准对设备的参数功能进行安装调试验收.

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 

四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1 年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 50 天内交货
地点：    浙江师范大学含氟新材料研究所             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.安装准备：在仪器发货前为用户寄送仪器安装手册
2.仪器到货后两周内上门安装调试，开展现场操作培训。5年内提供不少于5人次的国内技术培训。
3.质保期：按用户要求仪器自安装调试验收合格之日起整机系统质保期不少于壹年
4.质保期外5年内提供免费上门服务（包括维修工程师和技术支持）。经维修后六个月内出现相同故障第二次维修不收取任何费用（易损易耗件除外）
5. 维修响应：接到报修后，2小时内作出响应。电话沟通不能解决问题，将48小时内到达现场处理。在接到返修仪器后，工程师在两周内完成检修工作。
6.制造商须具备本地化服务能力，在金华有常驻工程师2名以上。具有完善的服务标准化体系
7.工作站软件提供终身免费升级，提供实验室相关气质联用仪系统升级及谱库安装。

	[bookmark: _Toc170792780]备品备件及耗材等要求
	制造商应在中国设有备品备件库，及时以8折优惠价格为用户提供备品备件


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准
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