一、项目要求

	项目名称
	紫外可见分光光度计

	采购内容
	紫外可见分光光度计

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	紫外分光光度计是每个化学分析实验室必备的常用仪器设备之一，适用于对紫外、可见光谱区域内物质的含量进行定量和定性分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生等单位的基础实验室。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	紫外可见分光光度计
	套
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	紫外可见分光光度计
	见技术指标里功能
	1 工作环境
1.1使用温度范围：15°C to 35°C

1.2 使用湿度范围：30% to 80%

2 技术规格
2.1 分光系统
▲2.1.1 光学系统: 双光束
2.1.2 分光器: 双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置
2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm

▲2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（更换PMT，可延伸至1150nm）
2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm

2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）
±0.3nm(全波段)

2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm

2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4500nm/min; 

2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位
2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）
2.1.12 分辨率: 0.1nm

2.1.13 杂散光:     KCI      < 1%T　   （198nm）
NaI      < 0.00005%T　（220nm)

NaNO2   < 0.00002%T　（340nm)

2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 

2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）
2.1.16 测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs

2.1.17 光度准确性
±0.002Abs(0.5Abs)

±0.003Abs(1Abs)

±0.006Abs(2.0Abs)

±0.3%T

2.1.18光度重现性     ±0.001Abs(0.5Abs)

±0.001Abs(1Abs)

±0.003Abs(2Abs)

±0.1%T

2.1.19 噪音
0.00005Abs RMS (500nm)

2.1.20基线稳定性
< 0.0003Abs/hour

2.1.21基线平直度
±0.0004Abs(200-860nm)

2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%

2.1.23 漂移：小于0.0003Abs/h

2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）
2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）
2.3 检测器：光电倍增管
2.4 附件：电脑和打印机一套（品牌电脑，双核CPU，4G内存，500G硬盘，19寸显示器；惠普 HP 黑白激光多功能打印机 可打印、扫描、复印 ）
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1. 负责免费安装、调试和培训，保证培训人员在接受培训后能够熟练操作设备以及仪器的维护。 

2. 维修中心在保修期内接到用户的维修要求后，2小时内立即给予响应，并承诺在并根据客户所在地远近24-48小时内派出合格的维修人员到达用户现场进行维修服务。 

3. 每年定期进行客户回访、仪器维护，保障仪器良好运行。 

4. 软件免费升级。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证


